Techninė specifikacija Video laringoskopas 1 kompl.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Kiekis, vnt. | Privalomi techniniai parametrai | Siūlomi techniniai parametrai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Video monitorius | 1 | - Monitoriaus dydis ≥ 3,5”; - Prijungiamas tiesiai prie laringoskopo mentelės; - Automatinis fokusavimas; - Su vidine atmintimi nuotraukų ir video vaizdų išsaugojimui; - Tinkamas standartiniam apruošimui iki 65° temperatūroje; - Su pakraunama baterija, kurios talpos pakanka ≥ 1 val. darbo; - Apsaugos nuo skysčių klasė: IPX8 arba geriau; - Artikuliuojamas ≥ 2 ašimis; - Įjungimas/išjungimas atlenkiant monitorių; - Komplekte: apsauginis kamštelis kontaktų apsaugai apruošimo metu – 1 vnt.; baterijos pakrovimo stotelė – 1 vnt. |  |
|  | Video laringoskopo pleištas | 1 | - Macintosh arba lygiaverčio tipo 4 dydžio pleištas; - Pagamintas iš titano arba nerūdyjančio plieno arba lygiavertės medžiagos; - Su šviesos diodų (LED) apšvietimu; - Kameros raiška ≥ 1280 x 800 taškų; - Su ≥ 1 mygtuku video vaizdų ir nuotraukų įrašymui. |  |
|  | Video laringoskopo pleištas | 1 | - Macintosh arba lygiaverčio tipo 3 dydžio pleištas; - Pagamintas iš titano arba nerūdyjančio plieno arba lygiavertės medžiagos; - Su šviesos diodų (LED) apšvietimu; - Kameros raiška ≥ 1280 x 800 taškų; - Su ≥ 1 mygtuku video vaizdų ir nuotraukų įrašymui. |  |
|  | Video laringoskopo pleištas | 1 | - Pleištas, pritaikytas naudoti esant sunkioms intubacijos sąlygoms (D-pleišto tipo arba lygiavertis); - Suaugusiems; - Pagamintas iš titano arba nerūdyjančio plieno arba lygiavertės medžiagos; - Su šviesos diodų (LED) apšvietimu; - Kameros raiška ≥ 1280 x 800 taškų; - Su ≥ 1 mygtuku video vaizdų ir nuotraukų įrašymui. - Komplekte: pravedėjas ≥ 10 vnt. |  |
|  | CE ženklinimas |  | Būtinas |  |
|  | Garantija |  | >24 mėnesių |  |
|  | Instrukcija |  | Kartu su aparatu pateikiama vartotojo instrukcija originalo ir lietuvių kalbomis |  |

PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

- Pasiūlymų vertinimo kriterijai:

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai | Kriterijaus lyginamasis svoris |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo kaina (P) | Wkaina = 60 |
| 2. | Kokybė (Q) | Wkokybė = 40 |

- Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (P) ir kokybės kriterijų (Q) balus pagal formulę:

Wkokybė – kokybei suteiktas lyginamasis svoris;

Qi - konkretaus vertinamo pasiūlymo kokybė procentais (kokybės kriterijams Nr. 1, 2, 3, 4, 5 - skaičiuoklėje) kokybės balai apskaičiuojami pagal šią metodiką:

jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą - gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: Q1 = L1 = 0,125; Q2 = L2 = 0,35; Q3 = L3 = 0,15; Q4 = L4 = 0,25; Q5 = L5 = 0,125 ; Jei siūlomas objektas neturi pranašumo - gauna 0 balų: Q1 = L1 = 0; Q2 = L2 = 0; Q3 = L3 = 0; Q4 = L4 = 0; Q5 = L5 = 0. (kokybės kriterijai ir atitinkamas balų skaičius nurodyti 3 p. lentelėje)

Wkaina - kainai suteiktas lyginamasis svoris;

Pmažiausia – mažiausia konkurso pasiūlymo kaina;

Pi – konkretaus vertinamo pasiūlymo kaina. Pasiūlymuose nurodytos kainos vertinamos eurais su PVM.

- Kokybės kriterijai (Q):

| Vertinimo kriterijai |  |  | Parametro lyginamasis svoris |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Parametrai | Vertinimo būdas |  |
| 1. | Video monitorius (techninės specifikacijos 2.1 punktas) turi 2 jungtis instrumentams pajungti. | Statinis: (taip/ne) | L1 = 0,125 |
| 2. | Video monitorius (techninės specifikacijos 2.1 punktas) vienu metu gali vaizduoti du vaizdus. Vaizdai gali būti vaizduojami šalia vienas kito (angl. side by side) arba vaizdas vaizde (angl. picture in picture). | Statinis: (taip/ne) | L2 = 0,35 |
| 3. | Video monitoriaus (techninės specifikacijos 2.1 punktas) raiška 1920 x 1200 taškų. | Statinis: (taip/ne) | L3 = 0,15 |
| 4. | Video monitorius (techninės specifikacijos 1.1 punktas) įjungiamas/išjungiamas atlenkiant/užlenkiant monitorių. | Statinis: (taip/ne) | L4 = 0,25 |
| 5. | Video monitorius (techninės specifikacijos 1.1 punktas) komplektuojamas su pakraunama, keičiama Li-ion baterija, kurios talpos pakanka 1 val. darbo. | Statinis: (taip/ne) | L5 = 0,125 |

- Kokybei taikomos balų skyrimo taisyklės:

Siūlomo objekto kokybės kriterijai (Q) aprašomi statiniu vertinimo būdu ir neturi skaitinių išraiškų (atitinka arba neatitinka), todėl kokybės kriterijaus įvertinimas apskaičiuojamas pagal tokią metodiką:

a) jei siūlomas objektas turi nurodytą kokybinį pranašumą, gauna pranašumui 3 p. lentelėje numatytą balų skaičių;

b) jei siūlomas objektas neturi nurodyto kokybinio pranašumo, gauna nulį balų.