Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas – 3 vnt.

| Eil. Nr. | Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis) |  | Tiekėjo siūloma reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| Gamintojas, modelis |  |  |  |
|  | Paskirtis | Pritaikytas vaikų ir suaugusių dirbtinei plaučių ventiliacijai (DPV) stacionaruose, taip pat transportavimui įstaigos viduje. |  |
| - 2 | Konstrukcija |  |  |
| - 2 | Transportinė rankena | Būtina |  |
|  | Svoris | ≤ 10 kg |  |
|  | Dujų tiekimas |  |  |
|  | O2 slėgis | ≥ (300 ÷ 600) kPa |  |
|  | Oro tiekimas | Integruota turbina |  |
|  | Elektrinis maitinimas | El. tinklo įtampa: ~230VAC 50 Hz, vidinis rezervinis maitinimo šaltinis, užtikrinanti ventiliatoriaus darbą 2 val. |  |
|  | Ventiliacijos režimai |  |  |
|  | Sinchronizuota tūriu kontroliuojama privaloma ventiliacija | Būtina |  |
|  | Sinchronizuota protarpinė privalomoji ventiliacija | Būtina |  |
|  | Slėgiu kontroliuojama ventiliacija | Būtina |  |
|  | Slėgiu kontroliuojama sinchronizuota protarpinė ventiliacija | Būtina |  |
|  | Dviejų lygių teigiamo kvėpavimo takų slėgio ventiliacija | Būtina |  |
|  | Kvėpavimo takų slėgį mažinanti ventiliacija | Būtina |  |
|  | Spontaninė ventiliacija | Būtina |  |
|  | Neinvazinė plaučių ventiliacija | Būtina |  |
|  | Adaptyvi palaikančioji ventiliacija (ASV, AVM ar lygiavertis): garantuojamas užduotas minutinis tūris atsižvelgiant į operatoriaus nustatymus ir laikantis plaučių tausojimo strategijos, automatiškai reguliuojami ventiliacijos parametrai priklausomai nuo plaučių mechanikos nuo intubacijos iki ekstubacijos, su atpratinimo nuo DPV funkcija. | Būtina |  |
|  | Monitorius | Spalvotas, lietimui jautrus ekranas; 12‘ įstrižainė; paverčiamas 45° kampu. |  |
|  | Monitoruojami parametrai |  |  |
|  | Slėgio | AutoPEEP, maksimalus kvėpavimo takų slėgis; vidutinis kvėpavimo takų slėgis; plato kvėpavimo takų slėgis; įkvėpimo slėgis, PEEP/CPAP slėgis. |  |
|  | Srauto | Maksimalus įkvėpimo srautas; maksimalus iškvėpimo srautas. |  |
|  | Tūrio | Iškvėpimo tūris; minutinis iškvėpimo tūris; įkvėpimo tūris; įkvėpimo tūrio ir paciento idealios kūno masės santykis; procentinis kontūro nuotėkio tūris. |  |
|  | Laiko | Įkvėpimo - iškvėpimo santykis; bendras kvėpavimo dažnis; spontaninio kvėpavimo dažnis; įkvėpimo laikas; iškvėpimo laikas. |  |
|  | Plaučių mechanikos | Statinis imlumas (kompliancas); iškvėpimo laiko konstanta; pasipriešinimas įkvėpimo srautui; dažnas paviršinis kvėpavimas; okliuzijos slėgis. |  |
|  | Kreivės | Kvėpavimo takų slėgis, srautas, tūris, PCO2, FCO2. |  |
|  | Kilpos | Slėgis/tūris, slėgis/srautas, tūris/srautas |  |
|  | Tendencijos | Tendencijų atvaizdavimas ne mažiau kaip per 1, 6, 12, 24, 72 val. |  |
|  | Ventiliacijos būklės vaizdavimas | Ventiliacijos poreikio grafinis atvaizdavimas, pateikiant duomenis grupėmis: oksigenacija, CO2 eliminavimas, paciento aktyvumas. |  |
|  | Dinaminių plaučių vaizdavimas | Greita diagnostika: plaučių dinaminis grafinis vaizdas realiame laike leidžiantis įvertinti įkvėpimo tūrį, statinį imlumą; pasipriešinimą, paciento aktyvumą. |  |
|  | Saugios ventiliacijos ir palučių tausojimo strategijos grafikas | Greita diagnostika: tūrio, dažnio, slėgio, minutinės ventiliacijos tikslinių ir faktinių reikšmių grafinis atvaizdavimas. |  |
|  | Tūrinė kapnometrija | Būtina |  |
|  | Išmatuojamos ir atvaizduojamos šių parametrų skaitinės reikšmės: | ≥ 10 skirtingų parametrų, tarp kurių būtini: FetCO2; PetCO2; slopeCO2; V‘talv; V‘alv; V‘CO2; VDaw; VDaw/VTE; VeCO2; ViCO2. |  |
|  | Pulsoksimetrija | Būtina |  |
|  | Išmatuojami ir atvaizduojami šie parametrai: | ≥ 4 skirtingų parametrų, tarp kurių būtini: SpO2, pulsas, perfuzijos indeksas, pletizmograma. |  |
|  | Specialios funkcijos |  |  |
|  | Inhaliatorius | Būtina |  |
|  | Rankinis įkvėpimo valdymas | Būtina |  |
|  | 100% deguonies padavimas (angl. O2 enrichment) | Būtina |  |
|  | Laukimo režimas (angl. Stand-by) | Būtina |  |
|  | „Atodūsiai“ (angl. Sighs) | Būtina |  |
|  | Intubacinio vamzdelio pasipriešinimo kompensacija | Būtina |  |
|  | Automatinė nuotėkio kompensacija | Būtina |  |
|  | Atsiurbimo funkcija | Būtina |  |
|  | „Plaučių atvėrimo“ (angl.: Recruitment maneuver) funkcija | Būtina |  |
|  | Didelės tėkmės deguonies terapijos režimas | Būtina |  |
|  | Ventiliacijos valdymas |  |  |
|  | Kvėpavimo dažnis | ≥ (1 – 80) kart./min |  |
|  | Kvėpavimo tūris | ≥ (20 – 2000) ml |  |
|  | PEEP/CPAP slėgis | ≥ (0 – 35) cmH2O |  |
|  | Deguonies koncentracija | ≥ (21 – 100) % |  |
|  | Įkvėpimo iškvėpimo santykis | ≥ (1:9 – 4:1) |  |
|  | Įkvėpimo laikas | ≥ (0,1 – 12) s |  |
|  | Srauto trigeris | ≥ (1 – 20) l/min |  |
|  | Slėgio trigeris | ≥ (0,1 – 15) cmH2O |  |
|  | Maksimalus srautas | ≥ 190 l/min |  |
|  | Slėgio valdymas | ≥ (5 – 60) cmH2O, pridedama prie PEEP/CPAP reikšmės |  |
|  | Slėgio palaikymas | ≥ (0 – 60) cmH2O, pridedama prie PEEP/CPAP reikšmės |  |
|  | Slėgio pakilimas | ≥ (0 – 2000) ms |  |
|  | Iškvėpimo trigerio jautrumas ETS | ≥ (5 – 80) % |  |
|  | Srautas didelės tėkmės deguonies terapijos režime | ≥ (2 – 80) l/min |  |
|  | Pavojaus signalai |  |  |
|  | Įdiegti pavojaus signalai | Apnėjos laikas, aukštas/žemas minutinis tūris; aukštas/žemas deguonis; aukštas/žemas slėgis; aukštas/žemas dažnis; aukštas/žemas tūris; iškvėpimo obstrukcijos; PEEP slėgio sumažėjimo; atsijungimo. |  |
|  | Pavojaus signalų garsumas | Reguliuojamas |  |
|  | Įvykių registravimas ir saugojimas žurnale | Iki 1000 įvykių su datos ir laiko žyma. |  |
|  | Komplektacija | Įrenginio vežimėlis, kontūro laikiklis, CO2 sensorius, daugkartinis CO2 adapteris, SpO2 sensorius, kvėpuojamų dujų drėkintuvas. |  |
|  | Kiti reikalavimai: |  |  |
|  | Pažymėta CE ženklu pagal „Medicinos prietaisų saugos reglamentą“, pateikti sertifikatą originalo ir lietuvių kalba. | Būtina |  |
|  | Garantijos laikotarpis | ≥24 mėnesiai |  |
|  | Vartotojo vadovai originalo ir lietuvių kalbomis (pateikiami su įranga) | Būtina |  |