Techninė specifikacija Gyvybinių fuknkcijų monitoriai su Centrine stotimi

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujama reikšmė | Atitikimas (įrašyti siūlomos prekės reikšmes) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Centrinės monitoravimo stoties serveris | 1 vnt. |  |
|  | Centrinės monitoravimo stoties serverio paskirtis | 1. Perkančiosios organizacijos vietiniame kompiuteriniame tinkle siūlomų paciento monitorių apjungimas ir valdymas 2. Išsaugoti paciento monitorių registruojamus duomenis |  |
|  | Pilnas registruojamų duomenų išdėstymas (atmintis) | ≥ 72 valandų |  |
|  | Centrinė monitoravimo stotis | 2 vnt. |  |
|  | Centrinės monitoravimo stoties funkcijos | 1. Pacientų monitorių valdymas nuotoliniu būdu 2. Naujų pacientų prijungimas, administravimas 3. Paciento monitorių registruojamų parametrų peržiūra retrospektyviai ir realiu laiku 4. Apjungia ≥ 30 paciento lovų |  |
|  | Stebėjimo stotis | 2 vnt. |  |
|  | Stebėjimo stoties funkcijos | 1. Pacientų monitorių registruojamų parametrų peržiūra retrospektyviai ir realiu laiku 2. Individualus paciento monitorių registruojamų parametrų informacijos išdėstymas 3. Gali vaizduoti vienu metu ≥ 30 paciento lovų |  |
|  | Centrinės monitoravimo stoties reikalavimai |  |  |
|  | Galimas vienu metu rodomų įrenginių skaičius centrinės stoties ekrane | ≥ 16 įrenginių |  |
|  | Stotys turi aliarmų sistemą | Vaizdiniai ir garsiniai aliarmai |  |
|  | Centrinė monitoravimo stotis pateikia išplėstinę aritmijų statistiką | 1. Prieširdžių virpėjimo statistika 2. Širdies variabilumo statistika 3. 24 valandų EKG santrauka |  |
|  | Prisijungimas nuotoliniam pacientų parametrų stebėjimui | Prisijungiama naudojant interneto naršyklę arba specializuotą siūlomos įrangos gamintojo programinę įrangą. Prisijungimas turi veikti vietiniame gyvybinių funkcijų monitorių sistemos tinkle arba Perkančiosios organizacijos vietiniame kompiuteriniame tinkle. Prieiga prie Interneto, sprendimo veikimui, neturi būti privaloma. |  |
|  | Nuotolinis prisijungimas prie centrinės monitoravimo stoties paciento monitoravimo duomenų peržiūrai ir stebėjimui realiu laiku | 1. Per tame pačiame tinkle esantį kompiuterį 2. Per Android ir IOS platformoms skirtas aplikacijas |  |
|  | Centrinės stoties programinė įranga pasirengusi integracijos darbams į ligoninės informacinę sistemą | 1. HL7 formatu 2. ADT funkcijų palaikymas (angl. admit discharge transfer) integracijai su ligoninės HIS 3. Neriboto galiojimo. |  |
|  | Centrinė monitoravimo stotis turi užtikrinti duomenų perdavimą ne mažiau keturiais skirtingais nepriklausomais duomenų kanalais vienu metu į trečių šalių informacines sistemas (CIS, HIS ir kt.). | Duomenų paketų rinkiniai gali būti diversifikuoti nepriklausomai vienas nuo kito pagal priimančios sistemos poreikius ir galimybes. |  |
|  | Yra galimybė prie centrinės monitoravimo stoties prijungti kitus ligoninėje naudojamus prietaisus: | 1. Infuzines tūrines, švirkštines pompas 2. Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatus |  |
|  | Stočių programinė įranga pritaikyta būti valdoma lietimui jautriu ekranu | Būtina |  |
|  | Centrinei monitoravimo ir stebėjimo stotims naudojami kompiuteriai | Atstovo parenkama įranga, užtikrinanti centrinės ir stebėjimo stočių pilną funkcionalumą. |  |
|  | Modulinis paciento monitorius | 3 vnt. |  |
|  | Ekranas | 1. Talpinio jutiklinio ekrano technologija (angl. capacitive touch screen) 2. Spalvotas, skystųjų kristalų (LCD arba lygiavertis), lietimui jautrus 3. Ekrano įstrižainė ≥ 15 colių 4. Raiška ≥ (1920 x 1080) taškų 5. Vienu metu ekrane gali būti vaizduojama ≥ 10 kreivių 6. Stebėjimo kampas ≥ 1700 |  |
|  | Talpinamų modulių kiekis paciento monitoriuje arba išorinėje modulių stotelėje | ≥ 6 pozicijos |  |
|  | Galimybė paciento monitoriaus ekrane, peržiūrėti kito tame pačiame tinkle esančio paciento monitoriaus registruojamus parametrus | Būtina |  |
|  | Transportinis paciento monitorius | 27 vnt. |  |
|  | Ekranas | 1. Lietimui jautrus 2. ≥ 5 colių įstrižainės |  |
|  | Registruojami parametrai | - EKG; - Kvėpavimas; - Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD); - SpO₂; - Temperatūra; - Neinvazinis kraujospūdis; - Invazinis kraujospūdis. |  |
|  | Transportiniai paciento monitoriai (arba moduliniai) pateikiami su išplėstinėmis EKG galimybėmis | 1. 3, 5, 6, 12 derivacijų EKG; 2. ST pokyčio grafinis atvaizdavimas; 3. Komplekte šalia standartinio 3 elektrodų kabelio pateikiami 3 kompl. 5 elektrodų kabeliai. |  |
|  | Išplėstinis aritmijų monitoravimas | 1. Asistolija; 2. Tachikardija; 3. Bradikardija; 4. Pauzė; 5. Bigeminija; 6. Prieširdžių virpėjimas; 7. Skilvelių virpėjimas; 8. Nereguliarus ritmas; 9. Priešlaikiniai susitraukimai; 10. Stimuliacijos aptikimas. |  |
|  | Temperatūros matavimo kanalai | > 2 |  |
|  | Saturacijos (SpO2) matavimo diapazonas | Ne siauresnis nei 10 % - 100 % |  |
|  | Saturacijos (SpO2) matavimo paklaida | < ± 2% SpO2 (diapazone 70% - 100%) |  |
|  | ŠSD matavimo diapazonas (naudojant SpO2 matavimo kanalą) | Ne siauresnis nei 20 – 300 k./min |  |
|  | Invazinio kraujo spaudimo monitoravimo kanalų skaičius | > 2 |  |
|  | Invazinio kraujo spaudimo matavimo diapazonas | Ne siauresnis nei -40 – +340 mmHg |  |
|  | Transportinio paciento monitoriaus krovimo stotelės funkcijos | 1. Maitinimas ir baterijos krovimas 2. Vaizdo dubliavimas į išorinį ekraną 3. Suderinama su lietimui jautriu ekranu |  |
|  | Gyvybinių funkcijų monitorius | 2 vnt. |  |
|  | Monitoriaus ekranas | 1. ≥ 10 colių įstrižainės 2. Lietimui jautrus |  |
|  | Gyvybinių funkcijų monitorius palaiko EWS, NEWS, NEWS 2, MEWS standartus | Standartus galima koreguoti pagal įstaigos protokolą |  |
|  | Registruojami parametrai | 1. Kvėpavimas iš SpO₂ 2. SpO₂ 3. Pulso dažnis iš SpO₂ 4. Temperatūra 5. Neinvazinis kraujospūdis |  |
|  | Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo metodas | Oscilometrinis |  |
|  | Infraraudonųjų spindulių termometras | Siunčia duomenis į gyvybinių funkcijų monitorių |  |
|  | Infraraudonųjų spindulių termometro tikslumas | ± 0,2 °C |  |
|  | Saturacijos (SpO2) matavimo diapazonas | Ne siauresnis nei 10% - 100% |  |
|  | Monitoriaus baterija | 1. Pakraunama ličio jonų (arba lygiavertė) 2. Užtikrina ≥ 4 valandų autonominį darbą iš baterijos |  |
|  | Bendri reikalavimai paciento monitoriams |  |  |
|  | Monitoriaus LED (arba lygiaverčiai) indikatoriai | - Maitinimo indikatorius - Skirtingų spalvų aliarmų indikatorius - Baterijos krovimo indikatorius |  |
|  | Monitoriaus aušinimas užtikrinantis begarsę ir ilgaamžę eksploataciją išvengiant aplinkos dulkių kaupimo | Aušinimas be ventiliatoriaus |  |
|  | Monitoriaus matuojamų parametrų atmintis | ≥ 48 val. grafinės ir skaitmeninės informacijos |  |
|  | Bendri priedai paciento monitoriams: |  |  |
|  | Invazinio kraujospūdžio IBP modulis | 3 vnt. |  |
|  | CO₂ modulis (šalutinio srauto) | 3 vnt. |  |
|  | 3 elektrodų EKG kabelis | 54 vnt. |  |
|  | Daugkartinio naudojimo SpO2 matavimo daviklis, dedamas ant piršto, pateikiamas komplekte su jungiamuoju kabeliu | 27 vnt. |  |
|  | Odos temperatūros matavimo davikliai suaugusiems, skirti daugkartiniam naudojimui | 27 vnt. |  |
|  | Skirtingų dydžių neinvazinio kraujo spaudimo matavimo manžetės, skirtos daugkartiniam naudojimui, pateikiamos komplekte su jungiamąja žarnele | 1. S dydžio manžetė – 10 vnt. 2. Standartinio dydžio manžetė - 27 vnt. 3. L dydžio manžetė - 27 vnt. 4. Manžetė dedama ant šlaunies – 27 vnt. |  |
|  | Vežimėlis gyvybinių funkcijų monitoriui | 2 vnt. |  |
|  | CE ženklinimas | Būtinas |  |
|  | Garantija: | ≥24 mėnesių |  |
|  | Įrangos pristatymas, instaliavimas ir vartotojų apmokymas | Turi būti įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. |  |