Pacientų gyvybinių funkcijų monitoravimo sistemos techninė specifikacija (kiekis 1 komplektas)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmė | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Gyvybinių funkcijų monitorius | 6 vnt. |  |
| 1. | Reikalavimai paciento monitoriui: |  |  |
| 1.1. | Monitoriaus ekranas | 1. Spalvoto vaizdo; 2. TFT tipo arba lygiavertis; 3. Lietimui jautrus („touchscreen“); 4. Ekrano įstrižainė ne mažesnė kaip 43 cm; 5. Ekrano rezoliucija ne mažesnė 1920 x 1080 taškų |  |
| 1.2. | Monitoriaus parametrų valdymas | 1. Lietimui jautriu monitoriaus ekranu („touchscreen“); 2. Parametrų valdymo ratuku ir kompiuterinės klaviatūros ir pelytės pagalba |  |
| 1.3. | Monitoriaus konstrukcija | 1. Aušinimui nenaudojami ventiliatoriai; 2. Integruotas ne mažesnio kaip 1.90 GHz našumo procesorius; 3.Integruota aliarmų pranešimų juosta (monitoriaus korpuso skydeliuose), gerai matoma stovint iš prietaiso priekio, šonų ar galo |  |
| 1.4. | Vienu metu ekrane atvaizduojamų kreivių skaičius | ≥10 |  |
| 1.5. | Vienu metu ekrane atvaizduojamų skaitmeninių laukų | ≥10 |  |
| 1.6. | Reikalavimas aušinimui | Pasyvus (be aušinimo ventiliatorių) |  |
| 1.7. | Sąsajos | 1. ≥5 USB jungtys; 2. ≥2 kompiuterinio tinklo jungtys; 3. ≥1 jungtis papildomam ekrano pajungimui |  |
| 1.8. | Monitoriaus palaikomos-komplektuojamos specializuotos programos | 1. Vaistų dozės ir titravimo skaičiavimo programa; 2. ST segmento analizė; 3. Prieigai prie žiniatinklio programų, paciento duomenų valdymo sistemų, per tinklo aplikaciją pasiekiamų vaizdų archyvų ir ligoninės intraneto |  |
| 1.9. | Matuojamų parametrų atmintis | 1. Atminties trukmė ≥ 72 val. grafinės ir skaitmeninės informacijos; 2. ≥ 100 įvykių išsaugojimas atmintyje su ≥ 15 sek kreivių vaizdu; 3. Rankinis įvykio išsaugojimas atmintyje; 4. Automatinis įvykio fiksavimas aliarmo metu |  |
| 1.10. | Maitinimo šaltiniai | 1. Iš 230±10% V, 50 Hz elektros tinklo; 2. Integruotas akumuliatorius, darbo laikas iš jo ≥ 60 min. |  |
| 2. | Reikalavimai multiparametrų moduliui su ekranu: |  |  |
| 2.1. | Konstrukcija | 1. Mobilus; 2. Tvirtinamas ant įkrovimo stotelės |  |
| 2.2. | Funkcionalumas | 1.Modulis gali būti naudojamas su visais siūlomais monitoriais 2.Perkėlus modulį ant kitos įkrovimo stotelės (pvz. kitame skyriuje) stotelė turi atpažinti modulio pasikeitimą ir pakeisti modulio matavimų konfiguraciją į prieš naudoto modulio nustatymus |  |
| 2.3. | Reikalavimai modulio ekranui | 1. Spalvoto vaizdo; 2. Įstrižainė ≥ 5 colių; 3. Vienu metu ekrane atvaizduojamų kreivių skaičius ≥ 3; 4. Lietimui jautrus ekranas („Touchscreen“), funkcijų pasirinkimui ir valdymui; |  |
| 2.4. | Reikalavimai modulio akumuliatoriui | Veikimo laikas nuo pilnai pakrauto akumuliatoriaus ≥ 180 min. |  |
| 3. | Monitoruojami parametrai: | - EKG - Kvėpavimas - Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD) - SpO2 - Temperatūra - Neinvazinis kraujospūdis - Invazinis kraujospūdis |  |
| 3.1. | Reikalavimai EKG multiderivaciniam kanalui | 1. EKG derivacijos: I, II, III, aVL, aVF, aVR, V; 2. ŠSD matavimo ribos ne siauresnės kaip 20-300 k/min; 3. ST segmento matavimas; 4. Aritmijų detekcija ir aliarmai |  |
| 3.2. | Reikalavimai temperatūros matavimo kanalui | 1. Temperatūros matavimo ribos ne siauresnės kaip 15-45ºC; 2. Matavimo paklaida ≤ 0,1ºC (diapazone nuo 25-45ºC) |  |
| 3.3. | Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio kanalui | 1. Kraujospūdžio matavimo ribos ne siauresnės kaip 15-250 mmHg; 2. Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo metodas: Osciliometrinis arba lygiavertis 3. Darbo režimai: rankinis, periodinis, STAT |  |
| 3.4. | Reikalavimai SpO2 matavimo kanalui | 1. SpO2 matavimo ribos ne siauresnės kaip 10-100%; 2. Matavimo paklaida ≤ ± 2% (diapazone nuo 70% iki 100%); 3. Monitorius turi registruoti ir matuoti kraujo įsotinimą deguonimi (SpO2) su Nellcor, Masimo, arba lygiaverčiu jutikliu |  |
| 3.5. | Reikalavimai invazinio kraujospūdžio matavimo kanalui | 1. Invazinio kraujospūdžio matavimo ribos ne siauresnės kaip nuo - 40 mmHg iki +340 mmHg; 2. Matavimo paklaida ±1,5 mmHg arba ± 3 % priklausomai kuri didesnė |  |
| 3.6. | Reikalavimai kapnometrijos matavimo moduliui | Matavimo metodika pagrindinės tėkmės technologija (arba lygiavertė) |  |
| 3.7. | Reikalavimai širdies funkcijos, hemodinamikos matavimo moduliui | 1.Matavimai: širdies minutinis tūris ir tiesioginis arterinis kraujo spaudimas; 2. Širdies minutinio tūrio matavimo metodika: invazinė (termodiliucijos metodu) arba lygiavertė; 3. Širdies minutinio tūrio matavimo diapazonas ne siauresnis kaip 0,5 - 20 L/min. 4. Tiesioginio arterinio kraujospūdžio matavimo kanalai – ne mažiau 4-i |  |
| 4. | Modulio pakrovimo stotelė | 1. Kai modulis, per pakrovimo stotelę yra prijungiamas prie naujos vietos, jis perkelia įrašytus duomenis iš ankstesnės darbo vietos, įskaitant iki 72 valandų nuolatines tendencijas ir paciento transporavimo metu surinktus duomenimis į naujos darbo vietos monitorių. 2.Duomenų perdavimas iš pakrovimo stotelės į monitorių vykdomas optinės jungties pagalba 3.Modulio pakrovimo stotelėje turi būti galimybė išsaugoti pageidaujamą nustatymų profilį priklausomai nuo skyriaus tipo (operacinė, intensyvios terapijos skyrius, skubios-pagalbos ar kt.). |  |
| 4. | Centrinė monitoravimo stotis | 1 kompl. |  |
| 4.1. | Maksimalus prijungiamų paciento monitorių kiekis | ≥ 6 |  |
| 4.2. | Parametrų atvaizdavimas ekrane | Vieno monitoriaus ekrane, vienu metu galima stebėti ne mažiau kaip 16-os pacientų hemodinaminius parametrus ir kreives |  |
| 4.3. | EKG matavimo kreivių atvaizdavimo trukmė | ≥ 15 sek. |  |
| 4.4. | Tendencijų duomenų pateikimas ekrane | Skaitine arba grafine (kreivių) išraiška |  |
| 4.5. | Perspėjimo signalai centriniame pulte turi dubliuoti paciento monitorių perspėjimo signalus | Garsiniai ir vizualūs perspėjimo signalai |  |
| 4.6. | Galimybė peržiūrėti paciento hemodinamikos parametrus | ≥ 48 val. |  |
| 4.7. | Ventiliacijos duomenys paciento kvėpavimo būklei ir terapijos poveikiui analizuoti | Skyriuje naudojamų paciento dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatų parametrai (matuojami parametrai, kreivės, kilpinės kreivės) pateikiami centrinės stoties ekranuose |  |
| 4.8. | Duomenų spausdinimas | Galimybė spausdinti stebėjimo rezultatų trendus, kreives, įvykius ir kt. |  |
| 4.9. | Centrinės stoties kompiuteris ir periferinė įranga: |  |  |
| 4.9.1. | Kompiuteris | 1. Kompiuteris turi būti iš siūlomos įrangos gamintojo (centrinės monitoravimo stoties programa instaliuota gamykloje) ir atitikti programinės įrangos keliamus reikalavimus; 2. Pagrindinė atmintis ne mažiau kaip 8 GB 3. Vidinis kietasis diskas ne mažiau kaip 256 GB SSD arba lygiaverčio tipo. 4. Programinė įranga negali būti riboto galiojimo laiko. |  |
| 4.9.2. | Ekranas su papildomais komponentais | 1. 3 vnt. 2. ≥ 43“ (109 cm) įstrižainės 3. Skiriamoji geba ne mažiau kaip 1920x1080 taškų 4. Vaizdo iš centrinės stoties perdavimui į gydytojų ir personalo kabinetus reikalinga įranga 5. Ekranų laikikliai jų tvirtinimui prie lubų ar sienų |  |
| 4.9.3. | Kompiuterio komplektacija: | 1. Lazerinis spausdintuvas – 1 vnt. 2. Klaviatūra – 1 vnt. 3. Kompiuterinė pelė – 1 vnt. 4. Garsiaklabio kolonėlės – 1 kompl. |  |
| 5. | Komplektuojami monitoravimo moduliai ir kompenentai | 1. Paciento monitorius – 6 vnt. 2. Multiparametrų monitoravimo modulis su ekranu - 6 vnt. 2. Širdies funkcijos, hemodinaminių matavimų analizės modulis – 1 vnt. 2.1. Interfeisinis kabelis širdies minutinio tūrio monitoravimui – 1 vnt. 2.2. Kabelis tiesioginio arterinio kraujospūdžio matavimo linijos prijungimui – 12 vnt. 2.3. Kompiuterinė bevielė klaviatūra atspari valymui ir dezinfekcinėms medžiagoms ir bevielė kompiuterinė pelytė – 1 komplektas |  |
| 6. | Komplektuojami multiparametrų modulio priedai: | 1.EKG elektrodų prijungimo kabelis 5-ių elektrodų – 6 vnt. 2.EKG kabelio prailginimo laidas – 6 vnt. 2. SpO2 matavimo daviklis, skirtas suaugusiems (Nellcor technologija) – 12 vnt., daugkartinio naudojimo SpO2 matavimo daviklis, dedamas ant piršto, pateikiamas komplekte su jungiamuoju kabeliu. 3.SpO2 matavimo daviklio kabelio prailginimo laidas – 6 vnt. 3. Manžetės neinvazinio kraujospūdžio matavimui, skirtos suaugusiems, komplekte trijų skirtingų dydžių – 6 kompl. 4. Žarnelė manžetės prijungimui prie monitoriaus – 6 kompl. 5. Odos temperatūros matavimo daviklis – 6 vnt. 6. Kabelis tiesioginio arterinio kraujospūdžio matavimo linijos prijungimui prie monitoriaus – 12 vnt. daugkartinio naudojimo; 7. Kapnometrijos matavimo jutiklis, daugkartinio naudojimo – 6 kompl. 8. Multiparametrų monitoravimo modulio su ekranu tvirtinimo stotelė atliekanti modulio elektros maitinimo, akumuliatoriaus įkrovimo ir kompiuterinio tinklo jungties funkcijas – 6 vnt. 9. Multiparametrų monitoravimo modulio su ekranu transportavimo stotelė modulio tvirtinimui prie paciento transportavimo vežimėlio jo pervežimo metu – 1 vnt. |  |
| 7. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 8. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 9. | Įrangai suteikiama garantija | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 10. | Garantijos sąlygos | Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. |  |
| 11. | CE ženklinimas | Būtinas |  |