Techninė specifikacija

Ilgalaikės inkstų pakaitinės terapijos (hemofiltracijos) prietaisas (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujama reikšmė | Siūlomos įrangos parametrų reikšmės (reikalavimų atitikimas) ir nuorodos į atitinkamus gamintojo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
|  | Ilgalaikės inkstų pakaitinės terapijos prietaisas su heparinine ir citratine antikoaguliacija |  |  |
|  | Ilgalaikės inkstų pakaitinės terapijos prietaisas su heparinine ir citratine antikoaguliacija | 1. Integruota antikoaguliacijos sistema (citratinė ir heparininė). 2. Vienkartinės priemonės (hemofiltras ir magistralių rinkinys, tirpalai, maišai ir jų jungtys) turi būti tinkami šiam prietaisui. Spalviniai linijų žymėjimai. |  |
|  | Ekranas | 1. Spalvoto vaizdo 2. Įstrižainė ≥ 12 cm |  |
|  | Maitinimo šaltiniai | 1. ~220 ±10% V, 50Hz elektros tinklas 2. Vidinis maitinimo šaltinis. |  |
|  | Tėkmės parametrų reguliuojamos reikšmės | 1. Kraujo tėkmė – ne siauresnės nei 10-450 ml/min 2. Pakaitinio tirpalo tėkmė – ne siauresnės nei 600-8000 ml/val. 3. Dializato tėkmė – ne siauresnės nei 600-4000 ml/val. 4. Skysčių pašalinimas – ne siauresnės nei 0 -1800 ml/val. |  |
|  | Svarstyklių sistema | 1. 4 svarstyklės 2. Matavimo principas – gravimetrinis. Tirpalai dedami ant svarstyklių padėklų, aukščiau nei 1m nuo grindų. 3. Svėrimo ribos ne siauresnės nei – 0-12 kg |  |
|  | Heparino siurblys | 1. Švirkšto talpa (su luer lock jungtimi) – 20-50 ml 2. Infuzijos greitis – ne siauresnės nei 0,5-5 ml/val. |  |
|  | Antikoaguliacijos sistema | Citratas: citrato siurblys, kalcio siurblys. Heparinas: heparino pompa |  |
|  | Kitos prietaiso savybės | Galimybė pasirinkti prediliucinę arba posdiliucinę pakaitinio tirpalo infuziją. Du tirpalų šildytuvai integruoti aparato viduje. Spalviniai žymėjimai, suderinti su tirpalais. Automatinis, gamykliškai suderintas citrato ir kalcio pompų veikimas. |  |
|  | Meniu kalba ekrane | Anglų /lietuvių |  |
|  | Visi gaminiai turi būti pažymėti CE ženklu ir atitinkti ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams. | Pateikiamas tai įrodantis sertifikatas. |  |
|  | Gamintojo išduotas įgaliojimas atstovauti gamintoją, atlikti techninę priežiūrą ir remonto darbus. | Būtinas |  |
|  | Kartu su įranga pateikiama dializei reikalingos priemonės | 1 komplektas citratinei inkstų terapijai atlikti. 1 komplektas citratinei inkstų terapijai sepsio gydymui. 1 komplektas heparininei inkstų terapijai atlikti. 1 komplektas heparininei inkstų terapijai sepsio gydymui. Skysčių surinkimo (filtracijos) maišas (4 inkstų terapijos ciklų atlikimui). Kalcis - tirpalas tinkamas naudoti su siūloma įranga. 2 inkstų terapijos ciklų atlikimui. |  |
|  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Įrangos naudojimo ir valymo instrukcija lietuvių ir orginalo kalbomis |  |
|  | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 24 mėn. |  |
|  | Personalo apmokymas | Pradinis personalo apmokymas darbo vietoje. Vėliau, esant poreikiui - mokymai Online nuotoliniu būdu. |  |