Reanimacinių funkcinių – elektrinių lovų su svarstyklėmis techninė specifikacija - 6 vnt.

| Eil. Nr. | Techninis parametras ir kiekis | Reikalaujama techninio parametro reikšmė |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Reikalavimai lovos matmenims | - Išoriniai matmenys: (plotis x ilgis) su pakeltomis šoninėmis apsaugomis ≤ 100 x 220 cm. - Čiužinio platformos paviršiaus matmenys: Pritaikyta prie lovos matmenų. |  |
|  | Reikalavimai čiužinio platformai | - Ne mažiau 4 dalių: nugaros, sėdimoji, šlaunų, blauzdos. - Čiužinio pagrindas ties nugaros, šlaunų ir blauzdų dalimi pagamintas iš plastiko arba lygiavertės medžiagos. - Ne mažiau kaip 3 čiužinio platformos dalys lengvai išimamos valymui ir dezinfekcijai. Dalys yra su fiksavimo mechanizmu nuo atsitiktinio išėmimo. - Ne mažiau kaip 6 vnt. (kilpų) diržų (pacientų fiksavimui) tvirtinimo vietos. - Infuzinio stovo arba pasikėlimo rankenos adapteriai ne mažiau dviejuose kampuose. - Kėlimo mechanizmas sudarytas iš kolonų. |  |
|  | CPR rankenos | - Yra CPR rankenos - Mechaniškai nuleidžia nugaros dalį į horizontalią padėtį kritinių situacijų metu |  |
|  | Čiužinio platformos aukščio reguliavimas | - Ne siauresnėse kaip 48-74 cm ribose - Valdomas elektrine pavara. |  |
|  | Lovos gulimojo paviršiaus automatinio regreso funkcija | Ne mažiau 10 cm. |  |
|  | Lovos funkcijų valdymas- Pultas Nr.1 | 1. Skirtas personalui; 2. Integruoti valdymo skydeliai nugarinės dalies šoninių ranktūrių išorėje, abiejose lovos pusėse ir/arba pakabinamas kojūgalyje ar galvūgalyje; 3. Galima reguliuoti: a) Čiužinio platformos aukštį; b) Nugaros sekcijos kampą; c) Šlaunų sekcijos kampą; d) Čiužinio platformos pasvirimą į galvūgalį; e) Čiužinio platformos pasvirimą į kojūgalį; f) Autokontūras 4. Su ne mažiau kaip 4 užprogramuotomis pozicijomis. Pozicijos valdomos vieno mygtuko paspaudimu. a) Kardiologinės kėdės pozicija; b) Gaivinimo poziciją CPR; c) Apžiūros pozicija; d) Skubus Trendelenburgas; 5. Funkcijų užrakinimas, galima užrakinti: nugaros, šlaunų, aukščio ir kojinio pedalo veikimą. Užrakina visus valdymo pultus. 6. Integruotas aktyvavimo mygtukas- aktyvuoja visus valdymo pultus. 7. Integruotas STOP mygtukas. |  |
|  | Lovos funkcijų valdymas- Pultas Nr.2 | - Integruoti valdymo skydeliai nugarinės dalies šoninių ranktūrių vidinėje pusėje ir/arba laidu prijungiamas prie lovos rankinis pultas (atjungiamas/pajungiamas be instrumentų) - Galimybė valdyti pacientui - Galima reguliuoti lovos aukštį, nugaros, kojų pakėlimo kampą. |  |
|  | Nugaros dalies reguliavimas | - Pasikėlimo kampas ne mažiau 650 - Valdoma elektrine pavara. |  |
|  | Šlaunų dalies reguliavimas | - Pasikėlimo kampas ne mažiau 250 - Valdoma elektrine pavara. |  |
|  | Lateralinis pavertimas | Atliekamas kolonų arba čiužinio pagalba. |  |
|  | Trendelenburgas/ Antitrendelenburgas | Ne mažiau +14°/-14°. |  |
|  | Blauzdų dalies reguliavimas | - Pasikėlimo kampas ne mažiau 150 - Valdoma mechaniškai arba elektriniu būdu. |  |
|  | Šoniniai apsauginiai rėmai | - Dvigubi. - Pagaminti iš HDPE arba ABS plastiko (arba lygiavertės medžiagos), atsparaus smūgiams, plovimui ir dezinfekcinėms medžiagoms. - Dviejų dalių. - Galima nulenkti atskirai, nepriklausomai vienas nuo kito. - Pakeltų apsauginių rėmų aukštis (matuojant nuo čiužinio platformos be čiužinio) ≥ 38 cm; - Apsauginiai rėmai nuleidžiami ir pakeliami rankenos arba kitokių konstrukcinių elementų pagalba (apsauga nuo atsitiktinio nuleidimo). - Apsauginiuose šoniniuose ranktūriuose integruoti paciento nugaros dalies pakėlimo bei trendelenburgo pozicijos pasvirimo kampo indikatoriai. |  |
|  | Lovos transportavimas | 1. ≥ 4 ratukai. 2. Ratuko diametras ne mažesnis kaip 150 mm. 3. Yra penktasis ratukas didesniam lovos mobilumui. 4. ≥ 1 antistatinis ratukas. |  |
|  | Stabdymo sistema | - Centrinė stabdymo sistema - Ne mažiau trys padėtys: - Visi ratukai užblokuoti; - Visi ratukai laisvai sukiojasi; - Vienas ratukas fiksuotas važiavimui į priekį. |  |
|  | Saugi darbinė apkrova | Ne mažiau 250 kg |  |
|  | Lovos svoris | Ne daugiau 200kg |  |
|  | Nuimami lovos galai | - Plastikiniai arba lygiavertės medžiagos. - Su užraktu. 3. Užraktas dvi padėtys: užrakinta; atrakinta. |  |
|  | Apsauginiai bamperiai | Yra apsauginiai bamperiai visuose 4 lovos kampuose. |  |
|  | Svarstyklės | - Integruotos į lovą. - Svoris rodomas integruotame ekrane. - Ekrane rodoma perkrovos indikacija. - Svarstyklių valdymo mygtukai: - Svarstyklių nunulinimo mygtukas. - Svorio fiksavimo mygtukas. |  |
|  | Lovos priedai | 1. Yra infuzinis stovas. 2. Yra bėgelis su kabliukais skysčių maišams abiejose lovos pusėse. 3. Yra ligos lapo laikiklis. |  |
|  | Elektriniai varikliai | 1. Visi varikliai turi apsaugą nuo perkrovimo. 2. Veikia nuo el. tinklo 230 V 50 Hz 3. Veikia su akumuliatoriumi. |  |
|  | Reikalavimai čiužiniui | - Antipragulinis čiužinys skirtas paciento pragulų prevencijai ir gydymui. - Odos mikroklimato funkcionalumas (kvepuojanti ir orui laidi membrana) užtikrinamas su oro pompa. - Oro pompa naudoja aplinkos orą. - Čiužinio pompoje naudojamas HEPA filtras. |  |
|  | Čiužinio tinkamumas | Siūlomas čiužinys atitinka siūlomos lovos matmenis |  |
|  | Čiužinio užvalkalas | - Čiužinio užvalkalas padeda pašalinti drėgmės perteklių - Čiužinio užvalkalas kvėpuojantis - Čiužinio užvalkalo siūlės sandarios |  |
|  | Garantinis laikotarpis | Lovai ir čiužiniui ne mažiau 24 mėn. |  |
|  | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją) |  |
|  | Kartu pateikiama dokumentacija | 1. Naudotojo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių ir anglų kalba. |  |
|  | Pristatymas, instaliavimas/sumontavimas ir vartotojų apmokymas | Prekių pristatymo į perkančiosios organizacijos sandėlį, iškrovimo, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo/sumontavimo vietą, instaliavimo/sumontavimo, po instaliavimo/sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |