Techninė specifikacija Mobilus elektrinis keltuvas gulimam pacientui – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Parametro reikšmė | Siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mobilus elektrinis keltuvas gulimam pacientui | 1 vnt. |  |
|  | Didžiausia leidžiama apkrova | Ne mažiau kaip 250 kg |  |
|  | Keltuvo aukštis | Ne mažesniame intervale kaip 1390- 2030 mm Didžiausias aukštis matuojamas nuo žemės iki aukščiausio keltuvo taško, esant pakeltai gervei. Mažiausias aukštis matuojamas nuo žemės iki aukščiausio keltuvo taško, esant nuleistai gervei. |  |
|  | Ratukai | Dvigubi ratukai, ne mažesni kaip 100 mm skersmens. Galiniai su stabdžiais. |  |
|  | Medžiaga, iš kurios pagamintas keltuvas | Aliuminis arba lygiavertė medžiaga. |  |
|  | Keltuvo svoris | Ne daugiau 45 kg |  |
|  | Keltuvo pagrindo aukštis | Ne daugiau kaip 150 mm Matuojamas nuo žemės iki keltuvo pagrindo plokštumos |  |
|  | Keltuvo sukimosi skersmuo | Ne daugiau kaip 1600 mm |  |
|  | Keltuvo pagrindo plotis | Reguliuojamas elektriniu būdu, plotis kinta ne mažesnėse ribosekaip 695 mm – 1050 mm Plotis matuojamas keltuvo bazės kraštų išorinėje pusėje plačiausioje ir siauriausioje padėtyse |  |
|  | Kėlimo greitis (be apkrovos) | Ne lėtesnis kaip 15 mm/sek |  |
|  | Keltuvos valdymas | Rankiniu valdymo pultu |  |
|  | Garso lygis | Ne didesnis už 55 dB |  |
|  | Maitinimo elementas | Baterijos užtikrinančios maksimalaus svorio pakėmimą ir nuleidimą. |  |
|  | Baterijų kroviklis | 100–240 V kintamoji srovė, 50–60 Hz, |  |
|  | Avarinio nuleidimo funkcija | Elektrinė ir mechaninė |  |
|  | Avarinio pakėlimo funkcija | Elektrinė |  |
|  | Mažo baterijos energijos lygio indikatorius | garsinis signalas, kuris praneša apie žemą baterijos energijos lygį likus ne mažiau 20 proc. energijos |  |
|  | Kiti indikatoriai | Perkrovos (kg) indikatorius Įspėjimas apie trumpąjį jungimą Įspėjimas, kad keltuvas prijungtas prie maitinimo tinklo Įspėjimas, kad reikalinga techninė apžiūra |  |
|  | CE ženklinimas | CE atitkties deklaracija pateikiama kartu su gaminiu |  |
|  | Keltuvo apsaugos klasė | Ne prastesnė kaip IPX4 |  |
|  | Komplekte gulimos padėties kėlimo diržas ir diržo laikiklis |  |  |
|  | Kėlimo diržo laikiklio konstrukcija | Pitaikyta kėlimo diržui kelti žmogų gulimoje padėtyje Su pusiausvyros išlaikymo funkcija Su ne mažiau kaip 8 kabliais |  |
|  | Kėlimo diržo laikiklio išmatavimai | Ilgis ne daugiau kaip : 1300 mm Plotis ne daugiau kaip : 650 mm |  |
|  | Kėlimo diržas | Pritaikytas siūlomoams kėlimo diržo laikikliui, su ne mažiau kaip su 8 kilpomis |  |
|  | Kėlimo diržo dydis | Ne mažesnis kaip 170x90 cm |  |
|  | CE ženklinimas | Būtinas |  |
|  | Garantija: | ≥24 mėnesių |  |
|  | Įrangos pristatymas, instaliavimas ir vartotojų apmokymas | Turi būti įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. |  |