PAAIŠKINIMAI Į GAUTUS PRAŠYMUS

Tiekėjo pasiūlymas pateiktas rinkos konsultacijos metu:

„Laba diena, Siunčiame atsakymą dėl dalyvavimo viešąjame konkurse su pastabomis. Lauksime komentarų į pateiktą atsakymą.“

Perkančiosios organizacijos klausimas:

Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? Kokias sąlygas papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją arba kurių reikėtų atsisakyti?

Tiekėjo atsakymas:

„Ar 280 kHz reikalavimas yra pagrįstas viešajame konkurse?

Iš esmės – galimai perteklinis reikalavimas odontologiniams rentgeno aparatams.

Kodėl?

  - Europos ir tarptautiniai standartai (IEC 60601-1, IEC 60601-2-65, FDA) nenumato minimalaus 280 kHz dažnio kaip būtino reikalavimo dantų rentgeno aparatams.

  - Dantų rentgeno aparatai naudoja trumpus impulsus (0,01 – 3,2 s), todėl mažesni ripple efektai neturi reikšmingos įtakos pacientui tenkančiai dozei.

  - Dauguma odontologinių sistemų naudoja 50-100 kHz generatorius, nes šis intervalas jau laikomas aukšto dažnio technologija ir užtikrina pakankamą spindulių stabilumą.

  - Ekonomiškai pagrįstas sprendimas – 280 kHz įrenginiai gali būti brangesni, nors realios naudos odontologijoje nėra.

  - Viešojo pirkimo konkurencijos ribojimas – pernelyg specifinis dažnio reikalavimas gali dirbtinai riboti konkurenciją ir neleidžia dalyvauti plačiai paplitusioms, rinkoje patvirtintoms technologijom“.

Perkančiosios organizacijos komentaras:

Odontologinės įrangos pirkimas vykdomas įgyvendinant Projektą Nr. 09-22-P-0039 „Sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas Telšių rajone“. Perkančioji organizacija šį parametrą nustatė siekiant įsigyti aukštesnės kokybės odontologinio rentgeno aparatą ir maksimaliai efektyviai išnaudoti projektui skiriamas lėšas.

Nesutinkame, kad aukštesnės kokybės prekė neatneš realios naudos. Pirkimo objektu naudosis socialiai jautri visuomenės dalis - pirminės asmens sveikatos priežiūros centro pacientai. Projekto skirtos lėšos pažangesnei prekei įsigyti, todėl įsigijus mažiau pažangius techninės specifikacijos reikalavimus turinčią prekę nebus pasiekti projekto tikslai - didinti pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros veiklų efektyvumą, siekiant pagerinti paslaugų prieinamumą ir jų teikimo kokybę atsižvelgiant į pacientų ir darbuotojų poreikius.

Naujos technologijos ir infrastruktūros sprendimai gali pagerinti resursų naudojimą, t. y. efektyvesnis įrangos panaudojimas, efektyvesnis darbuotojų darbas ir sumažintas administracinis krūvis, leidžiantis sveikatos priežiūros įstaigoms savo turimus išteklius panaudoti efektyviau.

Perkančiosios organizacijos klausimas:

Ar tai, kas aprašyta techninėje specifikacijoje, galėtų būti perkama atskiromis pirkimo dalimis? Ar keistųsi kaina? Kaip  keistųsi prekių tiekimo terminai? Ar tai turėtų įtakos Jūsų dalyvavimui pirkime?

Tiekėjo atsakymas:

„Taip galėtų būti perkama atskiromis dalimis. Nes kaip pavyzdys mūsų įmonė gali pasiūlyti tik rentgeną ir yra kitų įmonių kurios gali pasiūlyti ne visą reikiamą įrangą. Tokie konkursai visoms pirkimo dalims riboja konkurenciją ir galimai geresnės kainos pasiūlymą.“

Perkančiosios organizacijos komentaras:

Pirkimas negali būti atliktas dalimis, nes projekto biudžetas nenumato odontologinės įrangos skaidymo į atskiras dalis. Lėšos skirtos vienai odontologo darbo vietai: odontologinei įrangai, viziografui ir dentaliniam rentgenui.

Perkančioji organizacija taip pat turi patirties, kad įsigijus susijusią įrangą iš atskirų tiekėjų, aptarnavimo ar gedimo atveju kyla neaiškumų dėl to, kurio tiekėjo įranga veikia netinkamai.

Be to Viešųjų pirkimo įstatymo (toliau – VPĮ)  28 straipsnio 1 dalyje nustatyta bendroji taisyklė, pagal kurią perkančiosios organizacijos privalo skaidyti pirkimo objektą į dalis, jeigu viešasis pirkimas yra tarptautinis. Šios pareigos gali būti nesilaikoma kai pirkimas atliekamas supaprastintu ar mažos vertės pirkimo būdu.

Perkančiosios organizacijos klausimas:

Kokia Jūsų nuomonė dėl planuojamos pirkimo vertės?

Numatoma maksimali pirkimo vertė – 26399,78 Eur su PVM.

Tiekėjo atsakymas:

„Kadangi neturime visos įrangos, sunku spręsti apie bendrą pirkimo kainą. Kadangi nurodoma kaina „centas į centą“ galimai jau yra numatytas tiekėjas.“

Perkančiosios organizacijos komentaras:

Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nurodo projekto biudžete numatytą maksimalią lėšų sumą, skirtą pirkimui, su PVM.

Vadovaujantis VPĮ 5 straipsniu, planuojant biudžetą, numatomos pirkimo vertės skaičiavimas vykdomas be pridėtinės vertės mokesčio. Dėl šios priežasties pirkimo dokumentuose nurodyta pirkimui skirta lėšų suma su PVM yra su centais.