VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠILUTĖS LIGONINĖ

NUOLAT VEIKIANTI VIEŠOJO PIRKIMO KOMSIIJA

PRANEŠIMAS DĖL ATSAKYMŲ Į PATEIKTAS PASTABAS, PASIŪLYMUS DĖL RINKOS KONSULTACIJOS

2025-02-13

| Pirkimo pavadinimas | Reagentai ir darbo priemonės gliukozės, kraujo krešumo rodiklių nustatymui |
| --- | --- |
| CVP IS Nr. | 957021, Rinkos konsultacija |
| Data | 2025-01-29 |

2025 m. sausio 29 d. Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis buvo paskelbta rinkos konsultacija dėl reagentų ir darbo priemonių gliukozės, kraujo krešumo rodiklių nustatymui pirkimo. Viešoji įstaiga  Šilutės  ligoninė dėkoja visiems tiekėjams, pateikusiems pastabas ir rekomendacijas.

Viešosios įstaigos Šilutės  ligoninės nuolat veikianti  viešojo pirkimo komisija išanalizavusi  ir atsižvelgusi į tiekėjų pateiktas pastabas, informaciją ir rekomendacijas, teikia pranešimą:

| TS eil. Nr. | TS nustatyti reikalavimai | Dėl techninės specifikacijos projekto tiekėjo teikti prašymai, rekomendacijos | Ar keičiama techninė specifikacija (taip/ne/ iš dalies) | Atlikti pakeitimai techninėje specifikacijoje | Pakeitimai/nekeitimai techninėje specifikacijoje ir/ar sprendimo priežastis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 pirkimo dalis, REAGENTŲ IR DARBO PRIEMONIŲ GLIUKOZĖS NUSTATYMUI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |  |  |  |
| 1 lentelė 1. | Hemolizuojantis tirpalas, išpilstytas į reakcijos mėgintuvėlius pagal gamintojo parengtą tyrimo metodiką. Galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėn. nuo pristatymo | 1 lentelė Eil. Nr. 1 „Hemolizuojantis tirpalas, išpilstytas į reakcijos mėgintuvėlius pagal gamintojo parengtą tyrimo metodiką. Galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėn. nuo pristatymo“ Siūlome papildyti šį punktą ir įtraukti gliukozės tyrimo juosteles kaip reagentą. Tyrimų juostelių galiojimo laikas po atidarymo 6 mėnesiai, vienoje pakuotėje 100 juostelių. Taip pat, siūlome „Galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėn. nuo pristatymo“ įtraukti į bendruosius reikalavimus, nes neįmanoma pagrįsti šią specifikaciją naudojant instrukcijas ar vartotojų vadovus. | Iš dalies TAIP | TAIP | Perkančioji organizacija (toliau – PO) jau turi gliukozės analizatorius, kurie matuoja gliukozės kiekį su juostelėmis, todėl šio pirkimo specifikacijoje nenurodytos juostelės kaip reagentai, nes tokių analizatorių šiuo metu PO nereikia. Galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėn. nuo pristatymo“ įtrauktas į bendruosius reikalavimus. Reikalavimas išdėstomas taip: ,,1 Hemolizuojantis tirpalas, išpilstytas į reakcijos mėgintuvėlius pagal gamintojo parengtą tyrimo metodiką.“ |
| 1 lentelė 2 | Gliukozės standartas Galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėn. nuo pristatymo | 1 lentelė Eil. Nr. 2 „Gliukozės standartas Galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėn. nuo pristatymo“ Tyrimui atlikti nenaudojamas gliukozės standartas, todėl siūlome atsisakyti arba vertinti kaip neprivalomą šį punktą. Analizatorius gamykliškai sukalibruotas pagal kraujo plazmos rezultatus, papildomai jo kalibruoti nereikia. | Taip | Taip | Reikalavimas išdėstomas taip: ,,2. Gliukozės standartas (jei pagal gamintojo parengtą tyrimo metodiką tyrimui atlikti gliukozės standartas naudojamas) |
| 1 lentelė 3. | Kontrolė 2 lygių (patogeninės+normalių verčių). Galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėn. nuo pristatymo | 1 lentelė Eil. Nr. 3 „Kontrolė 2 lygių (patogeninės+normalių verčių). Galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėn. nuo pristatymo“ siūlome „Galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėn. nuo pristatymo“ įtraukti į bendruosiu reikalavimus, nes neįmanoma pagrįsti šią specifikaciją naudojant instrukcijas ar vartotojų vadovus. | Taip | Taip | Reikalavimas ,,Galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėn. nuo pristatymo“ įtrauktas į bendruosius reikalavimus. Reikalavimas išdėstomas taip: ,,3. Kontrolė 2 lygių (patogeninės+normalių verčių)“ |
| 1 lentelė 4. | Reakcijos sensorius arba lygiavertė reakcijos membrana Galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėn. nuo pristatymo | 1 lentelė Eil. Nr. 4 „Reakcijos sensorius arba lygiavertė reakcijos membrana Galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėn. nuo pristatymo“ Siūlome kaip lygiavertę priemonę- gliukozės tyrimų juosteles, kuriose vyksta reakcija, naikinami tyrimui įtaką darantys trikdžiai, kompensuojamas hematokritas bei užtikrinamas tinkamas mėginio kiekis. Siūlome „Galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėn. nuo pristatymo“ įtraukti į bendruosius reikalavimus, nes neįmanoma pagrįsti šią specifikaciją naudojant instrukcijas ar vartotojų vadovus. | Iš dalies taip | Iš dalies taip | PO, įvertinusi tai, kad juostelėmis gliuokozę matuojančių analizatorių PO turi, į šį tiekėjo pasiūlymą nebus atsižvelgta. Reikalavimas ,,Galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėn. nuo pristatymo“ įtrauktas į bendruosius reikalavimus. Reikalavimas išdėstomas taip: ,,4. Reakcijos sensorius arba lygiavertė reakcijos membrana“ |
| 4 lentelė 4 | Komplektacija: analizatorius, spausdintuvas, srovės/įtampos stabilizatorius (UPSAS) | 4 lentelė Eil.Nr. 4 „Komplektacija: analizatorius, spausdintuvas, srovės/įtampos stabilizatorius (UPSAS)“ Siūlome šį kriterijų pakeisti į „Komplektacija: analizatorius, spausdintuvas, srovės/įtampos stabilizatorius (UPSAS) jeigu analizatorius neturi pakraunamos baterijos“, nes ketiname dalyvauti konkurse su įranga, kuri turi įkraunamas baterijas, kurios įkraunamos prijungus prie įkrovimo/duomenų perdavimo stotelės, todėl analizatoriui nekyla rizika sugesti ir galima tęsti darbus esant elektros sutrikimams. Prietaisas vienu įkrovimu gali atlikti 40 gliukozės tyrimų ir tiria kapiliarinį, veninį kraują, serumą | Taip | Taip | Reikalavimas išdėstomas taip: „4. Komplektacija: analizatorius, spausdintuvas, srovės/įtampos stabilizatorius (UPSAS) jeigu analizatorius neturi pakraunamos baterijos“ |
| 4 lentelė 6. | Rotoriaus talpa ne mažiau kaip 10 mėginių | 4 lentelė, Eil.Nr. 6 „Rotoriaus talpa ne mažiau kaip 10 mėginių“ Siūlome įvertinti ne analizatoriaus talpą, o našumą- kiek mėginių analizatorius gali atlikti per tam tikrai laikotarpį (pvz. valanda). Siūlome analizatorių, kuris vienu metu gali atlikti vieną tyrimą, tačiau atlieka jį per 6 sec., todėl 10 mėginių jis gali atlikti maždaug per vieną minutę. | Iš dalies taip | Taip | PO, įvertinus, kad gliukozės tyrimų kiekis nedidelis ir analizatoriaus našumas nėra svarbus, šį reikalavimą išbraukia iš 4 lentelės. |
| 4 lentelė 7. | Gliukozės matavimo ribos 1.0(+/-0,2) – 50,0 (+/- 0,2)mmol/l | 4 lentelė Eil.Nr. 7 „Gliukozės matavimo ribos 1.0(+/-0,2) – 50,0 (+/- 0,2)mmol/l“ Siūlome keisti matavimo ribas į : 10-600 mg/dL (0.6-33.3 mmol/L). Manome, kad aukštesnioji riba 50mmol/l neturi diagnostinės reikšmės, nes hiperglikeminė koma diagnozuojama jau esant 33mmol/l. | Ne | Ne | Reikalavimas nustatytas atsižvelgiant į tai, kad būna atvejų, kai pacientams nustatomas aukštesnis gliukozės kiekis nei 33.3 mmol/l, Reikalavimas nebus keičiamas. |
| 2 pirkimo dalis. REAGENTŲ IR DARBO PRIEMONIŲ KRAUJO KREŠUMO RODIKLIŲ NUSTATYMUI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |  |  |  |
| TS eil. Nr. | TS nustatyti reikalavimai | Dėl techninės specifikacijos projekto tiekėjo teikti prašymai, rekomendacijos | Ar keičiama techninė specifikacija (taip/ne/ iš dalies) | Atlikti pakeitimai techninėje specifikacijoje | Pakeitimai/nekeitimai techninėje specifikacijoje ir/ar sprendimo priežastis |
| 1 lentelė 2.13. | Reagentai D-dimerų koncentracijos nustatymui Reagentai turi būti kliniškai validuoti PE (plaučių tromboebolijos) ir VTE (veninių tromboembolijų) diagnozių atmetimui | Prašome patikslinti 2 pirkimo dalies 1-os lentelės „Reagentų ir darbo priemonių kraujo krešumo rodiklių nustatymui techninė specifikacija“ 2.13 punktą „Reagentai D-dimerų koncentracijos nustatymui“ taip: Imunoturbidimetrinis metodas. Reagentas turi būti nejautrus heparinui iki 1 IU/ml. Darbinio tirpalo stabilumas analizatoriuje ≥ 14 d. Jautrumas ≥ 97%, NPV ≥ 98 %, Specifiškumas ≥75 % PE, ≥ 55 % GVT Argumentai: D-Dimerų tyrimas atliekamas įvairioms klinikinėms situacijoms ir/ar būklėms vertinti ir diagnozuoti (pvz.: DIK sindromui, arterinei tromboembolijai, hemoraginėms būklėms ir eilei kitų), todėl tyrimo specifiškumas yra kliniškai svarbus rodiklis, apibūdinantis diagnostikos metodo tikslumą. Specifiškumas parodo tyrimo gebėjimą nustatyti, jog susirgimo nėra, kai jo iš tikrųjų nėra: Specifiškumas=TN/(TN+KT)×100%, kur TN – teisingai neigiami, KT- klaidingai teigiami tyrimų skaičiai. Tiek klinikine, tiek ekonomine prasme tai labai svarbus rodiklis – kuo didesnis tyrimo specifiškumas, tuo mažesnė tikimybė, kad pacientui reikės kitų papildomų tyrimų ir/ar procedūrų (tame tarpe intervencijų). Klinikine prasme - tai didesnis pacientų saugumo užtikrinimas (kiekvienas papildomas tyrimas/procedūra sukelia papildomą riziką paciento sveikatai), ekonomine prasme – tai papildomi kaštai perkančiajai organizacijai (kiekvieno papildomo tyrimo/procedūros atlikimas asmens sveikatos priežiūros įstaigai kainuoja). Vilniaus universiteto parengtoje mokomojoje ir metodinėje priemonėje „Krešėjimo sistemos diagnostikos ir gydymo laboratorinė kontrolė“ (D.Jatužis, G.Davidavičius, E.Kazėnaitė, A.E.Tamošiūnas, VU 2020) nurodyta, jog trombembolinės rizikos įvertinimui „būtina atlikti: D- Dimerų, kurių jautrumas ne mažesnis, negu 99,7%, o specifiškumas ne mažesnis, negu 75%, tyrimą“; o ankstyvajai trombembolijų (GVT ir PATE) laboratorinei diagnostikai ir gydymo efekto kontrolei – „atliekamas tik aukšto specifiškumo (≥ 75%) ir aukštos neigiamos predikcinės vertės (≥ 99%) D-Dimerų tyrimas – tokiu būdu bus išvengiama klaidingai pozityvių tyrimų rezultatų ir, tuo pačiu, bereikalingai atliktų brangių ir komplikacijas galinčių sukelti instrumentinės diagnostikos, pvz. kompiuterinės tomografijos su angiografija tyrimų. | Taip | Taip | Reikalavimas išdėstomas taip: ,,2.13. Reagentai D-dimerų koncentracijos nustatymui. Imunoturbidimetrinis metodas. Reagentas turi būti nejautrus heparinui iki 1 IU/ml. Darbinio tirpalo stabilumas analizatoriuje ≥ 14 d. Jautrumas ≥ 97%, NPV ≥ 98 %, Specifiškumas ≥75 % PE, ≥ 55 % GVT |
| 5 lentelė | Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai Pasiūlymo kainos Eur (be PVM) lyginamasis svoris 50; Kokybė – 50 | 2. Siūlome pakeisti 5-oje lentelėje „Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai“ Pasiūlymo kainos Eur (be PVM) lyginamąjį svorį į reikšmę „30“, o Kokybę – į „70“. Argumentai: Kokybės kriterijams suteikus 70 balų, o kainai – 30 balų, užtikrinama geresnė ilgalaikė ekonominė nauda, sumažinamos eksploatacinės išlaidos ir didinamas laboratorijos veiklos efektyvumas. Pagrindiniai aspektai, kodėl kokybės kriterijai turėtų turėti didesnę reikšmę ekonomine prasme: Kokybės kriterijams turėtų būti suteikiama 70 balų dėl kiekvieno iš kriterijaus ekonominės naudos: - Laboratorinio analizatoriaus pristatymo terminas – mažiau nei per 30 dienų Ekonominė nauda: - Greitas pristatymas užtikrina sklandų laboratorijos veiklą, išvengiant diagnostikos sutrikimų, kurie galėtų sukelti pacientų eiles ar vėlavimą teikiant paslaugas. - Kuo greičiau pristatomas analizatorius, tuo greičiau įstaiga gali pradėti naudoti įrangą ir generuoti pajamas iš laboratorinių tyrimų. - Vėlavimai gali lemti papildomas išlaidas dėl laikino alternatyvių paslaugų pirkimo ar senos įrangos remonto. - Laboratoriniam analizatoriui suteikiamas garantinis terminas – daugiau kaip 24 mėn. Ekonominė nauda: - Ilgesnis garantinis laikotarpis reiškia mažesnes remonto ir priežiūros išlaidas. Jei garantija baigtųsi greitai, įstaigai tektų skirti papildomas lėšas neplanuotiems remontams. - Per ilgesnį garantinį laikotarpį gamintojas arba tiekėjas prisiima atsakomybę už gedimus, užtikrinant laboratorijos veiklos tęstinumą be papildomų finansinių įsipareigojimų. - Didelės remonto išlaidos gali greitai viršyti pradinį kainos sutaupymą, jei garantinis laikotarpis yra trumpesnis. - Siūlomas naujas, nenaudotas analizatorius Ekonominė nauda: - Naujas analizatorius užtikrina didesnį veikimo efektyvumą, tikslesnius tyrimų rezultatus ir mažesnę gedimų riziką, kas sumažina netiesiogines veiklos sąnaudas. - Naudoti ar atnaujinti analizatoriai gali turėti didesnę gedimų tikimybę, reikalauti dažnesnio aptarnavimo ar nebeturėti gamintojo palaikymo, o tai gali padidinti ilgalaikes išlaidas. - Nauja įranga dažnai būna efektyvesnė energijos suvartojimo atžvilgiu, todėl ilgalaikėje perspektyvoje gali padėti sumažinti elektros sąnaudas. Tuo tarpu kainos lyginamasis svoris turėtų būti mažesnis (30 balų), nes: - Pirminė mažesnė kaina dažnai neatsveria ilgalaikių išlaidų, susijusių su dažnesniais remontais, mažesniu našumu ar energijos sąnaudomis. - Jei per kelerius metus analizatoriaus eksploatacinės išlaidos dėl prastos kokybės išauga, išankstinis kainos taupymas tampa neefektyvus. - Ilgalaikis kokybiškos įrangos naudojimas reiškia didesnį paslaugų efektyvumą, o tai tiesiogiai prisideda prie geresnės finansinės grąžos. | Iš dalies taip | Taip | PO, apsvarsčiusi tiekėjo argumentus, sutinka, kad kokybei turėtų būti suteiktas didesnis lyginamasis svoris. Pasiūlymo vertinimo lyginamieji svoriai nustatyti taip: ,,Pasiūlymo kainos Eur (be PVM) lyginamasis svoris 40; Kokybė – 60.“ Patikslintas kokybės kriterijus P2 ir išdėstomas taip: ,,Analizatoriui suteikiamas garantinis terminas 36 mėn.“ |
| 4. | Ar turite pastabų, klausimų dėl pirkimo sutarties specialiųjų pirkimo sąlygų projekto? | p. 5.3.3 kainų perskaičiavimui siūlome naudoti vartotojų indeksą 0611 Farmacijos gaminiai arba 0612 Kiti medicinos gaminiai, kadangi tiekiama prekė yra reagentai, o ne 061 MEDICINOS GAMINIAI APARATAI IR ĮRANGA (už įrangą nemokama) | Taip | Taip | Kainų perskaičiavimui bus naudojamas vartotojų indeksas 0611 Farmacijos gaminiai |

Patikslintų techninių specifikacijų projektai pridedami.

_________________________________