VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės planuojamo pirkimo „PRIEMONĖS, SKIRTOS INTERVENCINEI RADIOLOGIJAI (I)“ techninės specifikacijos projekto (CVP IS ID 874710)

Gauti tiekėjų pasiūlymai / klausimai / pastabos dėl planuojamo pirkimo techninės specifikacijos projekto.

| Pirkimo dalis | Pirkimo dalies pavadinimas | Reikalaujami techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlymai/pastabos | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Balioninis dilatacinis kateteris | 1. Baliono diametras 2,0 - 3,0 mm. 2. Baliono ilgis 40, 80, 120, 220 mm. 3. Kateteris 4 F, OTW tipo, 40 cm dengtas hidrofiline danga, įėjimo profilis 0,50 mm, kateterio vidaus diametras 1,270 mm 4. Kateterio ilgis 80 cm (± 5 cm) 5. Metalinis pravedėjas 0,018" (0,457 mm) 6. Turi atlaikyti slėgį iki 18 (± 1) atmosferos. 7. Introdiuseris: ne daugiau 4F. | 4. „Kateterio ilgis 80 cm (± 10 cm)” arba “4. Kateterio ilgis 80-90 cm”. | Koreguojame į: 4. Kateterio ilgis 80 cm (± 10 cm) |
| 3. | Balioninis dilatacinis kateteris procedūroms žemiau kelio | 1. Baliono diametras 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0 mm 2. Baliono ilgis 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 150, 170, 220, 250, 280 mm. 3. Kateteris 4 F, OTW sistema. 4. Kateterio ilgis 150 cm (± 2 cm), 40 cm (± 2 cm) kateterio galiukas dengtas hidrofiline danga. 5. Metalinis pravedėjas 0,014" (0,36 mm) 6. Turi atlaikyti slėgį iki 18 atmosferų. 7. Introdiuseris: ne daugiau 4F - iki 4,5 mm balioniniams kateteriams; ne daugiau 5F - 5,0 mm balioniniams kateteriams; 8. Įėjimo profilis 0,45 mm, diametras 1,067 mm. | 2. Baliono ilgis 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 150mm. | Nesutinkame keisti. Neatitiks ligoninės poreikio, nes reikalingi yra ir 170, 220, 250 ir 280 mm ilgiai. |
| 6. | Balioninis dilatacinis kateteris | 1. Baliono diametras 2,5 mm. 2. Baliono ilgis 100 mm. 3. Kateteris 3.6 F. 4. Kateterio ilgis 150 cm (± 2 cm). 5. Metalinis pravedėjas 0,018" (0,457 mm). 6. Turi atlaikyti slėgį iki 22 (± 1) atmosferų. 7. Introdiuseris: ne daugiau 4 F. | 3. kateteris ne daugiau 3,6Fr. | Koreguojame į: 3. Kateteris ne daugiau 3.6 Fr. |
| 9. | Balioninis dilatacinis kateteris | 1. Baliono diametras 3,0 mm. 2. Baliono ilgis 80 mm. 3. Kateteris 3,6 F. 4. Kateterio ilgis 90 cm (± 3 cm). 5. Metalinis pravedėjas 0,018" (0,457 mm). 6. Turi atlaikyti slėgį iki 15 (± 1) atmosferų. 7. Introdiuseris: ne daugiau 4 F. | 3. Kateteris 3,6 - 4,0 F. 3. Kateteris ne daugiau 3,6Fr | Koreguojame į 3. Kateteris 3,6 - 4,0 Fr. |
| 10. | Balioninis dilatacinis kateteris | 1. Baliono diametras 4,0, 5,0 6,0 mm. 2. Baliono ilgis 20, 30, 40, 60, 80, 100 mm. 3. Kateteris 5,3 F. 4. Kateterio ilgis 40, 75, 135 cm (± 5 cm). 5. Metalinis pravedėjas 0,035" (0,89 mm). 6. Turi atlaikyti slėgį iki 24 (± 1) atmosferų. 7. Introdiuseris: ne daugiau 5F. | 3. Kateteris ne daugiau 5,3Fr. 4. Kateterio ilgis 40, 75, 135 cm (± 5 cm)” arba “4. Kateterio ilgis 40, 70, 90, 150 cm (± 2 cm)”. | Koreguojame į: 3. Kateteris ne daugiau 5,3Fr. Nesutinkame keisti 4 punkto, nes tokia paklaida ir nurodyta techninės specifikacijos ,,4. Kateterio ilgis 40, 75, 135 cm (± 5 cm)“, o siūlomi 40, 70, 90, 150 cm (± 2 cm) ilgiai reikalaus daugiau sąnaudų (kontrastų). |
| 11. | Balioninis dilatacinis kateteris | 1. Baliono diametras 6,0, 7,0, 8,0 mm. 2. Baliono ilgis 20, 30, 40, 60, 80, 100 mm. 3. Kateteris 5,3 F. 4. Kateterio ilgis 40, 75, 135 cm (± 5 cm) 5. Metalinis pravedėjas 0,035" (0,89 mm). 6. Turi atlaikyti slėgį: iki 24 (± 1) atmosferų - 6 mm balioniniui kateteriui; iki 20 (± 1) atmosferų - 7-8 mm balioniniams kateteriams. 7. Introdiuseris: ne daugiau 5F- 6,0- 7,0 mm balioniniui kateteriui; ne daugiau 6F- 8,0 mm balioniniams kateteriams. | 3. Kateteris ne daugiau 5,3Fr. 4. Kateterio ilgis 40, 75, 135 cm (± 5 cm)” arba “4. Kateterio ilgis 40, 70, 90, 150 cm (± 2 cm)”. | Koreguojame į: 3. kateteris ne daugiau 5,3Fr. Nesutinkame keisti 4 punkto, kadangi tokia paklaida ir nurodyta techninės specifikacijos ,,4. Kateterio ilgis 40, 75, 135 cm (± 5 cm)“, o siūlomi 40, 70, 90, 150 cm (± 2 cm) ilgiai reikalaus daugiau sąnaudų (kontrastų). |
| 12. | Balioninis dilatacinis kateteris | 1. Baliono diametras 6,0, 7,0, 8,0 mm. 2. Baliono ilgis 80 mm. 3. Kateteris 5 F. 4. Kateterio ilgis 75, 115, 150 cm (± 5 cm) 5. Metalinis pravedėjas 0,035" (0,89 mm). 6. Turi atlaikyti slėgį iki 13 (± 1) atmosferų. 7. Introdiuseris: ne daugiau 5F- 6,0 mm balioniniui kateteriui; ne daugiau 6F- 7,0 mm, 8,0, mm balioniniams kateteriams. | 3. Kateteris ne daugiau 5 Fr. 4. Kateterio ilgis 75, 115, 150 cm (± 5 cm) | Koreguojame į: 3. kateteris ne daugiau 5 Fr. Nekeičiamas 4 punkto reikalavimas, kadangi tokia paklaida ir nurodyta techninėje specifikacijoje ,,4. Kateterio ilgis 75, 115, 150 cm (± 5 cm)“. |
| 18. | Balioninis dilatacinis kateteris | 1. Baliono diametras 4,0, 5,0, 6,0, 7,0, 8,0, 9,0, 10,0 mm. 2. Baliono ilgis 40, 60 mm. 3. OTW tipo, atsparus lenkimui, įėjimo profilis <1,10 mm 4. Kateterio ilgis 45, 80 cm (±5 cm) 5. Metalinis pravedėjas 0,035 " (0,89 mm) 6. Turi atlaikyti slėgį: iki 26 bar. 7. Introdiuseris: ne daugiau 5F - 4-5 mm balioniniams kateteriams; ne daugiau 6F - 6-7 mm balioniniams kateteriams; ne daugiau 7F - 8-10 mm balioniniams kateteriams. | 4. Kateterio ilgis 45, 80 cm (±5 cm) | Nekeičiamas 4 punkto reikalavimas, kadangi toks ilgis nurodytas techninėje specifikacijoje ,,4. Kateterio ilgis 45, 80 cm (±5 cm)“ |
| 19. | Balioninis dilatacinis kateteris | 1. Baliono diametras 9,0, 10,0, 12,0 mm. 2. Baliono ilgis 20, 40 mm. 3. Kateteris 5 F. 4. Kateterio ilgis 60, 80 (± 5) cm. 5. Metalinis pravedėjas 0,035" (0,89 mm). 6. Turi atlaikyti slėgį: iki 14 atmosferų - 9,0 10,0 mm balioniniams kateteriams; iki 12 atmosferų - 12,0 mm balioniniui kateteriui. 7. Introdiuseris: ne daugiau 5F. | 4. Kateterio ilgis 60, 80 (± 5) cm. | Nekeičiamas 4 punkto reikalavimas, kadangi toks ilgis nurodytas techninėje specifikacijoje ,,4. Kateterio ilgis 60, 80 (± 5) cm“ |

Dėkojame už aktyvų dalyvavimą teikiant pastabas.

Atkreipiame dėmesį, kad, jei dalyvausite planuojamame vykdyti pirkime, kartu su pasiūlymu pateikiamame Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento (toliau - EBVPD) III dalies „Pašalinimo pagrindai“ C13 skiltyje į klausimą „Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)“ atsakytumėte „Taip“.  Viešųjų pirkimų tarnyba teigia: „Jei tiekėjas tiesiogiai ar netiesiogiai suteikė pirkimo vykdytojui konsultaciją (nesvarbu, ar rinkos tyrimo (jeigu apie atliekamą rinkos tyrimą buvo informuotas raštu), ar rinkos konsultacijos metu, ar teikdamas pagalbinę viešųjų pirkimų veiklą ir pan.) arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą (pavyzdžiui, parengė techninį (darbo) projektą, techninę specifikaciją ir pan.), jis, pildydamas EBVPD III dalies “Pašalinimo pagrindai C13 skiltį, į klausimą „Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)” turėtų atsakyti „Taip”.