VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės planuojamo pirkimo „PRIEMONĖS, SKIRTOS INTERVENCINEI RADIOLOGIJAI (II)“ techninės specifikacijos projekto (CVP IS ID 875795)

Gauti tiekėjų pasiūlymai / klausimai / pastabos dėl planuojamo pirkimo techninės specifikacijos projekto.

| Pirkimo dalis | Pirkimo dalies pavadinimas | Reikalaujami techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlymai/pastabos | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Balioninis dilatacinis kateteris | 1. Baliono diametras 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 7,0 mm. 2. Baliono ilgis (± 5 cm) 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 175, 200 mm. 3. Kateteris 5 F. 4. Kateterio ilgis 130 cm (± 5 cm). 5. Metalinis pravedėjas 0,035" (0,89 mm). 6. Turi atlaikyti slėgį iki 11 atmosferų. 7. Introdiuseris 5 F. | 2. iš „2. Baliono ilgis 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 170, 200 mm.” į „2. Baliono ilgis (+-5mm) 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 175, 200 mm. ” | 2 punkto reikalavimas nebus keičiamas, kadangi jis techninėje specifikacijoje taip ir yra suformuluotas: „Baliono ilgis (± 5 cm) 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 175, 200 mm.“ |
| 6. | Balioninis dilatacinis kateteris | 1. Baliono diametras 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0 mm. 2. Baliono ilgis 60, 80, 100, 120, 150, 220 mm. 3. Kateteris < 3 F. 4. Kateterio ilgis 90, 150 cm (± 1 cm). 5. Metalinis pravedėjas 0,014" (0,36 mm). 6. Turi atlaikyti slėgį iki 14 (± 1) atmosferų. 7. Introdiuseris: ne daugiau 4F. | iš „2. Baliono ilgis 60, 80, 100, 120, 150, 220 mm.“ Į „2. Baliono ilgis 60, 80, 100, 120, 150, 200 mm.“ | Nesutinkame keisti 2 punkto, nes neatitiks ligoninės poreikio. |
| 7. | Balioninis dilatacinis kateteris | 1. Baliono diametrai: 4,0, 5,0, 6,0, 7,0, 8,0 mm. 2. Baliono ilgiai: 2.1. diametrams 4,0-7,0 mm: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150 mm. 2.2. diametrui 8,0 mm: 20, 40, 60, 80, 100 mm; 3. Kateterio ilgis: 80, 135 cm (± 5 cm); 4. Pravedėjas: 0,035" (0,89 mm); 5. Nominalus slėgis - 6 atm.; 6. Maks. slėgis - 16 atm.; 7. Introdiuseris: 5F - 4-6 mm balioniniams kateteriams; 6F - 7-8 mm balioniniams kateteriams. | 6. Maks. slėgis - 4mm diametro balionams ne mažiau 20 atm, 8 mm diametro balionams - ne mažiau 14 atm | Koreguojame į: 6. Maks. slėgis - 4mm diametro balionams ne mažiau 20 atm, 8 mm diametro balionams - ne mažiau 14 atm |
| 14. | Veninis stentas | 1. Stento ilgis: 40, 60, 80, 100, 150, 160 mm; 2. Stento diametras: 14-24 mm; 3. Kateterio ilgis: 100 cm (± 2 cm); 4. Introdiuseris: 10 F; 5. Pravedėjas: 0,035'' (0,89 mm); 6. Stento galuose 4 rentgenokontrastiniai markeriai; 7. Stentas lankstus su didele radialine jėga. | 1. Stento ilgis: 40, 60, 80, 100, 120, 150 mm; 2. Stento diametras: 14-20 mm; 3. Kateterio ilgis: 90-100 cm (± 2 cm); 4. Introdiuseris: 9-10 F; 6. Stento galuose 3-4 rentgenokontrastiniai markeriai; 7. Stentas nitinolinis, lankstus su didele radialine jėga. 8. Triaksialinė įvedimo sistema | Nesutinkame keisti 1 ir 2 punktų, nes neatitiks ligoninės poreikio – stentas bus per trumpas. Koreguojame 3, 4, 6, 7 punktus į: 3. Kateterio ilgis: 90-100 cm (± 2 cm); 4. Introdiuseris: 9-10 F; 6. Stento galuose 3-4 rentgenokontrastiniai markeriai; 7. Stentas nitinolinis, lankstus su didele radialine jėga. Papildome reikalavimus 8 punktu: 8. 8. Triaksialinė įvedimo sistema |

Dėkojame už aktyvų dalyvavimą teikiant pastabas.

Atkreipiame dėmesį, kad, jei dalyvausite planuojamame vykdyti pirkime, kartu su pasiūlymu pateikiamame Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento (toliau - EBVPD) III dalies „Pašalinimo pagrindai“ C13 skiltyje į klausimą „Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)“ atsakytumėte „Taip“.  Viešųjų pirkimų tarnyba teigia: „Jei tiekėjas tiesiogiai ar netiesiogiai suteikė pirkimo vykdytojui konsultaciją (nesvarbu, ar rinkos tyrimo (jeigu apie atliekamą rinkos tyrimą buvo informuotas raštu), ar rinkos konsultacijos metu, ar teikdamas pagalbinę viešųjų pirkimų veiklą ir pan.) arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą (pavyzdžiui, parengė techninį (darbo) projektą, techninę specifikaciją ir pan.), jis, pildydamas EBVPD III dalies “Pašalinimo pagrindai C13 skiltį, į klausimą „Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)” turėtų atsakyti „Taip”.