TVIRTINU

VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės

sveikatos centro direktorė

Neringa Tarvydienė

2025 – 02 -

Narkozės sistema. Techninė specifikacija

Narkozės sistema 1vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujama parametro reikšmės | Siūlomi techniniai parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparatas ant vežimėlio su rateliai, bent vienu užrakinamu stalčiumi, apšviečiamu darbo paviršiumi | Būtina |  |
| 2. | Aparatas pritaikytas naudoti | 1. Suaugusiems 2. Vaikams |  |
| 3. | Aparato maitinimo šaltinis | 1.230V 50 Hz elektros tinklas 2.Vidinis avarinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius) aparato tipinis veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ≥ 90 min. |  |
| 4. | Anestezijos aparto naudojamos dujos | O2 ir suspaustas oras tiekiami iš magistralinio vamzdyno |  |
| 5. | Aparato tiekiamų dujų sunaudojimo matavimas (dujų srauto matuokliai) | Elektroniniai sunaudojamų dujų kiekio matuokliai visoms į aparatą tiekiamoms dujoms (O2, oras) |  |
| 6. | Aparato naudojamu dujų slėgio diapazonas | ≤ 3 iki ≥ 6 bar |  |
| 7. | Cirkuliuojančių dujų mišinio kiekis kvėpavimo sistemoje (be absorberio ir be maišo rankinei ventiliacijai tūrio) taikant maksimalų aparato generuojamą vienkartinį kvėpavimo tūrį | ≤ 2,5 litro |  |
| 8. | Paciento kvėpuojamojo dujų mišinio tiekimo sistema: tūrio reflektorius/keitiklis arba elektra varomas stūmoklinis ventiliatorius | Būtina |  |
| 9. | Kvėpavimo sistemos pašildymas su jo išjungimo galimybe iš prietaiso valdymo ekrano | Būtina |  |
| 10. | Paduodamų dujų srauto diapazonas automatinės ventiliacijos režime (ne siauresnis už nurodytą) | 0 -12 l/min |  |
| 11. | Greito O2 tiekimo į kvėpavimo kontūrą vožtuvas | ≥ 55 l/min |  |
| 12. | Integruotas darbo vietos apšvietimas | Būtina |  |
| 13. | Daugkartinio naudojimo absorberio indo tūris | ≥ 700 ml |  |
| 14. | Pauzės rėžimas su laikmačiu | Būtina. Laikinai nutraukia šviežių dujų tiekimą |  |
| 15. | Ventiliavimo režimai |  |  |
| 15.1 | Mechaninė plaučių ventiliacija valdoma tūriu | Būtina |  |
| 15.2 | Mechaninė plaučių ventiliacija valdoma slėgiu | Būtina |  |
| 15.3 | Mechaninė plaučių ventiliacija palaikoma slėgiu | Būtina |  |
| 15.4 | Sinchronizuota ventiliacija valdoma tūriu | Būtina |  |
| 15.5 | Sinchronizuota ventiliacija valdoma slėgiu arba reguliuojama slėgiu kontroliuojama tūriu (PRVC) | Būtina |  |
| 16. | Rankinės ventiliacijos slėgio ribojimo vožtuvas | Maksimalus ribojamas slėgis ≥ 70 cmH20 |  |
| 17. | Ventiliatorius privalo užtikrinti sekančius ventiliacijos parametrus |  |  |
| 17.1 | Vienkartinio įpūtimo tūrio reguliavimo ribos tūriu kontroliuojamos ventiliacijos režime | ≤ 10-≥ 1500 ml |  |
| 17.2 | Įkvėpimo pauzės nustatymo ribos | ≤ 5 - ≥ 60 % |  |
| 17.3 | Ventiliacijos dažnio reguliavimo ribos | ≤ 4 - ≥ 80 k/min |  |
| 17.4 | PEEP režimas | Reguliuojamas diapazone 2 cmH20 iki 30 cmH20 |  |
| 17.5 | Įkvėpimo - iškvėpimo (l:E) santykio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 1:5 - 4:1 |  |
| 17.6 | Maksimalus įpūtimo srautas | ≥ 160 l/min |  |
| 17.7 | Įkvėpimo slėgis | ≤ 7 - ≥ 80 cmH2O |  |
| 17.8 | Įkvėpimo laikas | ≤ 0.2 – ≥ 10 s |  |
| 18. | Procedūros metu paciento suvartoto lakaus anestetiko apskaičiavimas | Anestetiko kiekis |  |
| 19. | Garintuvas anestetinėms dujoms (Sevoflurano) suderinamas su siūlomu narkozės aparatu | 1 vnt. |  |
| 20. | Ventiliatoriaus valdymo ekranas | Spalvotas, ≥ 38 cm įstrižainės |  |
| 21. | Anestezijos aparato ventiliatoriaus monitoriaus valdymas | 1.Pasukamas greito funkcijų / parametrų pasirinkimo bei nustatymų patvirtinimo ratukas 2.Lietimui jautrus ekranas (touch screen") |  |
| 22. | Grafinis ventiliacijos atvaizdavimas ekrane | Ne mažiau 2 kreivių ekrane vienu metu |  |
| 23. | Grafinis kilpiniu ventiliacijos grafikų vaizdavimas ekrane | Ne mažiau 2 kilpinių grafikų ekrane vienu metu |  |
| 24. | Monitoruojami ventiliavimo kvėpuojamųjų dujų parametrai: | 1.Garinių anestetikų kiekis kvėpuojamajame mišinyje su automatiniu naudojamų anestetinių dujų tipo atpažinimu 2.O2/CO2 koncentracija įkvėpime ir iškvėpime 3.Automatiškai apskaičiuojama ir parodoma monitoriaus ekrane anestetiko minimali alveolinė koncentracijos reikšmė priklausoma nuo paciento amžiaus 4.Tūrio ir slėgio parametrų monitoravimas 5.Plaučių tamprumo, elastingumo ir pasipriešinimo parametrų indikacija. |  |
| 25. | Atidirbusių anestetinių dujų pašalinimo iš operacinės įrenginys | Leidžiantis realizuoti anestetinių dujų pašalinimo funkciją nesant aktyvios dujų pašalinimo sistemos |  |
| 26. | Paramagnetinė (arba lygiavertė) deguonies koncentracijos matavimo technologija | Būtina |  |
| 27. | Papildomas O2 išvadas su elektroniniu arba mechaniniu srauto matuokliu | Deguonies tiekimui į kaukę arba nosies kaniules |  |
| 28. | Papildomas sistemos būklės ekranas arba kitas sprendimas leidžiantis įvertinti išvardintus sistemas neįjungus pagrindinio prietaiso valdymo ekrano | 1.Akumuliatorių įkrovos lygį; 2.Į aparatą tiekiamų prieinamumą |  |
| 29. | Reikalavimai narkozės aparato komplektavimui | Aparatas turi būti sukomplektuotas taip, kad galėtų atlikti visas reikalaujamas funkcijas ir monitoruoti visus reikalaujamus parametrus |  |
| 30. | Visų dujų tiekimo žarnos su greitos fiksacijos sienine jungtimi | Būtina su 3 metrų ilgio, greitos fiksacijos dujų prijungimo jungtys, techniškai suderinamos su ligoninės naudojama sistema |  |
| 31. | Atidirbusių dujų išmetimo žarna | Būtina tinkamo ilgio pagal konkrečią darbo vietą su greitos fiksacijos prijungimo jungtimi techniškai suderinama su ligoninės naudojama sistema |  |
| 32. | Gyvybinių funkcijų monitorius suderinamas su siūlomu narkozės aparatu | Monitorius sujungtas su narkozės aparatu kreivių, kilpinių kreivių ir skaitinių parametrų reikšmių perdavimui iš narkozės aparato į gyvybinių funkcijų monitoriaus ekraną |  |
| 32.1 | Paciento gyvybinių funkcijų monitorius tvirtinimo sistema pritvirtintas prie anestezijos aparato | Būtina |  |
| 32.2 | Monitoriaus maitinimo šaltiniai | 1.230V± 10% 50 Hz elektros tinklas 2.Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); monitoriaus veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ≥ 150 min. |  |
| 32.3 | Reikalavimai monitoriaus ekranui | 1.Spalvotas, lietimui jautrus 2.Ekrano įstrižainė ≥ 12 colių 3.Galimas kreivių skaičius ekrane vienu metu ≥ 10 |  |
| 32.4 | Monitoriaus palaikomos-komplektuojamos specializuotos programos | - Vaistų dozės ir titravimo skaičiavimo programa - ST arba QT segmento analizė |  |
| 32.5 | Reikalavimai monitoriaus konstrukcijai | - USB jungtys ≥ 2 - Integruota kompiuterinio tinklo plokštė (RJ45 arba lygiavertė jungtis) |  |
| 32.6 | Monitoriaus matuojamų parametrų atmintis | 1.Atminties trukmė ≥ 48 val. 2.Būtina galimybė atvaizduoti grafiškai ir skaitmenimis 3. ≥ 300 įvykių išsaugojimas atmintyje |  |
| 33. | Monitoruojami parametrai | - EKG (multiderivacinis kanalas) - Kvėpavimas - Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD) - Temperatūra - Neinvazinis kraujospūdis - SpO2 |  |
| 34. | Reikalavimai EKG multiderivaciniam kanalui | - EKG derivacijos: I, II, III, aVL, aVF, aVR, V - ŠSD matavimo ribos 15-300 k/min (ne siauresnės už nurodytas) - ST segmento matavimas |  |
| 35. | Reikalavimai temperatūros matavimo kanalui | - Temperatūros matavimo ribos: 0 - 45°C (ne siauresnės už nurodytas) - Matavimo paklaida ≤ ± 0,1 °C (diapazone nuo 25-45 °C) |  |
| 36. | Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio kanalui | - Kraujospūdžio matavimo ribos ne mažiau 15 – 250 mmHg - Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo metodas: Osciliometrinis arba lygiavertis - Darbo režimai: rankinis, periodinis, STAT |  |
| 37. | Reikalavimai SpO2 matavimo kanalui | - SpO2 matavimo ribos 30-100% (ne siauresnis už nurodytą) - Matavimo paklaida ≤ ± 2% (diapazone nuo 70% iki 100%) - Perfuzijos indeksas |  |
| 38. | Komplektuojami monitoriaus priedai | - EKG elektrodų kabelis 3-ių elektrodų -1 vnt. - SpO2 matavimo daviklis, skirtas suaugusiems, guminis - 1 vnt., - Manžetės neinvazinio kraujospūdžio matavimui, skirtos suaugusiems, komplekte dviejų skirtingų dydžių - 1 kompl. - Žarnelė manžetės prijungimui prie monitoriaus -1 kompl. - Stemplinis/rektalinis temperatūros matavimo daviklis -1 vnt. |  |
| 39. | CE ženklinimas | Būtina (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją) |  |
| 40. | Pateikiama dokumentacija | 1. Vartotojo instrukcija lietuvių kalba; 2. Užpildytas prietaiso techninis pasas; |  |
| 41. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |
| 42. | Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, montavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą. | Būtina |  |

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Bendri reikalavimai tiekėjui

| Eil. Nr. | Reikalavimai tiekėjui | Atitikimas reikalavimams (Taip/Ne) |
| --- | --- | --- |
| 1. | CE sertifikatas pagal medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEC reikalavimus arba lygiavertis būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją) |  |
| 2. | Prekei teikiamos originalios atsarginės dalys arba lygiavertės atsarginės dalys, ne trumpiau kaip 5 metus nuo sutarties pasirašymo dienos ir įtraukiamos į pasiūlymą tiekti nemokamai visą garantinį laikotarpį (24 mėnesius). |  |
| 3. | Prekės turi būti perduodamos antrinėje perdirbamojoje pakuotėje, t. y. pagamintoje iš vienos iš šių medžiagų: stiklo (GL), popieriaus ar kartono (PAP), plieno (FE), aliuminio (ALU), polietilentereftalato (PET), aukšto tankumo polietileno (HDPE), žemo tankumo polietileno (LDPE), polivinilchlorido (PVC), polipropileno (PP), polistireno (PS), medžio ar kamštinės medžiagos (FOR), medvilnės ar džiuto (TEX), nebent tai prieštarauja higienos normoms. |  |
| 4. | Mažinant popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, parengtus dokumentus, prekių perdavimo–priėmimo dokumentus Pirkėjui pateikti tik elektroniniu formatu ir juos pasirašyti elektroniniu parašu (jei taikoma). Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. |  |