| Eil. Nr. | Techninės specifikacijos punktas | Techninės specifikacijos reikalavimas | Siūlymas / pastaba * | Atsakymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # 13. | # 12 kanalų EKG užrašymas vienu metu, integruotu terminiu spausdintuvu ant A4 arba Letter dydžio popieriaus: Būtina | Siūlome keisti taip: 12 kanalų EKG užrašymas vienu metu, integruotu terminiu spausdintuvu ant A4 arba Letter arba 210mm×140mm (Z fold) dydžio popieriaus. | Reikalavimas nekeičiamas 12 kanalų EKG užrašymas vienu metu, integruotu terminiu spausdintuvu ant A4 arba Letter dydžio popieriaus yra svarbus dėl aiškaus visų kanalų informacijos pateikimo. Toks formatas užtikrina patogų rezultatų skaitymą, tikslų mastelį bei lengvą integraciją į pacientų medicininius įrašus. Z fold popierius yra brangiausias ir nepopuliariausias pasirinkimas perkančiajai organizacijai, nes daugiau nei vienas įstaigoje esantis EKG aparatas nenaudoja Z fold tipo popieriaus. |
| 2. | # 20. | # Įėjimo varža: Ne mažiau 50 MΩ | Siūloma keisti taip: Įėjimo varža - Ne mažiau 2.5 MΩ | Reikalavimas nekeičiamas Perkančiosios organizacijos duomenimis aukšta įėjimo varža yra labai svarbus reikalavimas renkantis EKG aparatą, nes ji sumažina elektrodo ir odos kontakto impedanso įtaką, leidžia tiksliau registruoti širdies elektrinius signalus ir geriau slopina išorinius trikdžius. Be to, didesnė įėjimo varža padeda tiksliau fiksuoti silpnus bioelektrinius signalus, mažina elektrodo poliarizacijos efektą ir atitinka šiuolaikinius EKG aparatų standartus, užtikrindama aukštesnę signalo kokybę bei matavimo tikslumą. |
| 3. | # 29. | # Integruotas Glasgow interpretacijos algoritmas arba lygiavertis: Būtina | Siūlome keisti taip: # Integruotas Glasgow interpretacijos algoritmas arba Cabrera® ECG Automated Diagnostic Analysis Algorithm arba lygiavertis | Reikalavimas nekeičiamas Glasgow EKG analizės algoritmas yra pranašesnis už „Cabrera® ECG Automated Diagnostic Analysis Algorithm“, nes jis atsižvelgia į paciento amžių, lytį ir kitus demografinius veiksnius, todėl pateikia tikslesnę diagnostiką. Jis sukurtas remiantis didelėmis klinikinėmis studijomis ir pasižymi dideliu jautrumu bei specifiškumu, ypač nustatant miokardo infarktą. Glasgow algoritmas itin tiksliai atpažįsta STEMI, todėl yra plačiai naudojamas medicinoje. Jį naudoja daugelis ligoninių ir greitosios pagalbos sistemų visame pasaulyje, o nuolatiniai atnaujinimai užtikrina, kad algoritmas išliktų pažangus ir atitiktų naujausias diagnostikos rekomendacijas. |
| Bendrųjų reikalavimų 1.2 punktas Tiekėjai privalo pateikti saugiu elektroniniu parašu patvirtintą gamintojo deklaraciją, tiems techninės specifikacijos punktams pagrįsti, kurių nėra galimybės pagrįsti techniniais gamintojo dokumentais. |  |  |  | Reikalavimas nekeičiamas Perkančioji organizacija turi diskreciją pirkimo dokumentuose nustatyti reikalavimus, kurie geriausiai atitinka ketinamą įsigyti pirkimo objektą. Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus turi būti galimybė objektyviai patikrinti, kai pavyzdžiui pirkimo objekto aprašyme nustatyta apimtis nesutampa su techninėje specifikacijoje nustatytais. |

* Dalyvio siūlymo / pastabos tekstas neredaguotas