TSD-1288, VPP-5290

Automatinio multidozių injektoriaus PET radiofarmacinių preparatų injekavimui techninė

specifikacija (kiekis 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Įranga turi būti skirta automatiniam PET (pozitronų emisijos tomografijos) radiofarmacinių preparatų dozavimui ir injekavimui. |  |
| 2. | Radiofarmacinių preparatų dozavimo ir injekavimo sistema | - Radiofarmacinio preparato dozavimas ir injekavimas vyksta naudojant vieną įrenginį; - Sistema turi būti tinkama nauodoti su populiariausiais PET radioizotopais (18F, 68Ga ir pan.) bei 177Lu; - Reguliuojamas injekavimo greitis ne siauresnėse nei 7,5 ml/min - 27 ml/min ribose; - Vieta fiziologinio tirpalo talpai (≥ 250 ml); - Galimybė praskiesti radiofarmacinį preparatą; - Praskiestas radiofarmacinio preparato aktyvumas turi būti nuolat matuojamas; - Galimybė bet kurio metu sustabdyti injekavimą. |  |
| 3. | Ryšio protokolai | DICOM protokolas tiesioginiam RIS/PACS ryšiui ir darbų sąrašo importavimui |  |
| 4. | Sistemos mobilumas | Sistemos mobilumas užtikrintas elektrinės pavaros pagalba |  |
| 5. | Radiofarmacinio preprato buteliukai ir transportiniai konteineriai | - Galimybė naudoti buteliukus, kurių talpa ne mažesnė nei 10 ml ir ne didesnė nei 20 ml; - Suderinamas su kelių tipų radiofarmacinio preparato buteliukais; - Suderinamas su kelių tipų radiofarmacinio preparato transportiniais konteineriais; - Įrenginys instaliavimo metu turi būti pritaikytas naudoti su Comecer CF18T transportiniais konteineriais. |  |
| 6. | Dozių kalibratorius | - Energijų diapazonas ne siauresnis nei 30 keV - 2 MeV; - Bendras tikslumas (paklaida) ≤ ± 5 %; - Didžiausias naudojamas aktyvumas (18F): ≥ 30 GBq. |  |
| 7. | Įrangos valdymas | Įranga valdoma jutiklinio ekrano pagalba |  |
| 8. | Saugumo savybės | - Apsaugos sistema, kuri neleis dozavimo, jei durys neuždarytos; - Prietaiso aplinka apsaugota nuo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio – dozės galia ≤ 10 µSv/h (10 cm atstumu) arba ≤ 25 µSv/h (5 cm atstumu); - Vieta ekranuotai talpyklai su radiofarmacinio preparato buteliuku įdėti; - Burbulų detektorius. |  |
| 9. | Bendra sistemos masė | ≤ 380 kg |  |
| 10. | Maitinimo įtampa | 230 VAC (50 Hz) |  |
| 11. | Akumuliatorius | Garantuojamas veikimo autonomiškumas ≥ 8 val. standartiniam naudojimui. |  |
| 12. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 13. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 14. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 15. | Įrangos testavimas / priėmimo bandymai | Būtina (įrangos tiekėjas ar gamintojo atstovas po įrangos sumontavimo ir suderinimo įsipareigoja atlikti arba organizuoti priėmimo testus (angl. site acceptance tests), remiantis gamintojo rekomendacijomis). |  |
| 16. | Metrologinė patikra | Būtina (įrangos tiekėjas ar gamintojo atstovas po įrangos sumontavimo ir suderinimo įsipareigoja atlikti arba organizuoti dozių kalibratoriaus metrologinę patikrą 18F, 68Ga, 177Lu radioizotopams). |  |
| 17. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 18. | Priemonės periodiniams kokybės kontrolės bandymams atlikti | Būtina (įskaitant radioaktyvųjį šaltinį periodiniams kokybės kontrolės bandymams atlikti). |  |
| 19. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: a) Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; b) Instaliavimo instrukcijos; c) Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; d) Aptarnavimo instrukcijos; e) Gedimų nustatymo instrukcijos; f) Išardymo-surinkimo instrukcijos; g) Atsarginių dalių katalogas; h) Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; i) Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); j) Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |