TSD-100, VPP-3594

Chirurginių siuvimo aparatų ir papildomų kasečių techninė specifikacija

| Pirkimo dalies Nr. | # Parametrai (specifikacija) | # Reikalaujamos parametrų reikšmės | # Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Linijiniai tiesūs mechaniniai siuvimo aparatai ir papildomos kasetės linijiniam tiesiam mechaniniam siuvimo aparatui |  |  |
| 1.1. | Linijinis tiesus mechaninis siuvimo aparatas (orientacinis kiekis 100 vnt.) |  |  |
| 1.1.1. | Reikalavimai siuvimo aparatui | - Aparato darbinė dalis pagaminta iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos). - Su aparatu galima naudoti skirtingo aukščio kabučių kasetes. - Aparatas vienkartinis, skirtas 8 kartus aktyvuoti (galima su vienu aparatu panaudoti ne mažiau kaip 8 kasetes). - Aparatas skirtas dirbti viena ranka. - Atidarymo mechanizmo jungtukas integruotas aparato rankenos proksimalinėje dalyje arba prietaisas atidaromas atlenkiant fiksavimo svirtį. - Aparato aktyvinimo rankenėle iššovimą galima atlikti tiek iš kairės tiek iš dešinės pusės. - Aparatas užtaisytas 1.2.1 punkte pateiktus reikalavimus atitinkančia pasirinkto tipo kasete su kabutėmis (aparatai tiekiami ta pačia kaina, nepriklausomai nuo kasetės pasirinkimo). |  |
| 1.2. | Papildomos kasetės linijiniam tiesiam mechaniniam siuvimo aparatui (orientacinis kiekis 800 vnt.) |  |  |
| 1.2.1. | Reikalavimai siuvimo aparato kasetei | - Kasetėje integruotas nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos) peilis. - Kasetėje ne mažiau kaip 4 eilės kabučių, kiekvienoje peilio pusėje išdėstyta po ne mažiau kaip 2 eiles kabučių. - Kasetės kabučių eilės ilgis intervale nuo 60 iki 81 mm. - Kabutės pagamintos iš titano arba titano lydinio. - Uždarytos (suformuotos) kabutės aukštis pasirenkamas iš ne mažiau kaip 3 dydžių, intervale nuo 1 mm iki 2 mm. - Po suspaudimo kabutės tampa „B“ arba „3D“ formos. 7. Sterili (yra pažymėjimas ant pakuotės); |  |
| 1.3. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 2. | Cirkuliarus, lenktas, intraertminis žarnų siuvimo aparatas (orientacinis kiekis 600 vnt.) |  |  |
| 2.1. | Aparato paskirtis | - Skirtas vienu metu nupjauti ir susiūti du tuščiavidurius organus (žarną su žarna, stemplę su skrandžiu ir pan.); - Skirtas vienkartiniam naudojimui. |  |
| 2.2. | Aparato darbinio antgalio skersmuo | Pasirinktinai 20-21 mm, 24-25 mm, 28-29 mm, 33-34 mm (aparatai tiekiami ta pačia kaina, nepriklausomai nuo šio parametro pasirinkimo) |  |
| 2.3. | Aparato darbinio antgalio distalinė dalis (diskinis priekalas su stiebu) | 1. Nuimamos konstrukcijos; 2. Su galimybe prie priekalo stiebo prijungti troakarą audinių penetracijai. |  |
| 2.4. | Troakarai | Aparatas sukomplektuotas su troakaru |  |
| 2.5. | Kabutės | Titano arba titano lydinio kabutės, išdėstytos dviem eilėmis |  |
| 2.6. | Uždarytos kabutės aukštis | 1,5 – 2,2 mm |  |
| 2.7. | Atidarytos kabutės aukštis | 4,8 – 5,2 mm |  |
| 2.8. | Saugiklis | Apsaugantis nuo aparato atsitiktinio panaudojimo (suveikimo) |  |
| 2.9. | Siuvimo metu aparato išpjaunamų žarnos dalių surinkimas | Išpjova, skirta instrumento priekalo išpjaunamoms žarnos dalims patalpinti |  |
| 2.10. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |

Patabos, papildomi reikalavimai:

- Tiekėjas savo lėšomis praveda operacinės medicinos personalo apmokymą – supažindina su pateiktų siuvimo aparatų naudojimo ypatumais (pateikti atitinkamą pasiūlymą teikiančios įmonės patvirtinimą).

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai originalioje gamintojo pakuotėje.

- Sterilūs siuvimo aparatai turi būti atitinkamai įpakuoti, sterilumo garantija ≥ 1 metai nuo prekių pristatymo (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas).