## Lapas1
Prekių techninė specifikacija
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas
1.1. | Instrumentų ir kitų medicinos priemonių identifikavimo ir valdymo informacinės sistemos platforma | 1 | Vnt.
1.2. | Lazeris su programine įranga | 1 | Komp.
1.2.1. | Programinė įranga apimanti lazerio sistemos valdymą (markiravimas, graviravimas) ir poreikius atitinkančių kodų kūrimą. Komplektuojamas nešiojamas kompiuteris (su bevielėmis klaviatūra ir pele) pagal gamintojo reikalavimus.
1.2.2. | Lazeris komplektuojamas su dūmų ištraukėju.
1.2.3. | Lazerio sistemos techninės charakteristikos: spindulio kokybė ne prastesnė negu M2:1.5, greitis ≥ 10000 mm/s, markiravimo langas ne mažesnis negu 30 mm x 30 mm, pasikartojimo dažnis ≥ 400 kHz, minimalus markiravimo plotas ne didesnis negu 0.25 mm x 0.25 mm, graviravimo maksimalus gylis ≥ 1 mm, minimalus linijos storis ≤ 0.025 mm, integruota aušinimo sistema, ne mažiau negu 1 vnt. USB jungtis, sistema nepertraukiamai gali būti naudojama ne trumpiau negu 8 val.
1.3. | Priemonės kodo skaitytuvas | 5 | Vnt.
1.3.1. | Priemonės kodo skaitytuvo techninės charakteristikos: nuskaitymo greitis ≤ 0.5 s, nuskaitymo lango dydis ≥ 25 mm, nereikalingas fokusavimas, mažiausias nuskaitomas kodas 0.5 mm x 0.5 mm, apsauga nuo drėgmės ≥ IP65, galima dezinfekuoti, vizualinis arba akustinis nuskaitymo įvykis, galimybė skaityti įvairių tipų kodus (ne prasčiau negu lazerio, taškinius, cheminius (spausdintus), paviršių tipai ne blogiau negu blizgantis, atspindintis, auksuotas, sidabruotas, matinis.