TSD-907 , VPP-6968

Chirurginių siuvimo aparatų ir papildomų kasečių techninė specifikacija

| Eilės Nr. | # Parametrai (specifikacija) | # Reikalaujamos parametrų reikšmės | # Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Linijinis tiesus endoskopinis mechaninis siuvimo aparatas (Orientacinis kiekis 80 vnt.) | Linijinis tiesus endoskopinis mechaninis siuvimo aparatas su peiliu arba su peiliu integruotu kasetėje. |  |
| 1.1. | Reikalavimai siuvimo aparatui | - Aparato darbinės dalies ilgis 340 mm ± 10 mm. - Rankenos atžvilgiu darbinė aparato dalis rotuojama 360, artikuliuojama ne mažiau kaip 35 į abi puses. - Aparatas sukabina audinius kabutėmis ir tuo pačiu pjauna audinius tarp kabučių eilių. - Suspaudimo laipsnis vienodas visame žiočių ilgyje. - Peilis įmontuotas aparato distalinėje darbinėje dalyje arba integruotas kasetėje. - Formuojamos siūlės ilgis 45 ± 1 mm, pjūvio ilgis 4 ± 1 mm trumpesnis už siūlės ilgį. - Automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotos kasetės. - Leidžiamas daugkartinis aparato uždarymas ir atidarymas prieš iššaunant. - Su tuo pačiu aparatu leidžiama panaudoti ne mažiau kaip 8 kasetes. - Aparatas tinka imtinai iki 12 mm skersmens troakarams. - Aparatas turi būti valdomas viena ranka (uždarymas, iššovimas ir atidarymas) - Ant prietaiso brančų turi būti pažymėta vieta, ties kuria baigiasi kabučių siuvimo linija. |  |
| 2. | Papildomos kasetės linijiniam tiesiam endoskopiniam mechaniniam siuvimo aparatui. (Orientacinis kiekis 300 vnt.) | Papildomos kasetės tinka siūlomam 1 punkte nurodytam linijiniam tiesiam endoskopiniam mechaniniam siuvimo aparatui. |  |
| 2.1. | Reikalavimai siuvimo aparato kasetei | - Siūlės ilgis 45 ± 1 mm. - Kabutės pagamintos iš titano arba titano ir plieno mišinio, arba lygiavertės medžiagos. - Turi būti galimybė pasirinkti uždarytų kabučių aukštį iš 1 ± 0,1 mm, 1,5 ± 0,1 mm arba 2 ± 0,1 mm (kasetės tiekiamos ta pačia kaina, nepriklausomai nuo šio parametro pasirinkimo). - Kasetėse 4 - 6 kabučių eilės. - Sterili (būtinas pažymėjimas ant pakuotės); |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Pasiūlymo priede turi būti pateikti katalogai, prospektai ar kiti gamintojo dokumentai su siūlomų prekių iliustracijomis bei aprašymais.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai originalioje gamintojo pakuotėje.

- Papildomos siuvimo aparatų kasetės gali būti tiekiamos pakuotėmis (ne po vieną kasetę), tačiau bendras siūlomas kiekis vienetais turi būti ne mažesnis už reikalaujamą.

- Tiekėjas savo lėšomis praveda operacinės medicinos personalo apmokymą – supažindina su pateiktų siuvimo aparatų naudojimo ypatumais (pateikti atitinkamą pasiūlymą teikiančios įmonės patvirtinimą).

- Prekės pakuotėje turi būti naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba.

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos siūlomų prekių pristatymo išlaidos.

- Sterilūs siuvimo aparatai turi būti atitinkamai įpakuoti (būtinas pažymėjimas ant pakuotės)

- Būtinas žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją).