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	Pirkimo dalyviams

	2025-02-11  Nr. VP-25-075

	
	

	ATSAKYMAS Į KLAUSIMUS  (pIRKIMO nR. 886683)

	


Viešoji įstaiga Kauno technologijos universitetas (toliau – Perkančioji organizacija) atviro konkurso būdu vykdo pirkimą „Tempimo-gniuždymo tyrimų laboratorinis įrenginys“ (toliau – Pirkimas). Pirkimo Nr. 886683

 Skelbimas apie pirkimą buvo paskelbtas 2025 m. sausio 28 d. Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos portale adresu https://viesiejipirkimai.lt.  Pirkimo objektas neskaidomas į  pirkimo dalis. 
Informuojame, kad Perkančioji organizacija gavusi iš dalyvių klausimų pateikia tokius atsakymus:

	
	Klausimas
	Viešjo pirkimo komisijos atsakymas

	1
	Jėgos matavimo daviklio tikslumas 

Ne mažesnis kaip ±0.5% nuo matuojamos reikšmės.

Nurodykote prašau jėgos ruožą (min...max vertes) kuriame turi būti užtikrinamas ±0.5%  tikslumas.



	Kaip yra nurodyta techninės specifikacijos punkte Nr.1.2, maksimali apkrova turi būti ne mažesnė, nei 10 kN. Jėgos ruožas, kuriame užtikrinamas ±0.5% tikslumas turi būti: Minimali jėga - 2% nuo nominalios jėgos diapazono; Maksimali jėga - 100% nuo nominalios jėgos diapazono.
Taigi, naudojant techninėje specifikacijoje nurodytą ne mažesnį, kaip 10 kN jėgos daviklį, ±0.5% tikslumas bus užtikrinamas nuo ne mažiau, kaip nuo 200 N iki 10 kN.



	2
	Pneumatiniai griebtuvai. Prašome nurodyti max užspaudžiamo bandinio plotį,  užspaudžiamo bandinio dalies ilgį.

	1.15 punkte nurodyti pneumatiniai griebtuvai naudojami tempimo bandymams. Griebtuvai ir bandiniai turėtų atitikti ISO 527-2 ir ISO 178 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus.



	3
	Komplektacija: Gnybtai pagal ISO 527-2, ISO 178 (arba lygiaverčius) standartus, trijų taškų lenkimo gnybtai, plokštelės gniuždymui, kontaktinis ekstensiometras tempimo testui:


-       Gnybtai pagal ISO 527-2, ISO 178 (arba lygiaverčius) standartus, ar tai turima omenyje 1.15. punkte paminėti pneumatiniai griebtai?


	Taip



	4
	Prašome nurodyti max galingumą trijų taškų lenkimo gnybtams. Koks atramų plotis ir skersmuo? Ar apatinės atramos turi būti pozicijonuojamos t.y. atstumas tarp atramų turi būti keičiamas, ar fiksuotas?


	Kaip yra nurodyta techninės specifikacijos punkte Nr.1.2, maksimali apkrova, taigi ir gnybtų galingumas turi būti ne mažesnis, nei 10 kN. Atramų plotis ir skersmuo yra apibrėžiamas ISO 178 (arba lygiaverčiame) standarte. Atramų tarpas gali būti reguliuojamas arba fiksuotas, priklausomai nuo naudojamo griebtuvo modelio.



	5
	Ar bent viena gniuždymo plokštė turėtų būti savaime išsilyginanti (sferine jungtimi)? Kokios formos plokštės apskritimo ar stačiakampės? Nurodykite prašau min plokštės išmatavimus.


	Perkančioji organizacija nenurodo/nedetalizuoja gniuždymo plokščių tipo, formos ar matmenų.   

	6
	Nurodykite prašau koks reikalingas pradinis matuojamas ilgis ekstensometrui. Koks maksimalus absoliutus (mm) pailgėjimas? Koks bandinio plotis?


	Pradinis matuojamas ilgis, absoliutus pailgėjimas ir bandinio plotis turi atitikti ISO 527-2 (arba lygiavertį) standartą. 




Viešojo pirkimo komisijos įgaliota 


Vaida Martinkienė
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