1 priedas. Techninė specifikacija ultragarso prietaisui, kuriuo atliekami širdies, pilvo organų ir smulkių kūno dalių ultragarsiniai tyrimai (prietaiso įsigijimas finansuojamas ES lėšomis)
	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės

	1.
	Paskirtis (taikymo sritys) 
	1. Pilvo organų tyrimai.
2. Kraujagyslių tyrimai
3. Širdies tyrimai.

	2.
	Vaizdo monitorius
	1. WLED, LCD arba OLED arba lygiavertės technologijos ekranu
2. Ekrano įstrižainė ≥ 21,5 coliai
3. Skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) vaizdo elementų.
4. Transportavimo padėtyje nulenkiamas į priekį ≥ 90°


	3.
	Valdymo pultas su sistemos funkcijų valdymo jutikliniu ekranu
	1. ≥ 12 colio ekrano įstrižainės; 
2. Valdymo pulto pasukimas į šonus nuo centrinės padėties ne mažiau 90 laipsnių
3. Valdymo pulto aukščio reguliavimas


	5.
	Aktyvios jungtys davikliams 
	≥ 4

	6.
	Maksimalus vaizduojamas gylis
	≥ 40 cm

	7.
	Aparato palaikomas daviklių dažnių diapazonas
	Ne siauriau nei (1,0 – 18,5) MHz

	8.
	Bendrasis dinaminis diapazonas
	≥ 290 dB

	9.
	Sistemos apdorojimo kanalų skaičius 
	> 7 000 000

	10.
	Skenavimo režimai
	1. 2D režimas;
2. Lėtosios tėkmės režimas.
3. Aukšto impulsų pasikartojimo dažnio (HPRF) pulsinės bangos Dopleris
4. Spalvinis Dopleris
5. Galios Dopleris
6. Nuolatinės bangos Dopleris
7. 3D/4D vaizdavimo modulis


	11.
	Sistemos atmintis ir saugojimas
	1. ≥ 500 Gb talpos vidinis kietasis diskas. 
2. Palaikomos DICOM 3.0 standarto funkcijos (nurodytos arba joms lygiavertės):
a. Storage, 
b. Print, 
c. Modality Worklist. 


	12.
	Maksimali Cine(loop) kadrų juostos atmintis
	≥ 300 sek arba ≥ 2200 kadrų arba > 1 GB

	13.
	Sistemos įsijungimas iš miego režimo
	≤ 30 sek.

	14.1.
	Konveksinis daviklis
	1. Dažnių diapazonas nuo ≤ 2,1 iki ≥ 8,0 MHz.
2. Apžvalgos laukas ≥ 90°.
3. Elementų skaičius ≥ 128

	14.2
	Linijinis daviklis
	1. Dažnių diapazonas nuo ≤ 5,0 iki ≥ 12,0 MHz;
2. Apžvalgos laukas: < 38,5 mm;
3. Elementų skaičius ≥ 160.

	14.3.
	Kardiologinis daviklis.
	1. Dažnių diapazonas nuo ≤ 1,1 iki ≥ 4,9 MHz;
2.  Apžvalgos laukas: < 70°;
3. Elementų skaičius ≥ 64.

	15.
	Aparato struktūra
	1. Nespalvoto (juodai balto) vaizdo spausdintuvas.
2. Ultragarsinio gelio buteliuko laikiklis
3. Bevielio ryšio modulis
4. Galimybė ateityje įdiegti elastografinių tyrimų modulį
5. Galimybė ateityje įdiegti kontrastinių tyrimų modulį
6. Nuotolinio techninio palaikymo funkcija




[bookmark: _Hlk132893549]PASIŪLYMŲ VERTINIMO KAINOS IR KOKYBĖS KRITERIJAIS PASIŪLYMAS:
1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kai vertinama kaina ir kokybė.
2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.
Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:
1) Kaina (K) – 60;
2) Techniniai pranašumai (T) – 40.
Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:
	Vertinimo kriterijai
	Parametro lyginamasis svoris
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime

	Kaina (K)
	X = 60

	Techniniai pranašumai (T)
	Y = 40

	Nr.
	Parametrai
	yra/nėra
	 
	 

	T1
	Sistemos bendrasis dinaminis diapozonas > 330 dB
	Statinis:
(Taip / Ne)
	L1 = 0,1
	Taip – 1 balas, 
Ne – 0 balų

	T2
	Aparato palaikomas daviklių dažnių diapazonas Ne siauriau nei (1,0 – 21) MHz
	Statinis:
(Taip / Ne)
	L2 = 0,1
	Taip – 1 balas, 
Ne – 0 balų

	T3
	Komplektuojamo linijinio daviklio elementų skaičius ≥ 192
	Statinis:
(Taip / Ne)
	L3 = 0,3
	Taip – 1 balas, 
Ne – 0 balų

	T4
	Automatinis vaizdo optimizavimas, aktyvuojamas vieno mygtuko paspaudimu, ≥ 4 vaizdų pasirinkimas, pateikiamas jutikliniame ekrane
	Statinis:
(Taip / Ne)
	L4 = 0,5
	Taip – 1 balas, 
Ne – 0 balų



Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:
1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas apskaičiuojamas pasinaudojus Telgen (abosoliutine) formule:
, kur PSetMax ≠ PSetMin
2. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) skaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninių reikalavimų (kriterijų) (T) balus:

kur i – vertinama kainos vertė su PVM.


