1 priedas. Techninė specifikacija ultragarso prietaisui, kuriuo atliekami širdies, pilvo organų ir smulkių kūno dalių ultragarsiniai tyrimai (prietaiso įsigijimas finansuojamas ES lėšomis)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis (taikymo sritys) | - Pilvo organų tyrimai. - Kraujagyslių tyrimai - Širdies tyrimai. |
| 2. | Vaizdo monitorius | - WLED, LCD arba OLED arba lygiavertės technologijos ekranu - Ekrano įstrižainė ≥ 21,5 coliai - Skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) vaizdo elementų. - Transportavimo padėtyje nulenkiamas į priekį ≥ 90° |
| 3. | Valdymo pultas su sistemos funkcijų valdymo jutikliniu ekranu | - ≥ 12 colio ekrano įstrižainės; - Valdymo pulto pasukimas į šonus nuo centrinės padėties ne mažiau 90 laipsnių - Valdymo pulto aukščio reguliavimas |
| 5. | Aktyvios jungtys davikliams | ≥ 4 |
| 6. | Maksimalus vaizduojamas gylis | ≥ 40 cm |
| 7. | Aparato palaikomas daviklių dažnių diapazonas | Ne siauriau nei (1,0 – 18,5) MHz |
| 8. | Bendrasis dinaminis diapazonas | ≥ 290 dB |
| 9. | Sistemos apdorojimo kanalų skaičius | > 7 000 000 |
| 10. | Skenavimo režimai | - 2D režimas; - Lėtosios tėkmės režimas. - Aukšto impulsų pasikartojimo dažnio (HPRF) pulsinės bangos Dopleris - Spalvinis Dopleris - Galios Dopleris - Nuolatinės bangos Dopleris - 3D/4D vaizdavimo modulis |
| 11. | Sistemos atmintis ir saugojimas | - ≥ 500 Gb talpos vidinis kietasis diskas. - Palaikomos DICOM 3.0 standarto funkcijos (nurodytos arba joms lygiavertės): - Storage, - Print, - Modality Worklist. |
| 12. | Maksimali Cine(loop) kadrų juostos atmintis | ≥ 300 sek arba ≥ 2200 kadrų arba > 1 GB |
| 13. | Sistemos įsijungimas iš miego režimo | ≤ 30 sek. |
| 14.1. | Konveksinis daviklis | - Dažnių diapazonas nuo ≤ 2,1 iki ≥ 8,0 MHz. - Apžvalgos laukas ≥ 90°. - Elementų skaičius ≥ 128 |
| 14.2 | Linijinis daviklis | - Dažnių diapazonas nuo ≤ 5,0 iki ≥ 12,0 MHz; - Apžvalgos laukas: < 38,5 mm; - Elementų skaičius ≥ 160. |
| 14.3. | Kardiologinis daviklis. | - Dažnių diapazonas nuo ≤ 1,1 iki ≥ 4,9 MHz; - Apžvalgos laukas: < 70°; - Elementų skaičius ≥ 64. |
| 15. | Aparato struktūra | - Nespalvoto (juodai balto) vaizdo spausdintuvas. - Ultragarsinio gelio buteliuko laikiklis - Bevielio ryšio modulis - Galimybė ateityje įdiegti elastografinių tyrimų modulį - Galimybė ateityje įdiegti kontrastinių tyrimų modulį - Nuotolinio techninio palaikymo funkcija |

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KAINOS IR KOKYBĖS KRITERIJAIS PASIŪLYMAS:

1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kai vertinama kaina ir kokybė.

2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:

- Kaina (K) – 60;

- Techniniai pranašumai (T) – 40.

Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:

| Vertinimo kriterijai |  |  | Parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (K) |  |  |  | X = 60 |
| Techniniai pranašumai (T) |  |  |  | Y = 40 |
| Nr. | Parametrai | yra/nėra |  |  |
| T1 | Sistemos bendrasis dinaminis diapozonas > 330 dB | Statinis: (Taip / Ne) | L1 = 0,1 | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |
| T2 | Aparato palaikomas daviklių dažnių diapazonas Ne siauriau nei (1,0 – 21) MHz | Statinis: (Taip / Ne) | L2 = 0,1 | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |
| T3 | Komplektuojamo linijinio daviklio elementų skaičius ≥ 192 | Statinis: (Taip / Ne) | L3 = 0,3 | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |
| T4 | Automatinis vaizdo optimizavimas, aktyvuojamas vieno mygtuko paspaudimu, ≥ 4 vaizdų pasirinkimas, pateikiamas jutikliniame ekrane | Statinis: (Taip / Ne) | L4 = 0,5 | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |

Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:

- Pasiūlymo ekonominis naudingumas apskaičiuojamas pasinaudojus Telgen (abosoliutine) formule:

Qix WKokybė+ WKaina x (PSetMax-Pi)(PSetMax-PSetMin), kur PSetMax ≠ PSetMin

- Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) skaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninių reikalavimų (kriterijų) (T) balus:

E= Y x (L1T1-405+L2T2 2+i=36LiTi)+X x (104000- Ki)31200

kur i – vertinama kainos vertė su PVM.