TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ILGALAIKĖS PAKAITINĖS INKSTŲ TERAPIJOS APARATAS (1vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai |  | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas reikalavimams Siūlomas parametras(pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparatas pritaikytas pakaitinei inkstų terapijai pacientams nuo 9 kg ir daugiau |  | Būtina |  |
| 2. | Valdymas lytėjimui jautriu spalvotu ekranu |  | Ne mažiau nei 12“ |  |
| 3. | Elektros maitinimo šaltinis |  | Elektros linijos įtampa: 200-240 V kintama srovė, dažnis:50/60Hz. |  |
| 4. | Atsarginė elektros baterija/akumuliatorius |  | Užtikrinti nenutrūkstamą aparato darbą 10 arba daugiau minučių |  |
| 5. | Mobilus ant keturių ratukų. |  | Būtina |  |
| 6. | Ekrano meniu lietuvių kalba |  | Būtina |  |
| 7. | Atliekamos procedūros | SCUF, CVVH, CVVHD, CVVHDF TPE HP | Būtina |  |
| 8. | Suderinama su CO2 šalinimo sistema. |  | Būtina |  |
| 9. | Galimos sisteminė heparinu ir regioninė citratinė antikoaguliacija. |  | Būtina |  |
| 10. | Galimybė naudoti mažos koncentracijos 18 mmol/l citratinius antikoaguliacijos tirpalus. |  | Būtina |  |
| 11. | Leidžiama citrato dozė nuo 1,5 mmol/l iki 6,0 mmol/l kraujo |  | Būtina |  |
| 12. | Kraujo pompos greitis |  | Ne siauresnėse ribose kaip 0-450 ml/min |  |
| 13. | Dializuojančio ir pakaitinių skysčių pompų greitis |  | Ne siauresnėse ribose kaip 0-8000 ml/val. |  |
| 14. | Paciento skysčių šalinimo pompos greitis |  | Ne siauresnėse ribose kaip 0-2000 ml/val. | . |
| 15. | Tirpalų svarstyklių svėrimo diapazonas |  | Ne siauresnėse ribose, kaip nuo 0 iki 11 kg |  |
| 16. | Integruota švirkšto pompa. |  | Būtina galimybė naudoti 20, ir 50 ml švirkštus |  |
| 17. | Tos pačios rūšies dializatoriaus ir kraujo magistralių rinkinį galima naudoti visoms inkstų pakaitinėms terapijoms (SCUF, CVVH/HD/HDF) prieš ir post-diliucijai. |  | Būtina |  |
| 18. | Grąžinamo pacientui kraujo šildytuvas |  | Būtina |  |
| 19. | Garanatija |  | Ne trumpiau nei 24 mėn |  |
| 20. | Atsparus defibriliacijai |  | pagal IEC 60601-1 arba lygiavertį standartą. |  |
| 21. | Garantija |  | Ne mažiau 24 mėn. |  |