Pirkimo sąlygų 2 priedas

HALOTERAPIJOS KAMBARIO ĮRENGIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Haloterapijos (druskų) kambario įrengimo darbai, įranga – 1 komplektas.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai (savybės) | Reikalavimai medžiagoms ir įrangai | Darbų apimtis | Siūloma parametro reikšmė, nurodyti gamintoją ir modelį) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Haloterapijos kambario įrengimas ir padengimas NaCl |  |  |  |
|  | NaCl (baltos spalvos) specifikacija | NaCl ≥ 97,9%; Ca ≤ 0,24%; Mg ≤ 0,002%; SO4 ≤ 0,58% |  |  |
|  | Grindų padengimas 5 cm storio NaCl (baltos spalvos) druskos sluoksniu, medžiagos, paruošimas ir darbai |  | 28 m2 | x |
|  | Sienų padengimo (25 kg/m2) NaCl (baltos spalvos) druskos sluoksniu medžiagos, sienų paruošimas ir darbai |  | 39,9 m2 | x |
|  | Lubų padengimo (15 kg/m2) NaCl (baltos spalvos) druskos sluoksniu medžiagos, lubų paruošimas ir darbai |  | 28 m2 | x |
|  | Haloterapijos kambario dekoravimas Himalajų akmens druskos plytomis su tiksliniu LED apšvietimu, montuojamu po Himalajų druskos plytomis (vienos plytos išmatavimai (±10 mm): ±200 mm x 100 mm x 50 mm). Vieta nurodyta plane 4 priede) |  | 4,3 m2 | x |
|  | Haloterapijos kambario sienų dekoravimas, sienų nelygumų formavimas arba standartinių dekoratyvinių elementų sukūrimas | Būtina |  |  |
|  | Ištraukiamosios ir paduodamosios ventiliacijos įrengimas (haloterapijos veikai). Oro apykaita halokameroje seanso metu turi būti ne mažesnė kaip 1 (vienas) kartas per valandą, pertraukos metu – ne mažesnė kaip 3 (trys) kartai per valandą. | Būtina |  |  |
|  | Haloterapijos patalpos RGB relaksacinio apšvietimo komplektas, (arba lygiavertis) veikiantis seanso metu, bendras apšvietimas. Apšvieta –ne mažesnė kaip 30 lx | Būtina |  |  |
|  | Haloterapijos kambario dizainas | Rangovas parengia ir su Užsakovu suderinta galutinę druskų terapijos (haloterapijos) kambario įrangos ir kt. elementų išdėstymo numatytoje patalpoje schemą |  |  |
|  | Audiovizualinė įranga |  |  |  |
|  | Televizorius | Televizorius ne mažiau 150 cm. įstrižainės. Smart TV funkcija, LAN, HDMI jungtys. Įtaisyta pertvaroje (vieta nurodyta plane 4 priede), atskirtas grūdintu stiklu arba kitu lygiaverčiu skaidriu gaminiu nuo druskos kambario | x |  |
|  | Garsiakalbiai (2 vnt.) | Drėgmei atsparūs garsiakalbiai. Garso išvesties galia – ne mažesnė 50 W . Garso įvestis: televizorius. Pilnai suderinama su televizoriumi | x |  |
|  | Haloterapijos įrangos specifikacija |  |  |  |
| 3.1. | Halogeneratorius | Halogeneratorius su druskos aerozolio koncentracijos indikatoriumi skirtas patalpoms ≥ 63 m3 | 1 vnt. |  |
| 3.2. | Halogeneratorius privalo paruošti sausos druskos aerozolį tiekimui į druskos terapijos (haloterapijos) patalpą gydymo sveikatingumo procedūroms atlikti | Būtina | x |  |
| 3.3. | Galimybė automatiškai reguliuoti sausos druskos aerozolio koncentraciją haloterapijos patalpos ore | Būtina | x |  |
| 3.4. | Reguliuojama vidutinė sausos druskos aerozolio koncentracija haloterapijos patalpoje | Ne siauresnėse ribose kaip 1 mg/m³ iki 50 mg/m³ ribose | x |  |
| 3.5. | Sausos druskos aerozolio koncentracijos reguliavimo žingsnis | ≤ 1 mg/m³ | x |  |
| 3.6. | Halogeneratoriaus paruošiamo aerozolio dispersiškumas | ≥ 80%, 1-5 µm dalelių | x |  |
| 3.7. | Reguliuojama procedūros trukmė | 15 – 90 min. | x |  |
| 3.8. | Maitinimas iš 220-240 V elektros tinklo 50-60 Hz | Būtina | x |  |
| 3.9. | Prietaisas atitinka 93/42/EEC 2018 (Annex V, Class IIa), 2007/47/EC (Annex II) direktyvų reikalavimus (kas atitinka medicinos normą MN 4:2009 „Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas") ir Lietuvos higienos normą HN 65:2011 „Halokameros. Įrengimas ir priežiūra“ | Būtina | x |  |
| 3.10. | Halogeneratoriaus montavimas, testavimas ir personalo apmokymas. | Būtina | x |  |
| 3.11. | Aparatui suteikiama 24 mėn. gamintojo garantija | Būtina | x |  |
| 3.12. | Po garantinis aptarnavimas ir techninė priežiūra, dalių tiekimas haloterapijos generatoriui. | Būtina | x |  |

Patalpos.

Haloterapijos kambario išmatavimai: plotas – 28 m2 , tūris – 62,8 m3 , patalpų aukštis – 2,25 m. Lubos ir grindys betoninės. Dvi sienos yra mūrinės, kitos dvi – iš drėgmei atsparaus gipso kartono plokštės. Yra įrengta stiklinė pertvara televizoriui.

Pasiūlyme nurodytų prekių techninius reikalavimus įrodanti gamintojo dokumentacija (bukletai, katalogai ir pan.) originalo, o techninėje specifikacijoje nurodytų techninių reikalavimų reikšmės – ir lietuvių kalbomis. Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra visos reikalaujamos prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, Rangovas privalo pateikti gamintojo (arba jo įgalioto atstovo) (rangovo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (prekės gamintojo atitikties deklaraciją/eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams. Gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurias techninėje specifikacijoje nurodytas techninių reikalavimų reikšmes patvirtina nurodytas parametras (pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos).

Rangovas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 (penkis) metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas rangovo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas teikiamas kartu su pasiūlymu).

Rangovams suteikiama galimybė apžiūrėti globos namų patalpą, kuriose bus atliekami darbai. Konkreti apžiūros data ir laikas derinamas su kiekvienu pageidaujančiu pirkimo dalyviu atskirai, taip, kad apžiūra įvyktų ne vėliau kaip 3 (trys) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino. Dėl planuojamos  apžiūros būtina susitarti iš anksto, kreipiantis į šį kontaktinį asmenį: direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Arvydas Šapokas, tel. +370 604 79775, el. p.: arvydas.sapokas@skemai.lt

Aplinkos apsaugos kriterijų taikymas.

Rangovas privalo taikyti bent vieno iš numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose:

1. prekei pagaminti ir (ar) tiekti, ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų;

2. prekei pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti, ar darbams atlikti sunaudojama mažiau elektros energijos ir (ar) naudojama energija iš atsinaujinančių energijos išteklių;

3. prekei pagaminti, ar darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai;

4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos;

5. prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.

______________________