## Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1.	Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

2.	Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

2.1. dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“ lentelėje anglų ir/ar lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

2.2. Prekė privalo turėti CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą (atsižvelgiant į medicinos priemonės klasę) ir ES atitikties deklaraciją. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą ir ES atitikties deklaraciją, kurių turinys ir pateikiama informacija turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (toliau – Reglamentas) nustatytus reikalavimus.

Jeigu dėl aspektų, kuriems netaikomas Reglamentas, priemonėms taikomi kiti ES teisės aktai, pagal kuriuos gamintojas taip pat turi pateikti ES atitikties deklaraciją, kad įrodytas tų teisės aktų reikalavimų laikymasis, pateikiama bendra ES atitikties deklaracija dėl visų tai priemonei taikomų ES aktų. Deklaracijoje turi būti pateikiama visa informacija, būtina norint nustatyti ES teisės aktus, su kuriais ta deklaracija yra susijusi.

3. Prekei suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

4. Automatinė endoskopų priežiūros (plovimo – dezinfekavimo ir džiovinimo – saugojimo) sistema turi būti suderinama su perkančiosios organizacijos naudojamais endoskopais -EG-2990K, EC-3890 LK modeliais (Pentax). Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinančius dokumentus.

Automatinė endoskopų priežiūros (plovimo – dezinfekavimo ir džiovinimo - saugojimo) sistema (1 vnt.), Dainavos padaliniui, Pramonės pr. 31, Kaunas

1lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | Automatinė endoskopų priežiūros (plovimo – dezinfekavimo ir džiovinimo - saugojimo) sistema |  |  |  |  |
| 1.1. | Lanksčių endoskopų automatinė plovimo - dezinfekavimo mašina |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Paskirtis | Lanksčių endoskopų automatinis plovimas ir dezinfekavimas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.1.2. | Endoskopo ir jų priedų pakrovimas | Iš viršaus | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.1.3. | Vienu metu plaunamų – dezinfekuojamų endoskopų skaičius | ne mažiau kaip 1 endoskopas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.1.4. | Endoskopo sandarumo monitoravimas | 1. Ciklo pradžioje sistema atlieka sandarumo testą; 2. Viso ciklo metu sistema monitoruoja slėgį endoskope ir esant slėgio nuokrypiui nutraukia plovimo ciklą. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.1.5. | Kanalų monitoravimas | Individualus ≥ 6 kanalų monitoravimas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.1.6. | Reikalavimai naudojamam ir paduodam vandeniui | Vandentiekio vanduo arba kai vandentiekio vandens (geriamo vandens) kokybė netinkama, į sistemos komplektaciją turi būti įtraukta papildoma, siūlomai sistemai reikalingų techninių parametrų bei pajėgumo, vandens gryninimo ir šildymo įranga. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.1.7. | Valdymas | Lietimui jautrus ekranas arba lygiavertis valdymas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.1.8. | Valdymo ekrane pateikiama informacija | - Pasirinkta programa; - Ciklo parametrai; - Pranešimas apie ciklo pabaigą; - Pranešimai apie užfiksuotas klaidas bei sistemos gedimus. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.1.9. | Endoskopų ir personalo identifikacija | Radiodažnuminė identifikacija (RFID) arba brūkšninių kodų skaitytuvas arba lygiavertis sprendimas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.1.10. | Duomenų surinkimas ir išsaugojimas jų eksportavimas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.1.11. | Atsekamumas | Atspausdintas protokolas su nurodytais duomenimis: - Ciklo tipas; - Klaidos; - Endoskopo tipas; - Operatorius; - Pacientas; - Ciklo charakteristika. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.1.12. | Plovimo – dezinfekavimo ciklas | Lanksčių endoskopų būtini ciklo etapai: - Protėkio testas; - Valymas; - Pirmas skalavimas; - Dezinfekavimas; - Antras skalavimas; - Galutinis skalavimas; - Atvėsinimas ir džiovinimas arba kanalų praputimas; | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.1.13. | Plovimo – dezinfekcijos ciklo trukmė | Ne daugiau kaip 25 min | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.1.14. | Aukšto lygio dezinfekcijos ciklo trukmė | ≤ 15 min | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.1.15. | Mėginių paėmimas | Turi būti galimybė galutinio skalavimo etape paimti skalavimo vandens mėginius | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.1.16. | Durų užraktas | Elektroninis, neleidžiantis atidaryti durų ciklo metu | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.1.17. | Dezinfekcinė medžiaga | Peracto rūgštis, ciklo metu naudojama ne mažesnė nei 900 ppm (1,8 %), bet ne aukštesnė nei 1500 ppm (3,0 %) koncentracija | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.1.18. | Ploviklio, dezinfektanto sunaudojimas | - Ploviklis ir dezinfektantas ruošiamas kiekvienam ciklui iš naujo (single-shot, vienkartinė chemija); - Ploviklio sunaudojimas plovimo etapui ≤ 55 ml; - Dezinfektanto sunaudojimas dezinfekcijos etapui ≤ 190 ml; Automatinis chemikalų dozės tiekimas dozių valdikliu; - Temperatūra plovimo ir dezinfekcijos ciklų metu ne mažiau 40°; - Darbinio tirpalo temperatūros palaikymas termostatinio maišytuvo pagalba | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.1.19. | Mašinoje yra skirta vieta ploviklio, dezinfektanto talpoms | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.1.20. | Vandens sąnaudos | Vandens sunaudojimas vienam ciklui (plovimas-skalavimas-dezinfekcija-skalavimas) ≤ 55 l. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.1.21. | Garų kondensatorius (jei nurodo gamintojas) | Integruotas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.1.22. | Džiovinimas | Džiovinimas per HEPA filtrą oru 55-60°C temperatūroje arba kanalus prapučiant oru | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.1.23. | Endoskopų jungtys | 1. Viena bendra jungtis prijungti endoskopą prie plovimo mašinos. 2. Ta pati jungtis naudojama prijungti endoskopą prie džiovinimo-saugojimo spintos. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.1.24. | Komplektacija | - Vandens ir kanalizacijos pajungimo detalių rinkinys; - Pajungimai endoskopų plovimui – dezinfekavimui, ne mažiau kaip išvardintų gamintojų Pentax endoskopams (kokių modelių endoskopams plauti skirtas jungtis komplektuoti su endoskopų plovimo – dezinfekavimo mašina suderinama įrangos užsakymo metu); - Vandens paruošimo įranga (į mašiną paduodamo vandens minkštinimo ir filtravimo sistema) jei nurodo gamintojas. - Ploviklio tirpalo komplektas ne mažiau nei 10 litrų ir dezinfekcinio tirpalo komplektas nemažiau nei 20 litrų. - Kitos reikalingos priemonės ir priedai nurodyti pagal gamintoją. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.2. | Lanksčių endoskopų aktyvi saugojimo - džiovinimo spinta |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Paskirtis | Lanksčių endoskopų džiovinimas ir laikymas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.2.2. | Džiovinamų-laikomų endoskopų skaičius | Vienu metu džiovinamų-laikomų endoskopų skaičius ne mažiau 8 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.2.3. | Jungčių rinkinys saugojamiems endoskopams (jei jungiasi ne tiesiogiai). Prieš užsakant jungčių rinkinį suderinti su perkančiosios organizacijos turimais endoskopų modeliais. | Ne mažiau 8 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.2.4. | Endoskopų laikymas | 1. Horizontaliai; 2. Specialiuose konteineriuose kiekvienam endoskopui atskirai; 3. Konteineris plastiko su jungtimis su perkančiosios organizacijos naudojamais endoskopais 4. Naudojamos tos pačios jungtys kaip ir plovimo-dezinfekavimo mašinoje. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.2.5. | Oro srauto ciklai | Du nepriklausomi oro srauto ciklai: endoskopo viduje ir išorėje | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.2.6. | Vidinių kanalų džiovinamas | Suspaustu sausu medicininiu arba filtruotu aplinkos oru | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.2.7. | Oro filtravimas | Ne blogesnis kaip HEPA 13 filtras | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.2.8. | Oro srauto stebėjimas | Oro srautas yra nuolat stebimas nepriklausomų jutiklių kiekvienam endoskopui. Stebima oro temperatūra ir drėgnumas. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.2.9. | Informacijos dokumentavimas ir vaizdavimas endoskopų laikymo spintos ekrane | 1. Vartotojo ID; 2. Endoskopo sausinimo ir laikymo laikas; 3. Endoskopo modelis; 4. Endoskopo sausinimo statusas; 5. Klaida | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.2.10. | Endoskopų džiovinimo laikas spintoje | 1. ≤ 1 val. išdžiovinami endoskopo kanalai; 2. ≤ 3 val. išdžiovinami endoskopo kanalai ir išorė | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.2.11. | Endoskopų laikymo spintoje terminas po kurio nereikalinga aukšto lygio dezinfekcija | ≥ 30 para (pateikti mikrobiologinių testų rezultatus) | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.2.12. | Atsekamumo tipas | Atspausdintas kvitas, kuriame nurodoma: - Data; - Vieta; - Endoskopo tipas - Operatorius | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.2.13. | Identifikacija | Barkodas arba RFID skaitiklis arba lygiavertis sprendimas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.2.14. | Vidinė atmintis | Atminties kortelė | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.2.15. | Endoskopų laikymo spintos matmenys | 1. Plotis ≤ 90 cm 2. Aukštis ≤ 220 cm 3. Gylis ≤ 80 cm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.2.16. | Reikalavimas durims | Durys privalo turėti automatinį užraktą, valdomą identifikuojant vartotoją barkodo skaitytuvu arba lygiaverčiu sprendimu | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.2.17. | Įrenginio veikimas | Įrenginio viduje turi būti sukuriamas viršslėgis | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.2.18. | Duomenų surinkimas ir išsaugojimas jų eksportavimas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.2.19. | Komplektacija | Visos reikalingos priemonės ir priedai nurodyti pagal gamintoją. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.3. | Prekės garantija | Prekei suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija. | įrašyti |  |  |

Kokybės kriterijai:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Kriterijaus (Qi) parametrai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |  | Atitikimas kokybiniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą papildomoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento lapo numeris |
| 1. | Valdymo meniu lietuvių kalba | Ne | Taip | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 0 | 9 |  |  |  |
| 2. | Dezinfektanto sunaudojimas dezinfekcijos etapui ≤ 90 ml; | Ne | Taip | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 0 | 8 |  |  |  |
| 3. | Plovimo – dezinfekcijos ciklo trukmė ≤ 22 min | Ne | Taip | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 0 | 8 |  |  |  |
| 4. | Vandens sąnaudos vienam ciklui (plovimas-skalavimas-dezinfekcija-skalavimas) ≤ 45 l | Ne | Taip | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 0 | 7 |  |  |  |
| 5. | Džiovinamų-laikomų endoskopų skaičius ne mažiau 12, kartu su tiek pat (12 vnt.) jungčių rinkiniu saugojamiems endoskopams (jei jungiasi ne tiesiogiai). | Ne | Taip | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 0 | 25 |  |  |  |
| 6. | Endoskopų laikymo spintoje terminas po kurio nereikalinga aukšto lygio dezinfekcija ≥ 32 para (pateikti mikrobiologinių testų rezultatus) | Ne | Taip | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 0 | 20 |  |  |  |