PRIEDAS Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Odontologinės įrangos komplektas

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai | Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslius siūlomus parametrus su nuoroda į katalogo/ bukleto/brošiūros/ aprašymo puslapio Nr.*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odontologinės įrangos komplektas |  |  |
| 1.1. | Kėdė pacientui: |  |  |
| 1.1.1. | Kėdės maitinimas iš kintamojo įtampos tinklo 230 V, 50/60 Hz | Būtina |  |
| 1.1.2. | Paciento kėdės kėlimosi ribos diapozonas ne mažiau kaip 35 cm. | Būtina |  |
| 1.1.3. | Santechniniai privedimai (visi) (šaltas vanduo, suspaustas nusausintas oras, vakuumas, nuotekos), elektros maitinimo ir siurblio valdymo laidai turi pasijungti per kėdės apačią ir, sumontavus kėdę, sandariai užsidengti. | Būtina |  |
| 1.1.4. | Kėdės valdymas ir kėlimo principas: elektrinis – hidraulinis arba elektrinis - mechaninis | Būtina |  |
| 1.1.5. | Artikuliacinis galvos atlošas. Galvos atlošas palenkiamas ne mažiau kaip 50° | Būtina |  |
| 1.1.6. | Ne mažiau 2 (dvi) individualiai programuojamos paciento kėdės padėtys, “0” (išlaipinimo) programa, grąžinimo į prieš tai buvusią padėtį programa | Būtina |  |
| 1.1.7. | Kairysis porankis (fiksuotas) ir dešinysis porankis (nusukamas) | Būtina |  |
| 1.1.8 | Kėdės danga minkšta, su persiuvimais | Būtina |  |
| 1.1.9 | Kėdės keliamoji galia – ne mažiau kaip 140 kg. | Būtina |  |
| 1.1.10 | Kėdės padas tvirtinimas prie grindų | Būtina |  |
| 1.1.11 | Kėdės pado matmenys | 1) Plotis ne daugiau kaip 50 cm; 2) Ilgis ne daugiau kaip 120 cm. |  |
| 1.1.12 | Sėdimosios dalies, nugaros atlošo ir sustumto galvos atlošo bendras ilgis ne mažiau kaip 180 cm | Būtina |  |
| 1.1.13 | Nugaros atlošo judėjimo ribos nuo 0° (pilnai gulima padėtis) iki ne blogiau kaip 80° (sėdima padėtis) | Būtina |  |
| 1.1.14 | Kėdės garantinis terminas – ne mažiau 5 metų | Būtina |  |
| 1.2. | Odontologo prietaisų dalis su valdymo pultu: |  |  |
| 1.2.1. | Turi būti ne mažiau 5 (penkių) instrumentų valdymo pultas | Būtina |  |
| 1.2.2. | Instrumentų rankovės paguldomos ant stalelio iš viršaus | Būtina |  |
| 1.2.3. | Gydytojo instrumentai: 1. 3-jų funkcijų švirkštas: oras; vanduo; oras+vanduo; 2. rankovė turbinai su pašvietimu; 3. paruošimas elektriniam mikrovarikliui su pašvietimu; 4. paruošimas ultragarsiniam skaleriui; 5. rankovė turbinai be šviesos; | Būtina |  |
| 1.2.4. | Kiekvienai rankovei atskiras vandens reguliavimas | Būtina |  |
| 1.2.5. | Kiekvienai rankovei atskiras darbinio slėgio reguliavimas | Būtina |  |
| 1.2.6. | Instrumentų blokas tvirtinamas prie spjaudyklės bloko viršutinės dalies atskirai nuo šviestuvo alkūnės | Būtina |  |
| 1.2.7. | Ant šviestuvo alkūnės pritvirtintas monitoriaus laikiklis ir baltos spalvos monitorius | Būtina |  |
| 1.2.8. | Instrumentų greičio valdymas kojiniu pedalu. Tame pačiame pedale turi būti ir kėdės valdymo mygtukai (vientisas pedalas) | Būtina |  |
| 1.2.9. | Valdymo pulte turi būti informacinis skaitmeninis displėjus, rodantis tikslius mikrovariklio apsisukimus | Būtina |  |
| 1.2.10. | Turi būti galimybė įrangos padėtis ir parametrus suprogramuoti ne mažiau 4 gydytojams, kad kiekvienas gydytojas lengvai galėtų įrangą nustatyti į jam įprastą darbo poziciją ir naudojamus instrumentų parametrus | Būtina. |  |
| 1.2.11. | Kėdės funkcijų valdymas : atlošo pakėlimas / nuleidimas, sėdynės pakėlimas / nuleidimas, paskutinė padėtis, “0” (išlaipinimo) padėtis, galimybė užprogramuoti ne mažiau 2-jų padėčių programas | Būtina |  |
| 1.2.12. | Stiklinės pripildymo bei spjaudyklės nuplovimo mygtukai | Būtina |  |
| 1.2.13. | Elektrinio mikrovariklio sukimosi krypties mygtukas su 2 (dviem) sukimosi kryptį nurodančiais indikatoriais | Būtina |  |
| 1.2.14. | Šviesos pluošto į instrumentus jungiklis su indikatoriumi | Būtina |  |
| 1.2.15. | Šviestuvo įjungimo/išjungimo mygtukas | Būtina |  |
| 1.2.16. | Garantinis terminas – ne mažiau 5 metų | Būtina |  |
| 1.3. | Vandens blokas/asistento instrumentų dalis: |  |  |
| 1.3.1. | Ne mažiau 3-jų lizdų asistento instrumentų laikiklis | Būtina |  |
| 1.3.2. | Seilių bei dulkių nusiurbimo rankovės | Būtina |  |
| 1.3.3. | Įmontuotas oro / vandens separatorius | Būtina |  |
| 1.3.4. | Vandens srauto valdymo rankenėlė prijungiamam išoriniam įrenginiui (pvz.: skaleriui) | Būtina |  |
| 1.3.5. | Švaraus vandens sistema (indo talpa ne mažiau 0,5 l) | Būtina |  |
| 1.3.6. | Stiklinės pripildymo bei spjaudyklės nuplovimo mygtukai | Būtina |  |
| 1.3.7. | Kėdės funkcijų valdymas – paskutinė padėtis, “0” padėtis, galimybė užprogramuoti ne mažiau 2 padėčių programas | Būtinas |  |
| 1.3.8. | Šviestuvo įjungimo / išjungimo mygtukas | Būtinas |  |
| 1.3.9. | Spjaudyklės indas lengvai pasukamas link paciento ir nuo jo (viso pasukimo diapozonas ≥ 180°) | Būtinas |  |
| 1.3.10. | Spjaudyklės indas keramikinis arba grūdinto stiklo, nuimamas išvalymui | Būtinas |  |
| 1.3.11. | Stambių atliekų dalelių surinkimo filtras | Būtinas |  |
| 1.3.12. | Garantinis terminas – ne mažiau 5 metų | Būtina |  |
| 1.4. | Apšvietimo sistema: |  |  |
| 1.4.1. | LED arba lygiaverčio tipo, su ne mažiau kaip 7 LED baltos šviesos lemputėmis | Būtina |  |
| 1.4.2. | Apšvietimo lempa montuojama prie vandens bloko | Būtina |  |
| 1.4.3. | Šviesos srauto stiprumas reguliuojamas rankenėle, be iš anksto nustatytų padėčių | Būtina |  |
| 1.4.4. | Maksimalus apšvietimo intensyvumas – ne mažiau 38.000 Lux | Būtina |  |
| 1.4.5. | Valdymo rankenos iš abiejų lempos pusių | Būtina |  |
| 1.4.6. | Apšvietimo lempa turi įsijungti ir išsijungti judesio daviklio pagalba | Būtina |  |
| 1.4.7. | Darbo lauko apšvietimas | Ne mažesniu kaip 650mm atstumu turi sufokusuoti ne mažesnį kaip 100 x 170mm darbo lauką. |  |
| 1.4.8. | Specialus kompozitų režimas su ne daugiau kaip 6000 Lux arba su specialiu oranžinės spalvos filtru. | Būtina |  |
| 1.4.9. | Specialus kompozitų režimas įjungiamas / išjungiamas judesio daviklio pagalba | Pageidautina |  |
| 1.4.10. | Garantinis terminas – ne mažiau 5 metų | Būtina |  |
| 1.5. | Įmontuotas mikrovariklis |  |  |
| 1.5.1. | Elektrinis | Būtina |  |
| 1.5.2. | Bešepetėlinė technologija | Būtina |  |
| 1.5.3. | Apsisukimų skaičius: - apatinė riba ne daugiau 100 aps./min; - viršutinė riba ne mažiau 40.000 aps./min. | Būtina |  |
| 1.5.4. | Su vidiniu aušinimu ir vandens-oro mišinio padavimu | Būtina |  |
| 1.5.5. | Sukimo momentas – ne mažiau 3.5 Ncm | Būtina |  |
| 1.5.6. | Garantinis terminas ne mažiau 2 metų | Būtina |  |
| 1.6. | Antgaliai mikrovarikliui: |  |  |
| 1.6.1. | Kampinis antgalis: 1) su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu; 2) perdavimo santykis 1:1; 3) grąžto fiksacija mygtuku; 4) sterilizuojamas; 5) su pašvietimu iš ne mažiau kaip 2 taškų; 6) atskiri purkštukai orui ir vandeniui, kiekvieno ne mažiau kaip po 3 vnt. | Būtina |  |
| 1.6.2. | Garantinis terminas – ne mažiau 2 metų | Būtina |  |
| 1.7. | Turbininis antgalis: |  |  |
| 1.7.1. | Su greita jungtimi | Būtina |  |
| 1.7.2. | Su LED šviesa | Būtina |  |
| 1.7.3. | Apsisukimų greitis ne mažiau kaip 350.000 aps./min. | Būtina |  |
| 1.7.4. | Sterilizuojamas | Būtina |  |
| 1.7.5. | Keramikiniai guoliai | Būtina |  |
| 1.7.6. | Svoris be greitos jungties ne daugiau 60 g. | Būtina |  |
| 1.7.7. | Garantinis terminas – ne mažiau 2 metai | Būtina |  |
| 1.8. | Ultragarsinis skaleris: |  |  |
| 1.8.1 | Įmontuojamas instrumentų valdymo bloke | Būtina |  |
| 1.8.2 | Komplekte ne mažiau kaip 3 vnt skalerio antgaliukų | Būtina |  |
| 1.8.3. | Garantinis terminas – ne mažiau 2 metai | Būtina |  |
| 1.9. | Kėdutė |  |  |
| 1.9.1 | Konstrukcija | Laisvai stumdoma ant ne mažiau 5 ratukų. |  |
| 1.9.2 | Atlošas | Su lanko formos atlošu |  |
| 1.9.3 | Reguliavimas | Reguliuojamas kėdutės aukštis |  |
| 1.9.4 | Apmušalai | Identiški paciento krėslo spalvai |  |
| 1.9.5 | Garantinis terminas – ne mažiau 2 metai | Būtina |  |
| 1.10. | Vakuuminis siurblys |  |  |
| 1.10.1 | Galia ne mažiau kaip 0,4 kW | Būtina |  |
| 1.10.2 | Srautas ne mažiau kaip 1200 l/min | Būtina |  |
| 1.10.3 | Garantinis terminas – ne mažiau 2 metai | Būtina |  |
| 1.11 | Plombų kietinimo LED lempa |  |  |
| 1.11.1 | Su įkraunama baterija | Būtina |  |
| 1.11.2 | Šviesos intensyvumas ne mažiau kaip 1000 mW/cm² | Būtina |  |
| 1.11.3 | Ne mažiau kaip 3 kieitimo režimai | Būtina |  |
| 1.11.4 | Ne mažiau kaip 4 kietinimo laikai | Būtina |  |
| 1.11.5 | Garantinis terminas – ne mažiau 2 metai | Būtina |  |

Pastaba*. Siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, tiekėjas privalo pateikti siūlomos prekės gamintojo katalogą/ bukletą/brošiūrą, kuriame būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

______________________________