Priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

REAGENTŲ IR PAGALBINIŲ PRIEMONIŲ, ŽMOGAUS IDENTIFIKAVIMO DNR TYRIMŲ ATLIKIMUI TEISMO MEDICINOJE, PIRKIMAS ARBA JŲ PIRKIMAS KARTU SU PRIETAISŲ ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU ARBA NUOMOS TEISE

| Eil. Nr. |  | Reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Specialieji reikalavimai, metodas |  | Matavimo vienetai |  |  |  | Preliminarus kiekis 36 mėn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - PIRKIMO DALIS. PRIEMONĖS MĖGINIŲ PAĖMIMUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | FTA kortelės | FTA kortelės, 2 zonų kortelės turi būti skirtos kraujo surinkimui, konservavimui ir ilgalaikiam saugojimui, impregnuotos cheminiais reagentais sukeliančiais ląstelių lizę ir baltymų denatūraciją. Turi būti be RNAzių, DNAzių ir amplifikuojamos žmogaus DNR |  | Pakuotė ne mažiau 100 vnt. |  |  |  | 18 vnt. |
| 1.2. |  | FTA kortelė su įrenginiu seilių mėginio paėmimui ir saugojimui su spalvą keičiančia FTA kortele. | FTA kortelės turi būti skirtos seilių surinkimui, konservavimui ir ilgalaikiam saugojimui kambario temperatūroje, impregnuotos cheminiais reagentais sukeliančiais ląstelių lizę ir baltymų denatūraciją. Turi būti be RNAzių, DNAzių ir amplifikuojamos žmogaus DNR. FTA kortelė spalvos pasikeitimu turi rodyti mėginio vietą. Turi būti galimybė seilių ėminio paėmimo priemones ir FTA korteles įsigyti atskirai. |  | Pakuotė ne mažiau 50 vnt |  |  |  | 15 vnt. |
| 1.3. |  | Sterilūs nailoniniai tamponėliai. | Turi būti pateiktas gamintojo sertifikatas, kad yra švarūs nuo DNazių, RNazių ir amplifikuojamos DNR. Turi būti skirti biologinių pavyzdžių paėmimui. Tamponėlių medžiaga nailonas su stačiai orientuotais šereliais. Turi būti pritaikyta pakavimui be papildomo džiovinimo. Turi būti apdoroti su mikrobiologinę taršą inaktyvuojančia medžiaga. Ant kotelio turi būti plonesnė vieta (ne mažiau nei 20 mm nuo tamponėlio galo) , palengvinanti kotelio nulaužimą. Kiekvienas tamponėlis turi būti supakuotas į atskirą pakuotę. Tamponėlių forma: Tiesūs (paprasti) tamponėliai. Pakuotė ne mažiau 100 tamponėlių. |  | Pakuotė ne mažiau 100 tamponėlių. |  |  |  | 30 vnt. |
| 1.4. |  | 0.5M EDTA | 0.5M EDTA pH 8.0, kuris turi būti skirtas molekulinei biologijai. |  | Buteliukai po 100 ml |  |  |  | 180 vnt. |
| - PIRKIMO DALIS. REAGENTAI AUTOMATIZUOTAM DNR IŠSKYRIMUI „AUTOMATE EXPRESS“ ROBOTU (2 VNT) (ĮSTAIGOS NUOSAVYBĖ) ARBA JAM LYGIAVERČIU PRIETAISU, ĮGYJAMU PANAUDOS BŪDU ARBA NUOMOS TEISE * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | DNR išskyrimo rinkinys | DNR išskyrimo rinkinys, turi būti skirtas (validuotas) teismo mediciniams tyrimams DNR išskyrimui iš įvairių kaulinių audinių ir mėginių surinktų nuo įvairių lipnių (klijais paveiktų) mėginių: nuorūkų, lipnios plėvelės, vokų, pašto ženklų. Rinkinio veikimo principas turi būti: automatizuotas DNR išskyrimas magnetinių dalelių pagalba. Į rinkinio sudėtį turi įeiti reagentai optimizuoti: inhibitorių pašalinimui, mėginio lizavimui, genominės DNR prisijungimui prie magnetinių dalelių ir DNR eliucijai. Rinkinys turi būti validuotas pagal DAB kokybės užtikrinimo standartus ir SWGDAM metodikas žmogaus identifikavimo taikymui. Išskyrimo trukmė turi būti nuo 2 iki 3 valandų. Rinkinys neprastesnis nei PrepFiler Express BTA™ Forensic DNA Extraction Kit. |  | Rinkinys turi būti skirtas ne mažiau kaip 50 mėginių DNR išskyrimui |  |  |  | 300 vnt. |
| - PIRKIMO DALIS. REAGENTAI AMPLIFIKACIJOS PRODUKTŲ GAVIMUI "PROFLEX 3x32 Well" (1 VNT), (ĮSTAIGOS NUOSAVYBĖ), "PROFLEX 96 Well" (1 VNT), (ĮSTAIGOS NUOSAVYBĖ), „GENEAMP PCR SYSTEM 9700" (4 VNT) (ĮSTAIGOS NUOSAVYBĖ) ARBA LYGIAVERČIAIS PRIETAISAIS, ĮGYJAMAIS PANAUDOS BŪDU ARBA NUOMOS TEISE* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | DNR žymenų: D10S1248, D22S1045, D2S441, D1S1656, D12S391, D2S1338, D3S1358, D8S1179, D16S539, D18S51, D19S433, D21S11, FGA, TH01, vWA, SE33, amelogenino amplifikacija. | Amplifikavimo reagentų rinkinys žmogaus genotipų identifikavimui turi būti paremtas penkių dažų principu su ne mažiau nei šešiolika lokusų (tame tarpe 5 lokusus rekomenduojamus ENFSI/EDNAP): D10S1248, D22S1045, D2S441, D1S1656, D12S391, D2S1338, D3S1358, D8S1179, D16S539, D18S51, D19S433, D21S11, FGA, TH01, vWA, SE33, amelogeninas. Amplifikuojami fragmentai turi būti žymėti 6-FAM™, VIC®, NED™, PET® fluorescensinėmis žymėmis. Amplikonų dydis turi būti intervale nuo 75 bp iki 352 bp Rinkinio sudėtyje esančių pradmenų sekos turi 100 % persidengti su AmpFLSTR SGMPlus rinkinyje naudojamomis pradmenų sekomis. Tuo būdu turi būti užtikrintas 100 % rezultatų atitikimas duomenims gautiems su AmpFLSTR SGMPlus rinkiniu. Reagentų rinkinys turi būti gamintojo įteisintas (validuotas pagal DNA Advisory Board (toliau – DAB) kokybės užtikrinimo standartus ir Scientific Working Group on DNA Analysis Methods (toiau – SWGDAM) metodikas) žmogaus genotipo identifikavimui (HID). Turi būti sertifikuotas pagal tarptautinį standartą ISO18385. Turi būti ne mažiau nei 200 reakcijų 25 µl tūryje. Rinkinys turi būti neprastesnis nei AmpFLSTR NGM Select Kit |  | Rinkinys skirtas ne mažiau nei 200 reakcijų |  |  |  | 39 vnt. |
| 3.2. |  | DNR žymenų: D10S1248, D22S1045, D2S441, D1S1656, D12S391, D2S1338, D3S1358, D8S1179, D16S539, D18S51, D19S433, D21S11, FGA, TH01, vWA, SE33, Y indel, amelogenino amplifikacija, kurioje SE33 lokuso amplikonas turi būti 184 - 333 bp. | Amplifikavimo reagentų rinkinys žmogaus genotipų identifikavimui paremtas šešių dažų principu su ne mažiau nei aštuoniolika lokusų: D2S1338, SE33, D16S539, D18S51, TH01, D12S391, D3S1358, FGA, vWA, D21S11, D1S1656, D2S441, D8S1179, D19S433, D22S1045, D10S1248, Y indel ir amelogeninas. Amplifikuojami fragmentai žymėti 6-FAM™, VIC™, TED™, TAZ™, SID™ fluorescensinėmis žymėmis. Ne mažiau nei 7 amplikonų dydis turi būti iki 230 bp. SE33 lokuso amplikono dydis turi būti intervale nuo 184 bp iki 333 bp. Rinkinyje turi būti vidinė kontrolė parodanti mėginio degradaciją ir PGR inhibiciją. Turi būti galimybė 25 µl reakcijos tūryje naudoti 15 µl mėginio. Reagentų rinkinys turi būti gamintojo įteisintas (validuotas pagal DAB kokybės užtikrinimo standartus ir SWGDAM metodikas) žmogaus genotipo identifikavimui (HID). Turi būti sertifikuotas pagal tarptautinį standartą ISO18385. Ne mažiau nei 200 reakcijų 25 µl tūryje. Rinkinys turi būti neprastesnis nei NGM Detect. |  | Rinkinys skirtas ne mažiau nei 200 reakcijų |  |  |  | 3 vnt. |
| 3.3. |  | DNR žymenų: D3S1358, vWA, D16S539, CSF1PO, TPOX, Yindel, D8S1179, D21S11, D18S51, DYS391, D2S441, D19S433, TH01, FGA, D22S1045, D5S818, D13S317, D7S820, SE33, D10S1248, D1S1656, D12S391, D2S1338, Y indel, amelogenino amplifikacija. | Žmogaus DNR amplifikavimo reagentų rinkinys turi būti gamintojo įteisintas (validuotas pagal DAB kokybės užtikrinimo standartus ir SWGDAM metodikas) žmogaus genotipo identifikavimui (HID). Rinkinys turi būti skirtas 24 STR lokusų (D3S1358, vWA, D16S539, CSF1PO, TPOX, D8S1179, D21S11, D18S51, DYS391, D2S441, D19S433, TH01, FGA, D22S1045, D5S818, D13S317, D7S820, SE33, D10S1248, D1S1656, D12S391, D2S1338, Y indel, amelogenino) amplifikavimui. Amplifikuojami fragmentai turi būti žymėti 6-FAM™, VIC®, NED™, TAZ™ ir SID fluorescensinėmis žymėmis. Amplikonų dydis turi būti ne didesnis nei 450 bp iš kurių ne mažiau 10 amplikonų turi būti trumpesni nei 220 bp. Turi būti sertifikuotas pagal tarptautinį standartą ISO18385. Rinkinys turi būti skirtas ne mažiau nei 200 reakcijų. Rinkinys turi būti neprastesnis nei GlobalFiler® PCR Amplification Kit. |  | Rinkinys skirtas ne mažiau nei 200 reakcijų |  |  |  | 18 vnt. |
| 3.4. |  | DNR žymenų: DYS576, DYS389I, DYS635, DYS389II, DYS627, DYS460, DYS458, DYS19, YGATAH4, DYS448, DYS391, DYS456, DYS390, DYS438, DYS392, DYS518, DYS570, DYS437, DYS385, DYS449, DYS393, DYS439, DYS481, DYF387S1, DYS533 amplifikacija. | Žmogaus Y chromosomos DNR amplifikavimo rinkinys turi būti gamintojo įteisintas (validuotas) vyro haplotipo nustatymui. Rinkinys turi būti skirtas 27 STR lokusų, iš kurių ne mažiau 11 amplikonų turi būti trumpesni nei 220 bp, amplifikavimui. Amplifikuojami fragmentai turi būti žymėti 6-FAM™, VIC®, NED™, TAZ™ ir SID fluorescensinėmis žymėmis. Turi būti sertifikuotas pagal tarptautinį standartą ISO18385. Rinkinys turi būti skirtas ne mažiau nei 100 reakcijų. Rinkinys turi būti neprastesnis neprastesnis nei Yfiler® Plus Kit. |  | Rinkinys skirtas ne mažiau nei 100 reakcijų |  |  |  | 18 vnt. |
| - PIRKIMO DALIS. REAGENTAI IR PRIEMONĖS KAPILIARINEI ELEKTROFOREZEI GENETINIAME ANALIZATORIUJE ABI 3500 (ĮSTAIGOS NUOSAVYBĖ) ARBA LYGIAVERČIAME PRIETAISE, ĮGYJAMAM PANAUDOS BŪDU ARBA NUOMOS TEISE * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Rinkinys spalvinių filtrų sudarymui. | Rinkiniai spalvinių filtrų sudarymui reikalingų analizuoti su fluorescuojančiom žymėm FAM, VIC, NED, PET ir LIZ pažymėtus DNR fragmentus ABI 3500 genetiniuame analizatoriuje (toliau tekste GA). Rinkinys ne mažiau nei 10 paleidimų Turi būti ne prastesnės kokybės nei DS-33 Matrix standard set (Dye Set G5). |  | Rinkinys ne mažiau nei 10 paleidimų |  |  |  | 2 vnt. |
| 4.2. |  | Rinkinys spalvinių filtrų sudarymui. | Rinkiniai spalvinių filtrų sudarymui reikalingų analizuoti su fluorescuojančiom žymėm 6-FAM™, VIC®, NED™, SID™, TAZ™, ir LIZ® pažymėtus DNR fragmentus GA ABI 3500. Turi būti ne prastesnės kokybės nei DS-36 Matrix standard set (Dye Set J6). |  | Rinkinys ne mažiau nei 8 paleidimų |  |  |  | 2 vnt. |
| 4.3. |  | Rinkinys spalvinių filtrų sudarymui. | Rinkiniai spalvinių filtrų sudarymui reikalingų analizuoti su fluorescuojančiom žymėm 6-FAM™, VIC™, TED™, SID™, TAZ™, and LIZ™ pažymėtus DNR fragmentus GA ABI 3500. Turi būti ne prastesnės kokybės nei DS-37 Matrix standard set (Dye Set J6-T). |  | Rinkinys ne mažiau nei 8 paleidimų |  |  |  | 2 vnt. |
| 4.4. |  | Elektroforezės kapiliarų blokas | Elektroforezės kapiliarų blokas, GA ABI 3500. Turi būti integruoti 8 kapiliarai su laikikliu ir radiodažnuminiu identifikatoriumi, 36 cm ilgio, skirti ne mažiau nei160 injekcijoms. |  | vnt |  |  |  | 6 vnt. |
| 4.5. |  | Optimizuotas polimeras POP4. | Turi būti tinkamas 8 kapiliarų sistemai, ne mažiau nei 960 mėginiams, maišelyje su radiodažnuminiu identifikatoriumi. Turi būti validuotas žmogaus identifikavimui (HID). |  | Maišelis, skirtas ne mažiau nei 960 mėginiams |  |  |  | 36 vnt. |
| 4.6. |  | LIZ® fluorescensiniu dažu žymėtas dydžio standartas. | Molekulinis dydžio standartas: tai žinomo dydžio DNR fragmentai, kurių dydis svyruoja nuo 20 iki 600 bazinių porų, ir pažymėtų fluorescenciniais LIZ dažais: 20, 40, 60, 80, 100, 114, 120, 140, 160, 180, 200, 214, 220, 240, 250, 260, 280, 300, 314, 320, 340, 360, 380, 400, 414, 420, 440, 460, 480, 500, 514, 520, 540, 560, 580 ir 600 bazių. Tinkamas naujos kartos šešių dažų STR rinkinių elektroforezei ir jos rezultatų vertinimui. Pakuotė 800 mėginių. |  | Pakuotė skirta 800 reakcijų |  |  |  | 21 vnt. |
| 4.7. |  | Katodinio buferio konteineriai. | Konteineriai turi būti paruošti naudojimui, tinkami 8 kapiliarų genetiniam analizatoriui (ABI 3500). Buferis turi būti tinkamas naudoti nalizatoriuje ne trumpiau nei 14 dienų. Ant kiekvieno konteinerio turi būti radiodažnuminis identifikatorius. Pakuotėje turi būti ne mažiau nei 4 konteineriai. |  | Pakuotėje ne mažiau nei 4 konteineriai. |  |  |  | 18 vnt. |
| 4.8. |  | Anodinio buferio konteineriai. | Konteineriai turi būti paruošti naudojimui, tinkami 8 kapiliarų genetiniam analizatoriui (ABI 3500). Buferis turi būti tinkamas naudoti nalizatoriuje ne trumpiau nei 14 dienų Ant kiekvieno konteinerio turi būti radiodažnuminis identifikatorius. Pakuotėje turi būti ne mažiau nei 4 konteineriai. |  | Pakuotėje ne mažiau nei 4 konteineriai. |  |  |  | 18 vnt. |
| 4.10. |  | Dejonizuotas formamidas | Turi būti naudojamas mėginių paruošimui kapiliarinei elektroforezei, Hi-Di Formamide, turi būti išpilstytas po 25ml |  | Buteliukai po 25 ml. |  |  |  | 24 vnt |
| 4.11. |  | Plokštelės mėginių paleidimui | 96 šulinėlių plokštelės, kurios turi būti tinkamos mėginių paleidimui ABI 3500 genetiniame analizatoriuje |  | Pakuotė po 10 vnt. |  |  |  | 90 vnt. |
|  |  | *Visiems nurodytiems konkretiems prekių pavadinimams, standartams taikoma "arba lygiavertis". Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Tokiu atveju grafoje ,,Prekės pavadinimas“ tiekėjas turi nurodyti lygiavertės prekės pavadinimą. Tiekėjas privalo numatyti visų nurodytų tyrimų verifikavimo procedūras bei nemokamai suteikti verifikavimui atlikti reikalingus reagentus ir priemones, jeigu siūlomi reagentai VTMT Serologijos ir DNR laboratorijoje iki šiol nebuvo naudojami. Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis įstaigos poreikiams, tyrimų užsakymų skaičiui). Perkančioji organizacija turi teisę įsigyti sutartyje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, neviršijant 10% sutarties vertės. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) originalo kalba ir/arba su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Visi reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir/ar visos papildomos tyrimų priemonės (jų kiekiai ir kainos), reikalingos tyrimams, nurodytiems 1-4 pirkimo dalyje., atlikti: Reagentai, eksploatacinės ir papildomos priemonės mėginių paėmimui, automatizuotam DNR išskyrimui „AutoMate Express“ robotu (2 vnt) (įstaigos nuosavybė) arba jam lygiaverčiu prietaisu, įgyjamu panaudos būdu arba nuomos teise, amplifikacijos produktų gavimui "ProFlex" (2 vnt), (įstaigos nuosavybė), „GeneAmp PCR System 9700" (4 vnt) (įstaigos nuosavybė) arba lygiaverčiais prietaisais, įgyjamais panaudos būdu arba nuomos teise, ir jų kapiliarinei elektroforezei genetiniuose analizatoriuse ABI 3500 (2 vnt.) (įstaigos nuosavybė) arba lygiaverčiuose prietaisuose, įgyjamuose panaudos būdu arba nuomos teise, turi būti nurodytos 1.1-1.n (kur n yra visų reikiamų, tyrimams atlikti, reagentų ir priemonių skaičius) punktuose. |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas |  |  | Specialieji reikalavimai, metodas |  | Matavimo vienetai |  | Preliminarus kiekis 36 mėn |  |  |
| 1.1. | .............. Reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos tyrimų priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Siūlomas analizatorius panaudos arba nuomos teise (nurodomas gamintojas ir modelis) 2 vnt |  |  | Nurodoma, ar analizatoriai siūlomi nuomos ar panaudos teise. Jei siūlomi nuomos teise, nurodomas nuomos mokestis už vieną mėnesį ir už visą sutarties galiojimo laikotarpį. Nuomos mokestis už visą sutarties galiojimo laikotarpį turi būti įtrauktas į bendrą pasiūlymo dalies kainą. |  |  |  |  |  |  |
|  | Bendra preliminari 1 pirkimo dalies suma EUR be PVM: % PVM suma Eur: Suma Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pastaba: Perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjai turi pateikti prašomų prekių pavyzdžius išbandyti neatlygtinai. Prekės turi būti pateiktos originalioje pakuotėje.

Techniniai reikalavimai automatizuotai DNR išskyrimo sistemai, įgyjamai panaudos būdu ar nuomos teise (2 vnt.)

| Eil. Nr. | Pavadinimas/techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Techninis parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė su nuoroda į gaminio kodą kataloge, psl., Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Reikalavimai sistemai | Sistemą turi sudaryti visi mėginio paruošimui ir automatizuotam DNR išskyrimui reikalingi prietaisai (DNR išskyrimo robotas, centrifugos, termostatai ir t.t.) | Įrašo tiekėjas |
|  | Prietaiso duomenys | Prietaiso tipas, modelis, gamintojas | Įrašo tiekėjas |
|  | Prietaiso paskirtis | Automatizuota DNR išskyrimo sistema. | Įrašo tiekėjas |
|  | Prietaiso taikymas | Turi būti skirtas darbui teismo medicinoje | Įrašo tiekėjas |
|  | DNR išskyrimo principas | Magnetinių dalelių ir DNR sąveika | Įrašo tiekėjas |
|  | Maksimalus sistemos našumas | Turi būti galimybė vienu metu išskirti DNR iš ne mažiau nei 13 mėginių. | Įrašo tiekėjas |
|  | Minimalus sistemos našumas | 1 mėginys. | Įrašo tiekėjas |
|  | DNR išskyrimo protokolų kortelė | Būtina. | Įrašo tiekėjas |
|  | Skirtingi eliucijos tūriai | Min 7 skirtingi eliucijos tūriai nuo 20 iki 250µl | Įrašo tiekėjas |
|  | DNR išskyrimo trukmė | Ne ilgesnė nei 30 minučių. | Įrašo tiekėjas |
|  | Reakcijos bloko temperatūros ribos | Bloko temperatūros intervalas ne siauresnis nei nuo +30o C iki +80o C. | Įrašo tiekėjas |
|  | Prietaisas suderinamas su rinkiniais leidžiančiais išskirti DNR | Turi būti galimybė išskirti DNR iš įvairios kilmės mėginių: skystų mėginių (serumas, kraujas), sausų mėginių (kraujo, seilių, spermos, kaulų, plaukų, nagų nuokarpų) ir įv. audinių, parafinininių audinių blokų ir kitų įvairių teismo medicinos mėginių | Įrašo tiekėjas |
|  | Mėginių tipas | Turi būti galimybė išskirti kokybišką DNR iš kaulų, dantų, kramtomos gumos, nuorūkų, lipnios juostelės. | Įrašo tiekėjas |
|  | Naudojami DNR išskyrimo rinkiniai | Turi būti suderintas darbui su DNR išskyrimo rinkiniais, skirtais dirbti su sudėtingais teismo medicinos mėginiais, kuriems reikalingas pirminis lizavimas specializuotu buferiu bei yra naudojamos specialios kolonėlės centrifugavimui. | Įrašo tiekėjas |
|  | Prietaiso valdymas | Mikroprocesorinis, turi būti skaitmeninis ekranas, kuriame galima būtų stebėti proceso etapus | Įrašo tiekėjas |
|  | Mėginių apsauga | Sistema turi užtikrinti mėginių apsaugą nuo kryžminio užteršimo. | Įrašo tiekėjas |
|  | Įtampa | 220-240 V, 50-60 Hz, ne daugiau nei 3,5 kW | Įrašo tiekėjas |
|  | Įranga paženklinta CE ar lygiaverčiu ženklu | Būtina. | Įrašo tiekėjas |
|  | Sertifikatai | Tiekėjas turi būti sertifikuotas pagal ISO 9001: arba lygiavertį standartą. Gamintojas turi būti sertifikuotas pagal ISO 18385 arba lygiavertį standartą. | Įrašo tiekėjas |
|  | Įteisinimas | Turi būti gamintojo sertifikuota HID (žmogaus DNR identifikavimo) taikymui pagal DAB (DNA Advisory Board - DNR Patariamoji Taryba) kokybės užtikrinimo standartus ir SWGDAM (Scientific Working Group on DNA Analysis Methods - Mokslinė darbo grupė dėl DNR analizės metodų) metodikas. | Įrašo tiekėjas |
|  | Prietaiso įdiegimas | prietaiso įdiegimui privalo būti pateiktos tiekėjo sąnaudinės medžiagos sistemos paleidimui ir veikimo patikrai reikalingos medžiagos | Įrašo tiekėjas |
|  | Personalo mokymas ir konsultavimas | Turi būti pravestas detalus personalo mokymas darbui su prietaisu ir išduoti tai patvirtinantys dokumentai (sertifikatai). Mokymų trukmė – iki bus gauti patikimi rezultatai. Turi būti garantuotas nuolatinis nemokamas personalo konsultavimas techniniais, metodiniais, bei reagentų, kontrolinių medžiagų ir kitų naudojimo, klausimais | Įrašo tiekėjas |
|  | Tyrimų protokolai, aprašymai, naudojimo instrukcijos, saugos duomenų lapai | Turi būti pateikti tyrimų protokolai, aprašymai, naudojimo instrukcijos, saugos duomenų lapai ir kita su tyrimo procesu susijusi svarbi informacija (esant gamintojo pakeitimams - skubiai atnaujinami). | Įrašo tiekėjas |
|  | Garantiniai įsipareigojimai, remontas | Sutarties galiojimo terminu tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti prietaiso techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą sutarties galiojimo terminu. Prietaiso galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų nustatymas turi būti pradedamas per 24 val. (darbo dienomis) po pranešimo gavimo apie iškilusius nesklandumus. Prietaisas turi būti sutaisytas ne vėliau kaip per 7 darbo dienas arba pakeistas lygiaverčiu kokybišku prietaisu. Prietaiso techninis aptarnavimas, defektų šalinimas, metodinė pagalba turi būti teikiama tiekėjo serviso inžinieriaus, turinčio atitinkamą gamintojo sertifikatą. | Įrašo tiekėjas |

Pastabos:

1. Siūlomas lygiavertis analizatorius panaudos būdu arba nuomos teise, turi pilnai atitikti 1.2 dalyje nurodytus techninius reikalavimus

2. Tiekėjas savo lėšomis turi instaliuoti prietaisą darbo vietoje. Instaliavimas turi būti atliekamas gamintojo apmokyto ir sertifikuoto darbuotojo.

3. Tiekėjas savo lėšomis turi užtikrinti tinkamą įstaigos turimo prietaiso saugojimą ir visas kitas įmanomas su tuo susijusias išlaidas (išmontavimas, sumontavimas, gabenimas ir pan.), nesuteikiant teisės nuomoti/pernuomoti prietaisą, sutarties galiojimo laikotarpiu.

4. Tiekėjas turi įsipareigoti atlyginti visą žalą susijusią su įstaigos turimo prietaiso sugadinimu saugojimo metu.

Techniniai reikalavimai PGR amplifikatoriui, įgyjam panaudos būdu ar nuomos teise 6 vnt.

| Eil. Nr. | Pavadinimas/techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Techninis parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė su nuoroda į gaminio kodą kataloge, psl., Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prietaiso duomenys | Prietaiso tipas, modelis, gamintojas | Įrašo tiekėjas |
|  | Prietaiso paskirtis | PGR amplifikatorius skirtas kontroliuoti temperatūrą ir laiko intervalus atliekant PGR. | Įrašo tiekėjas |
|  | Reakcijos blokas | Turi būti galimybė PGR prietaisą naudoti su 96 šulinėlių bloku, optimizuotas 0,2 ml mėgintuvėliams. Min vienas iš prietaisų turi turėti trigubą 32 šulinėlių (3x32) bloką. | Įrašo tiekėjas |
|  | Galimas reakcijos tūris | Reakcijos tūrio intervalas ne siauresnis nei 10 µl - 80 µl | Įrašo tiekėjas |
|  | Reakcijos bloko dangtis | Turi užtikrinti mėgintuvėlių viršaus kaitinimą ir tuo pačiu leisti atlikti PGR reakciją be aliejų. Dangčio temperatūra turi būti reguliuojama. | Įrašo tiekėjas |
|  | Reakcijos bloko temperatūros ribos | Bloko temperatūros intervalas ne siauresnis nei nuo 0 o C iki +100o C. | Įrašo tiekėjas |
|  | Įtampa | 220-240 V, 50-60 Hz | Įrašo tiekėjas |
|  | Įranga paženklinta CE ar lygiaverčiu ženklu | Būtina. | Įrašo tiekėjas |
|  | Sertifikatai | Tiekėjas turi būti sertifikuotas pagal ISO 9001: arba lygiavertį standartą. Gamintojas turi būti sertifikuotas pagal ISO 18385 arba lygiavertį standartą. | Įrašo tiekėjas |
|  | Įteisinimas | Turi būti gamintojo sertifikuota HID (žmogaus DNR identifikavimo) taikymui pagal DAB (DNA Advisory Board - DNR Patariamoji Taryba) kokybės užtikrinimo standartus ir SWGDAM (Scientific Working Group on DNA Analysis Methods - Mokslinė darbo grupė dėl DNR analizės metodų) metodikas. | Įrašo tiekėjas |
|  | Prietaiso patikra | Tiekėjas savo lėšomis organizuoja pagal gamintojo nurodytą protokolą prietaiso patikrą kartą per metus | Įrašo tiekėjas |
|  | Personalo mokymas ir konsultavimas | Turi būti pravestas detalus personalo mokymas darbui su prietaisu ir išduoti tai patvirtinantys dokumentai (sertifikatai). Mokymų trukmė – iki bus gauti patikimi rezultatai. Turi būti garantuotas nuolatinis nemokamas personalo konsultavimas techniniais, metodiniais, bei reagentų, kontrolinių medžiagų ir kitų naudojimo, klausimais. | Įrašo tiekėjas |
|  | Darbo vadovas | Darbo vadovas lietuvių kalba. |  |
|  | Tyrimų protokolai, aprašymai, naudojimo instrukcijos, saugos duomenų lapai | Turi būti pateikti tyrimų protokolai, aprašymai, naudojimo instrukcijos, saugos duomenų lapai ir kita su tyrimo procesu susijusi svarbi informacija (esant gamintojo pakeitimams - skubiai atnaujinami). | Įrašo tiekėjas |
|  | Garantiniai įsipareigojimai, remontas | Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti prietaiso techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą sutarties galiojimo terminu. Prietaiso galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų nustatymas turi būti pradedamas per 24 val. (darbo dienomis) po pranešimo gavimo apie iškilusius nesklandumus. Prietaisas turi būti sutaisytas ne vėliau kaip per 7 darbo dienas arba pakeistas lygiaverčiu kokybišku prietaisu. Prietaiso techninis aptarnavimas, defektų šalinimas, metodinė pagalba turi būti teikiama tiekėjo serviso inžinieriaus, turinčio atitinkamą gamintojo sertifikatą. | Įrašo tiekėjas |

Pastabos:

1. Siūlomas lygiavertis PGR amplifikatorius panaudos būdu arba nuomos teise, turi pilnai atitikti 1.2 dalyje nurodytus techninius reikalavimus

2. Tiekėjas savo lėšomis turi instaliuoti prietaisą darbo vietoje. Instaliavimas turi būti atliekamas gamintojo apmokyto ir sertifikuoto darbuotojo.

3. Tiekėjas savo lėšomis turi užtikrinti tinkamą įstaigos turimo prietaiso saugojimą ir visas kitas įmanomas su tuo susijusias išlaidas (išmontavimas, sumontavimas, gabenimas ir pan.), nesuteikiant teisės nuomoti/pernuomoti prietaisą, sutarties galiojimo laikotarpiu.

4. Tiekėjas turi įsipareigoti atlyginti visą žalą susijusią su įstaigos turimo prietaiso sugadinimu saugojimo metu.

Techniniai reikalavimai kapiliarinės elektroforezės genetiniam analizatoriui, įgyjam panaudos būdu ar nuomos teise 2 vnt.

| Eil. Nr. | Pavadinimas/techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Techninis parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė su nuoroda į gaminio kodą kataloge, psl., Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prietaiso duomenys | Prietaiso tipas, modelis, gamintojas | Įrašo tiekėjas |
|  | Paskirtis | skirtas DNR fragmentų analizei | Įrašo tiekėjas |
|  | Veikimo principas | kapiliarinė elektroforezė | Įrašo tiekėjas |
|  | Detekcijos principas | lazeriu sužadinama fluorochromų fluorescencija | Įrašo tiekėjas |
|  | Kapiliarų skaičius | ne mažiau kaip 8 kapiliarai, su galimybe padidinti iki 24 kapiliarų | Įrašo tiekėjas |
|  | Kapiliarų tipas | turi būti galimybė naudoti 36 cm ir 50 cm kapiliarus su vidinių sienelių dinaminiu padengimu | Įrašo tiekėjas |
|  | Integruotas plokštelių dėklas | ne mažiau kaip 2 plokštelių | Įrašo tiekėjas |
|  | Temperatūros kontrolė | būtina šildoma detekcijos celė; būtinas elektroforezės kameros temperatūros vienodumo užtikrinimas intervale nuo +18oC iki +70oC | Įrašo tiekėjas |
|  | DNR analizės dažų sistema | 5 ir 6 dažus (fluorochromus) identifikuojanti sistema |  |
|  | Rezultatų vienodumas | turi būti galimybė naudoti specializuotus reagentus rezultatų kokybės suvienodinimui | Įrašo tiekėjas |
|  | Duomenų apsauga | turi būti galimybė individualiai duomenų apsaugai, atlikti tikrinimą | Įrašo tiekėjas |
|  | Sąnaudinių medžiagų identifikavimas | turi būti galimybė naudoti sąnaudinės medžiagas su radijo dažnio principu veikiančiais identifikatoriais | Įrašo tiekėjas |
|  | Automatizavimas | prietaise turi būti pilnai automatizuoti polimero padavimo, mėginio injekcijos, kapiliarinės elektroforezės, duomenų registravimo procesai | Įrašo tiekėjas |
|  | Kontroleris ir programinė įranga | turi būti skirta ir optimizuota prietaiso valdymui | Įrašo tiekėjas |
|  | Įteisinimas (validacija) | turi būti gamintojo sertifikuotas HID (žmogaus DNR identifikavimo) taikymui pagal DAB (DNA Advisory Board - DNR Patariamoji Taryba ) kokybės užtikrinimo standartus ir SWGDAM (Scientific Working Group on DNA Analysis Methods - Mokslinė darbo grupė dėl DNR analizės metodų) metodikas | Įrašo tiekėjas |
|  | Kokybės standartai gamintojui | ISO9001:2008 arba atitinkantis analogiškus reikalavimus | Įrašo tiekėjas |
|  | Sertifikatai | pateikti sertifikatus, kad įrenginys atitinka technines charakteristikas | Įrašo tiekėjas |
|  | Genetinio analizatoriaus įdiegimas | genetinio analizatoriaus įdiegimui privalo būti pateiktos tiekėjo sąnaudinės medžiagos (kapiliarai, buferis, polimeras, kalibravimo rinkiniai ir kita) sistemos paleidimui ir veikimo patikrai reikalingos medžiagos | Įrašo tiekėjas |
|  | Prietaiso patikra | Tiekėjas savo lėšomis organizuoja pagal gamintojo nurodytą protokolą prietaiso patikrą kartą per metus | Įrašo tiekėjas |
|  | Maitinimas | 220-240 V, 50 Hz | Įrašo tiekėjas |
|  | Darbo vadovas | Darbo vadovas lietuvių kalba. | Įrašo tiekėjas |
|  |  | Turi būti pravestas detalus personalo mokymas darbui su prietaisu ir išduoti tai patvirtinantys dokumentai (sertifikatai). Mokymų trukmė – iki bus gauti patikimi rezultatai. Turi būti garantuotas nuolatinis nemokamas personalo konsultavimas techniniais, metodiniais, bei reagentų, kontrolinių medžiagų ir kitų naudojimo, klausimais. |  |
|  | Tyrimų protokolai, aprašymai, naudojimo instrukcijos, saugos duomenų lapai | Turi būti pateikti tyrimų protokolai, aprašymai, naudojimo instrukcijos, saugos duomenų lapai ir kita su tyrimo procesu susijusi svarbi informacija (esant gamintojo pakeitimams - skubiai atnaujinami). | Įrašo tiekėjas |
|  | Garantiniai įsipareigojimai, remontas | Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti prietaiso techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą sutarties galiojimo terminu. Prietaiso galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų nustatymas turi būti pradedamas per 24 val. (darbo dienomis) po pranešimo gavimo apie iškilusius nesklandumus. Prietaisas turi būti sutaisytas ne vėliau kaip per 7 darbo dienas arba pakeistas lygiaverčiu kokybišku prietaisu. Prietaiso techninis aptarnavimas, defektų šalinimas, metodinė pagalba turi būti teikiama tiekėjo serviso inžinieriaus, turinčio atitinkamą gamintojo sertifikatą. | Įrašo tiekėjas |
|  | Maitinimas | 220-240 V, 50 Hz | Įrašo tiekėjas |
|  | Programinė įranga | Pateikiamas kartu su programine įranga, skirta žmogaus genotipų analizei teismo medicinoje | Įrašo tiekėjas |

Pastabos:

1. Siūlomas lygiavertis analizatorius panaudos būdu arba nuomos teise, turi pilnai atitikti 1.2 dalyje nurodytus techninius reikalavimus

2. Tiekėjas savo lėšomis turi instaliuoti prietaisą darbo vietoje. Instaliavimas turi būti atliekamas gamintojo apmokyto ir sertifikuoto darbuotojo.

3. Tiekėjas savo lėšomis turi įrengti analizatoriaus darbą užtikrinantį nepertraukiamo maitinimo šaltinį.

4. Tiekėjas savo lėšomis turi užtikrinti tinkamą įstaigos turimo prietaiso saugojimą ir visas kitas įmanomas su tuo susijusias išlaidas (išmontavimas, sumontavimas, gabenimas ir pan.), nesuteikiant teisės nuomoti/pernuomoti prietaisą, sutarties galiojimo laikotarpiu.

5. Tiekėjas turi įsipareigoti atlyginti visą žalą susijusią su įstaigos turimo prietaiso sugadinimu saugojimo metu.

Techniniai reikalavimai programinei įrangai pateikiamai kartu su analizatoriumi, įgyjamai panaudos būdu ar nuomos teise 1 vnt.

| Eil. Nr. | Pavadinimas/techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Techninis parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė su nuoroda į gaminio kodą kataloge, psl., Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prietaiso duomenys | Prietaiso tipas, modelis, gamintojas. | Įrašo tiekėjas |
|  | Paskirtis | Ekspertinė programinė įranga, skirta žmogaus genotipų, gautų naudojant rinkinius su penkiais arba šešiais fluorescentiniais dažais, analizei teismo medicinoje. | Įrašo tiekėjas |
|  | Taikymai | Turi būti skirta žmogaus genotipų, duomenų bazėms, kriminalistiniams tyrimams bei tėvystės identifikavimui, vertinimui ir analizei. | Įrašo tiekėjas |
|  | Mišrių DNR profilių analizavimo galimybė | Privaloma. | Įrašo tiekėjas |
|  | Statistiniai skaičiavimai | Privaloma. | Įrašo tiekėjas |
|  | Licenzija | Privaloma galiojanti licenzija sutarties galiojimo laikotarpiui. | Įrašo tiekėjas |
|  | Validacija | Turi būti gamintojo sertifikuota HID (žmogaus DNR identifikavimo) taikymui pagal DAB (DNA Advisory Board - DNR Patariamoji Taryba ) kokybės užtikrinimo standartus ir SWGDAM (Scientific Working Group on DNA Analysis Methods - Mokslinė darbo grupė dėl DNR analizės metodų) metodikas. | Įrašo tiekėjas |
|  | Suderinamumas | Genetinis analizatorius ir ekspertinė programinė įranga žmogaus genotipų analizei teismo medicinoje turi būti pagaminti vieno gamintojo ir būti pilnai suderinami tarpusavyje. | Įrašo tiekėjas |
|  | Darbuotojų apmokymas | Tiekėjas privalo apmokyti dirbti su sistemos programine įranga, valdyti ir prižiūrėti sistemą, apdoroti duomenis, dokumentuoti ir pateikti gautus rezultatus ir išduoti tai patvirtinančius dokumentus (sertifikatus). Mokymų trukmė – iki bus gauti patikimi rezultatai. Tiekėjas organizuoja personalo apmokymus: ne mažiau kaip 5 specialistų apmokymas nurodytoje darbo vietoje arba gamintojo mokymų centre. | Įrašo tiekėjas |
|  | Kiekis | Turi būti pateiktos 5 darbo vietos, kurias sudaro licenzijuota programinė įranga bei jos optimaliam naudojimui reikalinga kompiuterinė įranga. | Įrašo tiekėjas |
|  | Garantiniai įsipareigojimai, remontas | Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti programinės bei kompiuterinės įrangos techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą sutarties galiojimo terminu. Galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų nustatymas turi būti pradedamas per 24 val.(darbo dienomis) po pranešimo gavimo apie iškilusius nesklandumus. Programinė bei kompiuterinė įranga turi būti sutaisyta ne vėliau kaip per 7 darbo dienas arba pakeista lygiaverčia. Techninis aptarnavimas, defektų šalinimas, metodinė pagalba turi būti teikiama tiekėjo serviso inžinieriaus, turinčio atitinkamą gamintojo sertifikatą. |  |

Pastabos:

1. Siūlomas lygiavertė programinė įranga pateikiama kartu su analizatoriumi panaudos būdu arba nuomos teise, turi pilnai atitikti 1.2 dalyje nurodytus techninius reikalavimus

2. Tiekėjas savo lėšomis turi instaliuoti programinę įrangą darbo vietoje. Instaliavimas turi būti atliekamas gamintojo apmokyto ir sertifikuoto darbuotojo.