## Sheet1
Atviro konkurso sąlygų 1 priedas
VMKL-34500-2 PRIEMONĖS, SKIRTOS INTERVENCINEI RADIOLOGIJAI 1
1-19 PIRKIMO ORBJEKTO DALYS
Prekių techninė specifikacija
* Pasiūlymas, kuriame nurodyta kaina yra didesnė, bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Mato vnt. | Maksimalus poreikis 36 mėn. | Maksimalios perkančiajai organizacijai priimtinos pasiūlymo kainos įskaitant visus mokesčius, Eur* | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina Eur, be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur, be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur, su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, kataloginis prekės Nr. (privaloma užpildyti) | Prekės kilmės šalis (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)
1. | Balioninis dilatacinis kateteris | vnt. | 5 | 330.75 | 1. Baliono diametras 2,0 mm. 2. Baliono ilgis 20 mm. 3. Kateteris 1,8-2,5 F. 4. Kateterio ilgis 155 cm (± 5 cm). 5. Metalinis pravedėjas 0,014" (0,36 mm). 6. Turi atlaikyti slėgį iki 18 (± 1) atmosferų. 7. Introdiuseris: ne daugiau 4F. 8. Balionas sulankstytas pagal COMAX technologiją arba lygiavertę. 9. Kateteris padengtas hidrofiline danga.
2. | Balioninis dilatacinis kateteris | vnt. | 90 | 11340 | 1. Baliono diametras 2,0 - 3,0 mm. 2. Baliono ilgis 40, 80, 120, 220 mm. 3. Kateteris 4 F, OTW tipo, 40 cm dengtas hidrofiline danga, įėjimo profilis 0,50 mm, kateterio vidaus diametras 1,270 mm 4. Kateterio ilgis 80 cm (± 10 cm) 5. Metalinis pravedėjas 0,018" (0,457 mm) 6. Turi atlaikyti slėgį iki 18 (± 1) atmosferos. 7. Introdiuseris: ne daugiau 4F.
3. | Balioninis dilatacinis kateteris procedūroms žemiau kelio | vnt. | 90 | 12285 | 1. Baliono diametras 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0 mm 2. Baliono ilgis 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 150, 170, 220, 250, 280 mm. 3. Kateteris 4 F, OTW sistema. 4. Kateterio ilgis 150 cm (± 2 cm), 40 cm (± 2 cm) kateterio galiukas dengtas hidrofiline danga. 5. Metalinis pravedėjas 0,014" (0,36 mm) 6. Turi atlaikyti slėgį iki 18 atmosferų. 7. Introdiuseris: ne daugiau 4F - iki 4,5 mm balioniniams kateteriams; ne daugiau 5F - 5,0 mm balioniniams kateteriams; 8. Įėjimo profilis 0,45 mm, diametras 1,067 mm.
4. | Vaistus išskiriantis diliatacinis balioninis kateteris | vnt. | 60 | 30240 | 1. Baliono diametrai: 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 mm. 2. Baliono ilgiai: 2.1. diametrams 2,0-3,5 mm: 40, 80, 120, 150 mm. 2.2. diametrui 4,0 mm: 40, 80 mm. 3. Kateterio ilgis: 120, 150 cm (± 2 cm). 4. Maksimalus pravedėjas: 0,015" 5. Nominalus slėgis - 6 atm.; 6. Max. slėgis - 16 atm (diametrams 2,0-2,5 mm) / 14 atm (diametrams 3,0-4,0 mm); 7. Introdiuseris: 4 F; 8. Kateterio distalinio galiuko ilgis: 3,5 mm; 9. Kateterio galiuko praeinamumo profilis (baliono diametras 4 mm): 0,44 mm; 10. Baliono praeinamumo profilis (balionas 4x40 mm): 0,95 mm; 11. Baliono padengimas veikliąja medžiaga: Paklitakselio ir natūralaus, vandenyje netirpstančio polimero Shellac (arba lygiaverčio) 1: 1 mišinys; 12. Veikliosios medžiagos koncentracija; ne mažiau 3 mcg/mm².
5. | Sistema skirta periferinių arterijų aterektomijos procedūroms | vnt. | 3 | 6300 | 1. Aterektomijos kateteris; 2. Rankena, turinti maitinimo elementais varomą variklį; 3. Pravedėjo laikiklis su integruotu prisukamuoju įtaisu arba analogišku sprendimu; 4. Atliekų maišelis; 5. Kateterių dydžiai: 1,5 -1,8 - 2,2 mm. 6. Kateterio ilgis: 127 (± 1 cm), 130 (± 1 cm), 149 cm (± 1 cm); 7. Pravedėjas 0,014" (0,36 mm).
6. | Balioninis dilatacinis kateteris | vnt. | 30 | 3276 | 1. Baliono diametras 2,5 mm. 2. Baliono ilgis 100 mm. 3. Kateteris 3.6 Fr. 4. Kateterio ilgis 150 cm (± 2 cm). 5. Metalinis pravedėjas 0,018" (0,457 mm). 6. Turi atlaikyti slėgį iki 22 (± 1) atmosferų. 7. Introdiuseris: ne daugiau 4 F.
7. | Vaistus išskiriantis balioninis diliatacinis kateteris | vnt. | 60 | 30240 | 1. Baliono diametrai: 4,0 - 5,0 - 6,0 - 7,0 - 8,0 mm. 2. Baliono ilgiai: 2.1. diametrams 4,0-7,0 mm: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 190, 230 mm. 2.2. diametrui 8,0 mm: 20, 40, 60, 80, 100 mm; 3. Kateterio ilgis: 80, 135 cm (± 2 cm.); 4. Pravedėjas: 0,035" (0,89 mm); 5. Nominalus slėgis - 6 atm.; 6. Max. slėgis - 16 atm.; 7. Introdiuseris: 5-6 F; 8. Kateterio distalinio galiuko ilgis; 5 mm; 9. Baliono padengimas veikliąja medžiaga: Paklitakselio ir natūralaus, vandenyje netirpstančio polimeroShellac (arba lygiaverčio) 1:1 mišinys; 10. Veikliosios medžiagos koncentracija; ne mažiau 3 mcg/mm².
8. | Vaistus išskiriantis, aukšto slėgio balioninis diliatacinis kateteris | vnt. | 75 | 39375 | 1. Baliono diametras 4,0 - 5,0 - 6,0 - 7,0 mm. 2. Baliono ilgis 20, 40 mm. 3. Kateterio ilgis: 40 cm (± 2 cm). 4. Pravedėjas 0,035" (0,89 mm). 5. Nominalus slėgis - 12 atm.; 6. Maksimalus slėgis - 20 atm.; 7. Introdiuseris: 5-6 F; 8 .Kateterio distalinio galiuko ilgis: 5 mm; 9. Baliono padengimas veikliąja medžiaga: paklitakselio ir natūralaus, vandenyje netirpstančio polimero Shellac (arba lygiaverčio) 1:1 mišinys; 10. Veikliosios medžiagos koncentracija: ne mažiau 3 mcg/mm².
9. | Balioninis dilatacinis kateteris | vnt. | 30 | 3780 | 1. Baliono diametras 3,0 mm. 2. Baliono ilgis 80 mm. 3. Kateteris 3,6 - 4,0 Fr. 4. Kateterio ilgis 90 cm (± 3 cm). 5. Metalinis pravedėjas 0,018" (0,457 mm). 6. Turi atlaikyti slėgį iki 15 (± 1) atmosferų. 7. Introdiuseris: ne daugiau 4 F.
10. | Balioninis dilatacinis kateteris | vnt. | 135 | 12899.25 | 1. Baliono diametras 4,0, 5,0 6,0 mm. 2. Baliono ilgis 20, 30, 40, 60, 80, 100 mm. 3. Kateteris 5,3 Fr. 4. Kateterio ilgis 40, 75, 135 cm (± 5 cm). 5. Metalinis pravedėjas 0,035" (0,89 mm). 6. Turi atlaikyti slėgį iki 24 (± 1) atmosferų. 7. Introdiuseris: ne daugiau 5F.
11. | Balioninis dilatacinis kateteris | vnt. | 120 | 11466 | 1. Baliono diametras 6,0, 7,0, 8,0 mm. 2. Baliono ilgis 20, 30, 40, 60, 80, 100 mm. 3. Kateteris 5,3 Fr. 4. Kateterio ilgis 40, 75, 135 cm (± 5 cm) 5. Metalinis pravedėjas 0,035" (0,89 mm). 6. Turi atlaikyti slėgį: iki 24 (± 1) atmosferų - 6 mm balioniniui kateteriui; iki 20 (± 1) atmosferų - 7-8 mm balioniniams kateteriams. 7. Introdiuseris: ne daugiau 5F- 6,0- 7,0 mm balioniniui kateteriui; ne daugiau 6F- 8,0 mm balioniniams kateteriams.
12. | Balioninis dilatacinis kateteris | vnt. | 90 | 9261 | 1. Baliono diametras 6,0, 7,0, 8,0 mm. 2. Baliono ilgis 80 mm. 3. Kateteris 5 Fr. 4. Kateterio ilgis 75, 115, 150 cm (± 5 cm) 5. Metalinis pravedėjas 0,035" (0,89 mm). 6. Turi atlaikyti slėgį iki 13 (± 1) atmosferų. 7. Introdiuseris: ne daugiau 5F- 6,0 mm balioniniui kateteriui; ne daugiau 6F- 7,0 mm, 8,0, mm balioniniams kateteriams.
13. | Balioninis dilatacinis kateteris | vnt. | 60 | 5733 | 1. Baliono diametras 4,0 mm. 2. Baliono ilgis 120, 150, 180, 200 mm. 3. Kateteris 5,3 F. 4. Kateterio ilgis 75, 135 cm (± 2 cm). 5. Metalinis pravedėjas 0,035" (0,89 mm) 6. Turi atlaikyti slėgį iki 24 (± 1) atmosferų. 7. Introdiuseris: ne daugiau 5F.
14. | Balioninis dilatacinis kateteris | vnt. | 120 | 16380 | 1. Baliono diametras 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, mm. 2. Baliono ilgis 10, 15, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120,150, 200, 220, 280 mm. 3. Kateteris 4 F, OTW sistema. 4. Kateterio ilgis 80 cm (± 2 cm), 40 cm (± 2 cm) kateterio galiukas dengtas hidrofiline danga. 5. Metalinis pravedėjas 0,014 '' (0,36 mm) 6. Turi atlaikyti slėgį iki 18 atmosferų. 7. Introdiuseris: ne daugiau 4F - iki 4,5 mm balioniniams kateteriams; ne daugiau 5F - 5,0 mm balioniniams kateteriams; ne daugiau 6F - nuo 5,5 iki 6,5 mm balioniniams kateteriams; 8. Įėjimo profilis 0,45 mm, diametras 1,067 mm.
15. | Balioninis dilatacinis kateteris procedūroms žemiau kelio | vnt. | 45 | 6142.5 | 1. Baliono diametras 1,25, 1,5 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5 mm. 2. Baliono ilgis 10, 15, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 150, 170, 220, 250, 280 mm. 3. Kateteris 4 F, OTW sistema. 4. Kateterio ilgis 150 cm (± 2 cm), 40 cm (± 2 cm), kateterio galiukas dengtas hidrofiline danga. 5. Metalinis pravedėjas 0,014" (0,36 mm) 6. Turi atlaikyti slėgį iki 18 atmosferų. 7. Introdiuseris: ne daugiau 4F - iki 4,5 mm balioniniams kateteriams; ne daugiau 5F - 5,0 mm balioniniams kateteriams; ne daugiau 6F - nuo 5,5 iki 7,5 mm balioniniams kateteriams; 8. Įėjimo profilis 0,45 mm, diametras 1,067 mm.
16. | Balioninis dilatacinis kateteris | vnt. | 120 | 13860 | 1. Baliono diametras 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 7,0, 8,0, 9,0, mm. 2. Baliono ilgis 10, 15, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200, 220, 280 mm. 3. Kateteris 5 F. 4. Kateterio ilgis 80 cm (± 2 cm), 40 cm (± 2 cm), kateterio galiukas dengtas hidrofiline danga. 5. Metalinis pravedėjas 0,035" (0,89 mm) 6. Turi atlaikyti slėgį: iki 10 atmosferų. 7. Introdiuseris: ne daugiau 5F - 3,0 - 3,5 mm balioniniams kateteriams; ne daugiau 6F - 4,0 - 9,0 mm balioniniams kateteriams. 8. Įėjimo profilis 1,95 mm, diametras 1,750 mm.
17. | Balioninis dilatacinis kateteris | vnt. | 90 | 10395 | 1. Baliono diametras 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 7,0, 8,0, 9,0 mm. 2. Baliono ilgis 10, 15, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200, 220, 280 mm. 3. Kateteris 5 F. 4. Kateterio ilgis 120 cm (± 3 cm). 5. Metalinis pravedėjas 0,035" (0,89 mm) (± 0,003") (0,076 mm)). 6. Turi atlaikyti slėgį: iki 10 atmosferų. 7. Introdiuseris: ne daugiau 5F - 3,0 - 3,5 mm balioniniams kateteriams; ne daugiau 6F - 4,0 - 9,0 mm balioniniams kateteriams.
18. | Balioninis dilatacinis kateteris | vnt. | 15 | 1575 | 1. Baliono diametras 4,0, 5,0, 6,0, 7,0, 8,0, 9,0, 10,0 mm. 2. Baliono ilgis 40, 60 mm. 3. OTW tipo, atsparus lenkimui, įėjimo profilis <1,10 mm 4. Kateterio ilgis 45, 80 cm (±5 cm) 5. Metalinis pravedėjas 0,035 " (0,89 mm) 6. Turi atlaikyti slėgį: iki 26 bar. 7. Introdiuseris: ne daugiau 5F - 4-5 mm balioniniams kateteriams; ne daugiau 6F - 6-7 mm balioniniams kateteriams; ne daugiau 7F - 8-10 mm balioniniams kateteriams.
19. | Balioninis dilatacinis kateteris | vnt. | 15 | 1575 | 1. Baliono diametras 9,0, 10,0, 12,0 mm. 2. Baliono ilgis 20, 40 mm. 3. Kateteris 5 F. 4. Kateterio ilgis 60, 80 (± 5) cm. 5. Metalinis pravedėjas 0,035" (0,89 mm). 6. Turi atlaikyti slėgį: iki 14 atmosferų - 9,0 10,0 mm balioniniams kateteriams; iki 12 atmosferų - 12,0 mm balioniniui kateteriui. 7. Introdiuseris: ne daugiau 5F.