Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

ODONTOLOGINĖS ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Įrangos pavadinimas | Kiekis |
| --- | --- | --- |
| Odontologinė įranga: |  | 1 kompl. |
| 1. | Odontologinis įrenginys: |  |
| 1.1. | Paciento kėdė | 1 |
| 1.2 | Gydytojo instrumentų dalis | 1 |
| 1.3. | Spjaudyklės blokas/asistento instrumentų dalis | 1 |
| 1.4. | Apšvietimo sistema | 1 |
| 1.5. | Elektrinis mikrovariklis su pašvietimu | 1 |
| 1.6 | Ultragarsinis skaleris | 1 |
| 1.7. | Kėdutė gydytojui | 1 |
| 1.8. | Vakuuminis siurblys | 1 |
| 1.9 | Kompresorius | 1 |

4. Įranga tarpusavyje turi derėti, sudaryti vientisą, tinkamai funkcionuojantį odontologinių įrenginių komplektą.

5. Prekės turi būti naujos, nenaudotos, žymėtos CE ženklu, siūlomų prekių kokybė, ženklinimas, informacija vartotojui turi atitikti Tarybos direktyvos 93/42/EEB dėl medicinos prietaisų, reikalavimus.

6. Tiekėjas  turi turėti atstovavimo teisę gamintojui (jei pats nėra gamintojas) arba turi turėti oficialų susitarimą su ūkio subjektu, turinčiu atstovavimo teisę gamintojui, dėl prekybos siūloma įranga.

7. Tiekėjas turi turėti teisę atlikti siūlomų prekių garantinį aptarnavimą, arba turėti sutartį dėl garantinio aptarnavimo su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę atlikti tokios įrangos garantinį aptarnavimą.

8. Sutarties galiojimo terminas – 3 (trys) mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos. Sutarties pratęsimas nenumatomas.

9. Tiekėjas privalo prekes pristatyti per 2 (du) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Tiekėjo įsipareigojimų įvykdymo vieta yra Prienų g.15, Stakliškės, Prienų raj.

10. Tiekėjas turi pateikti įrangos naudojimo ir eksploatacijos instrukciją lietuvių kalba.

11. Į kainą turi būti įtrauktos įrangos pristatymo, montavimo, instaliavimo, išbandymo ir personalo apmokymo išlaidos.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalavimai |
| --- | --- |
| Odontologinė įranga (1 kompl.): |  |
| 1. | Odontologinis įrenginys: |
| 1.1. | Paciento kėdė : |
| 1.1.1. | Kėdės keliamoji galia – ne mažiau 180 kg (paciento svoris) |
| 1.1.2. | Maksimalus kėdės pakėlimo aukštis ne mažiau 800 mm |
| 1.1.3. | Maksimalus kėdės nuleidimo aukštis ne daugiau 420 mm |
| 1.1.4. | Automatinis kėdės judesio stabdis esant kliūčiai po kėde |
| 1.1.5. | Paciento kėdės apmušalo danga turi būti besiūlė |
| 1.1.6. | Ne mažiau 2 individualiai programuojamos paciento kėdės padėtys, papildomai paciento išlaipinimo programa ir paciento pasodinimo – grąžinimo į prieš tai buvusią padėtį programa |
| 1.1.7. | Kėdės valdymas iš gydytojo instrumentų pulto ir asistento pulto arba kojiniu pedalu |
| 1.1.8. | Galvos atlošo artikuliavimas ne mažiau 2 ašimis |
| 1.1.9. | Sėdimo dalies pasukimo ribos apie vertikalią ašį ne mažiau 60° |
| 1.1.10. | Porankiai pacientui iš kairės ir dešinės pusės, dešinysis porankis turi būti nulenkiamas |
| 1.1.11. | Sėdimosios dalies, nugaros ir sustumto galvos atlošo bendras ilgis ne mažiau 1800 mm |
| 1.1.12. | Kėdė netvirtinama prie grindų |
| 1.1.13. | Kojūgalis turi turėti skaidrią, lengvai nuimamą ir lengvai nuvalomą apsauginę plėvelę |
| 1.1.14. | Visos įrangos darbui reikalingos komunikacijos (suspausto oro, siurbimo, vandens, nuotekų, elektros prijungimai) susiveda į integruotą komunikacijų dėžutę) |
| 1.1.15. | Garantinis terminas ne mažesnis kaip 48 mėn. |
| 1.2. | Gydytojo elementas : |
| 1.2.1. | Instrumentų komplektavimas: 1) ne mažiau 3-jų funkcijų švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo); 2) rankovė turbinai su pašvietimu; 3) rankovė elektriniam mikrovarikliui su pašvietimu; 4) rankovė elektriniam mikrovarikliui su pašvietimu; 5) rankovė skaleriui. |
| 1.2.2. | Gydytojo elementas tvirtinamas prie paciento kėdės ir juda aukštyn/žemyn kartu su kėde |
| 1.2.3. | Gydytojo instrumentų bloko aukščio reguliavimas su automatine fiksacija |
| 1.2.4. | Instrumentų valdymo pedalas su vandens į instrumentus įjungimo/išjungimo funkcija, nuspaudžiamas |
| 1.2.5. | Instrumentų rankovės guldomos ant instrumentų valdymo bloko iš viršaus, |
| 1.2.6. | Instrumentų vandens kiekio reguliavimas kiekvienam instrumentui atskirai |
| 1.2.7. | Instrumentų rankovių, naudojančių vandenį, vidinė plovimo funkcija |
| 1.2.8. | Nerūdijančio plieno padėklas odontologo darbo instrumentams ir priemonėms ne mažesnis kaip 290 mm x 430 mm, pasukamas |
| 1.2.9. | Instrumentų valdymo bloko pulte integruotos funkcijos: kėdės/atlošo kėlimo/leidimo valdymo mygtukai, programuojamų kėdės padėčių mygtukai, šviestuvo įjungimo/išjungimo bei režimų keitimo mygtukai, vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės nuplovimo mygtukai. Ne mažiau 4 programuojamų mikrovariklio bei skalerio parametrų režimų. Suprogramuotų parametrų keitimo mygtukai. Turi būti programuojami mikrovariklio sūkiai ir sūkimo momento jėga Ekranas |
| 1.2.10. | Garantinis terminas ne mažesnis kaip 48 mėn. |
| 1.3. | Spjaudyklės blokas / asistento instrumentų dalis : |
| 1.3.1. | Spjaudyklės blokas tvirtinamas prie paciento kėdės ir juda aukštyn/žemyn kartu su kėde. Jokie odontologinės įrangos mazgai negali būti tvirtinami prie grindų |
| 1.3.2. | Ne mažiau 4-ių lizdų keičiamos padėties asistento instrumentų laikiklis |
| 1.3.3. | Seilių bei dulkių siurbimo rankovės su antgaliais |
| 1.3.4. | Ne mažiau 3-jų funkcijų švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo) |
| 1.3.5. | Švaraus vandens sistema (nedūžtančio indo talpa ne mažiau 1,8 l) instrumentų aušinimui |
| 1.3.6. | Automatinis kėdės judesio stabdis, esant kliūčiai po asistento instrumentų laikikliu. |
| 1.3.7. | Vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės plovimo mygtukai |
| 1.3.8. | Programuojamas vandens į stiklinę pildymo ir spjaudyklės plovimo laikas |
| 1.3.9. | Nedūžtančio grūdinto stiklo arba keraminis spjaudyklės indas, pasukamas |
| 1.3.10. | Pultas asistentui su kėdės/atlošo pakėlimo/nuleidimo valdymo mygtukais, programuojamų kėdės padėčių, paciento išlaipinimo, paskutinės dirbtos pozicijos mygtukai, šviestuvo įjungimo/išjungimo bei intensyvumo lygio mygtukai |
| 1.3.11. | Garantinis terminas ne mažesnis kaip 48 mėn. |
| 1.4. | Apšvietimo sistema: |
| 1.4.1. | Bešešėlinis LED šviestuvas arba lygiavertis |
| 1.4.2. | Maksimalus šviesos intensyvumas ne mažiau 30 000 lux |
| 1.4.3. | Spalvos temperatūra 5000-5500 K ribose |
| 1.4.4. | Ne mažiau trijų intensyvumo lygių |
| 1.4.5. | Specialus kompozito režimas |
| 1.4.6. | Apšvietimo įjungimas/išjungimas valdomas judesio davikliu |
| 1.4.7. | Intensyvumo režimus bei kompozito šviesos režimą galima keisti iš gydytojo instrumentų pulto, asistento pulto arba pačiame šviestuve |
| 1.4.8. | Valdymas trimis ašimis (galima pakreipti) |
| 1.4.9. | Padėties reguliavimo rankenos iš abiejų lempos pusių |
| 1.4.10. | Spalvų atkūrimo indeksas ne mažiau 92 |
| 1.4.11. | Garantinis terminas ne mažesnis kaip 48 mėn. |
| 1.5. | Elektrinis mikrovariklis su pašvietimu: |
| 1.5.1. | Bešepetėlinis |
| 1.5.2. | Sūkimo momentas ne mažiau 3 Ncm |
| 1.5.3. | Sūkiai ne mažesnėse ribose 100-40 000 aps. / min. |
| 1.5.4. | Endo funkcija |
| 1.5.5. | Su vidiniu oro/vandens aušinimu |
| 1.5.6. | Su LED šviesos šaltiniu |
| 1.5.7. | Autoklavuojamas prie 135 laipsnių |
| 1.5.9. | Garantinis terminas ne mažesnis kaip 24 mėn. |
| 1.6. | Ultragarsinis skaleris : |
| 1.6.1. | Veikimo principas – piezokeraminis, |
| 1.6.2. | Maksimalus dažnis ne mažiau 32 kHz |
| 1.6.3. | Automatinis amplitudės ir dažnio santykio keitimas, keičiantis apkrovai |
| 1.6.4. | Ne mažiau 4 darbo režimų: endodontijai, periodontijai, higienai, protezavimui |
| 1.6.5. | Komplekte ne mažiau 2 instrumentų hygienios procedūros, ne mažiau 2 instrumentų endodontinėms procedūroms (medžiagos šalinimui iš kanalo), dinamometrinis raktas |
| 1.6.7. | Antgalis ir instrumentai autoklavuojami prie 135 laipsnių |
| 1.6.8. | Garantinis terminas ne mažesnis kaip 24 mėn. |
| 1.7. | Kėdutė gydytojui ir asistentui (2 vnt.): |
| 1.7.1. | Ne balno tipo |
| 1.7.2. | Reguliuojamas kėdutės aukštis |
| 1.7.3. | Maksimalus sėdimos dalies pakėlimo aukštis ne mažiau 600 mm nuo grindų |
| 1.7.4. | Reguliuojamas sėdimos dalies palenkimo kampas |
| 1.7.5. | Reguliuojamas nugaros atramos aukštis |
| 1.7.6. | Reguliuojamas nugaros atramos kampas |
| 1.7.7. | Laisvai stumdoma ant ratukų (ne mažiau 5 ratukų) |
| 1.7.8. | Ratukų kryžmė: metalinė |
| 1.7.9. | Dangos spalva suderinta su perkama įranga 1.1 punkte |
| 1.7.10 | Garantinis terminas ne mažesnis kaip 48 mėn. |
| 1.8. | Vakuuminis siurblys: |
| 1.8.1. | Maitinimas 230V, 50Hz |
| 1.8.2. | Naudojamas galingumas ne daugiau 0,5 kW |
| 1.8.3. | Maksimalus siurbimo srautas ne mažiau 650 l/min |
| 1.8.4. | Vakuumo gylis ne mažiau 1300 mbar |
| 1.8.5. | Komplektuojamas su centrifūginiu skysčių separatoriumi |
| 1.8.6. | Garantija ne mažiau 48 mėn. |
| 1.9 | Kompresorius: |
| 1.9.1. | Betepalinis |
| 1.9.2. | Naudojamas galingumas ne daugiau 0.6 kW, maitinimas 230V, 50 hz |
| 1.9.3. | Maksimalus našumas ne mažiau 65 ltr/min, prie 5 bar |
| 1.9.4 | Oro talpa ne mažiau 30 ltr |
| 1.12.5 | Triukšmingumas ne daugiau 70 dB |
| 1.12.6 | Komplektuojamas su oro sausintuvu (absorbciniu arba membraniniu) |
| 1.12.3 | Garantija ne mažiau 48 mėn. |

_____________________