TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

- Periferiniai intraveniniai kateteriai giliųjų venų punkcijai:

- skirtas giliosioms venoms punktuoti;

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- pagamintas iš poliuretano arba lygiavertės medžiagos;

- su Luer-Lock arba lygiaverte jungtimi;

- su konusiniu kateterio galiuku;

- be latekso komponentų (simbolis ant pakuotės arba pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- kateteris yra silikonizuotas arba silikonizuotu galiuku arba lygiavertėmis medžiagomis (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus);

- kateteris su ne mažiau kaip 4-iomis rentgeno kontrastinėmis juostelėmis, kurios yra įlietos į kateterį.

- vožtuvas, kuris užtikrina automatinį kraujo sustabdymą ištraukus adatą;

- dydžiai: G18; G20; G22;

- kateterio ilgis: 65 ±2 mm;

- tėkmės greičiai ml/min (ne mažiau kaip) – G18 (82); G20 (50); G22 (22);

- tinka naudoti su galios purkštukais, nustatytais maksimaliam 300 PSI slėgiui;

- pažymėtas produkto pagaminimo ir galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 1 000 vnt.

- Antifoginis tirpalas:

- skystis, apsaugantis optikas nuo rasojimo;

- su pipete;

- buteliukas 6 ml talpos;

- sterilus (pažymėta simboliu);

- vienkartinio naudojimo (simbolis ant pakuotės).

- su lipnia kempinėle ant kurios gali būti lašinamas;

- pažymėtas produkto pagaminimo ir galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 4 000 vnt.

- Kiuvetės tyrimų analizatoriui Hemochron Signature Elite:

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- (ACT +) tyrimo kiuvetės;

- vidutinių ir didelių heparino dozių poveikiui nuo 1 iki 6 vnt/kraujo ml vertinti;

- tyrimas atliekamas iš pilno kraujo mėginio;

- tyrimui naudojamas mėginio tūris  - kraujo lašas (apie 15 µl);

- kasečių neįtakoja vaistai aprotininas, hipotermija ir kraujo praskiedimas;

- suderinamos darbui su Hemochron Signature Elite analizatoriumi;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis:  5 000 vnt.

4.1.-4.2. Šaldymo azote maišeliai:

- kraujo komponentų ir kamieninių ląstelių užšaldymui ir saugojimui azote iki – 1960C;

- tinkami užšaldytų kraujo komponentų ir kamieninių ląstelių atšildymui +370C.

- sterili (simbolis ant pakuotės) pakuotė kiekvienam maišeliui;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- medžiaga EVA (ethyl vinyl acetate) arba lygiavertė;

- maišeliai testuoti medžiagos integralumo bandymu (kada užšaldant ir atšildant maišelis nepakeičia savo vientisumo), patekti patvirtinantį dokumentą;

- atitikti ISO 3826-1 standartą;

- sertifikuotas pagal ISO 13485 standartą;

- prekės žymėjimas CE ženklu (pagal MDD 93/42/EEC direktyvą);

- prie maišelio prijungtas vamzdelis kontrolinių mėginių paėmimui, išsišakojantis į nemažiau kaip 3 vamzdelius, iš kurių ne mažiau kaip 2 – su Luer-Lock tipo ar lygiavertėmis jungtimis ir dangteliais;

- maišelis su numatyta vieta identifikacijos etiketės vieta;

- pažymėtas produkto pagaminimo ir galiojimo laikas mėnesiais;

- pakuotėje ne mažiau 24 vnt.;

- galiojimo terminas ne mažiau 24 mėn.

| Poz. Nr. | Bendra talpa | Užšaldomų ląstelių kiekis | Orientacinis poreikis |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | 250 ml | 30-70 ml | 15 pak. |
| 4.2. | 50 ml | 10-20 ml | 10 pak. |

    - Ultragarsinės biomikroskopijos antgalis:

- nesterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta ant pakuotės);

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- Clear Scan ultragarso daviklio antgalis;

- žalias arba mėlynas;

- be latekso (pažymėta simboliu arba pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- kietu pagrindu ir plonu maišeliu;

- kūgio formos;

- tinkamas naudoti su Quantel Medical Aviso ultragarso aparatu UBM davikliu;

- įpakuoti po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 20 vnt

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, CE ženklinimą.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.