ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Kvalifikaciniai ir techniniai reikalavimai, pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Infuzomatas | 1 | Skirtas skysčiams, vaistams tiekti į paciento kraujotakos sistemą. Mobilus. Ekranas LCD ar OLED, spalvotas. Integruota rankena transportavimui. Svoris: ne daugiau 3 kg. Veikia infuzijos principu. Infuzijos nustatymai: srauto greitis, tūris, lašinimo laikas. Lašinamo tūrio nustatymas nuo 1 iki 9999 ml. Vizualinė ir garsinė pavojaus signalų sistema. Signalizacija: oro patekimas į infuzinę sistemą, okliuzijos nustatymas, atidarytos durys, išsikrovusi baterija, infuzijos pabaiga. Maitinimo šaltinis: vidinė baterija ir/ar kintamoji srovė. Darbo laikas su pilnai pakrauta baterija: ne mažiau 4 val. Savitestavimo funkcija kiekvieną kartą įjungus prietaisą. Tinka įvairių diametrų infuzijos stovams, yra tvirtinimo mechanizmas. Pageidautina: transportavimo krepšys, butelio laikiklis, lašų detektorius. CE ženklinimas. Garantija ne mažiau 24 mėnesių. Naudojimo instrukcija originalo ir lietuvių kalba. |