Priedas Nr.1

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

GREITOS INTRAVENINĖS INFUZIJOS SISTEMA (infuzijos tirpalų šildytuvas)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | ### Parametro reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Įrenginio paskirtis | Intraveninių tirpalų ir kraujo komponentų šildymas |
|  | Sistemos komponentai | Tirpalų šildytuvas, oro detektorius, slėgio kameros su kompresoriumi, infuzijos stovas |
|  | Oro detektorius | Stebi, ar tiekiamame tirpale nėra oro burbulų, ir apsaugo nuo jų patekimo į į pacientą. |
|  | Oro detektoriaus veikimo principas | Ultragarsinis |
|  | Oro detektorius su valdymo panele | - Įjungimo/išjungimo mygtukas; - Aliarmo suspendavimo mygtukas; - Oro aptikimo indikatorius panelėje; - Tinkamai įstatytos linijos aptikimo indikatorius panelėje; - Elektros tinklo indikatorius; - Išsikraunančios baterijos indikatorius. |
|  | Oro detektoriaus aliarmų sistema | Ne mažiau 3 jų lygių: svarbūs, vidutinės svarbos, mažos svarbos |
|  | Slėgio kameros | Talpos, skirtos intraveninio skysčio arba kraujo maišeliams, kontroliuojančios skysčio tekėjimą didindamos arba mažindamos slėgį. |
|  | Slėgio kameros | Ne mažiau kaip dvi slėgio kameros su slėgio manometrais |
|  | Galimybė slėgio kamerose talpinti | 500 ml arba 1000 ml tirpalo maišelius |
|  | Galimybė slėgį reguliuoti | Būtina |
|  | Kompresorius | Skirtas slėgiui kamerose palaikyti |
|  | Infuzijos stovas | - Mobilus, su ne mažiau kaip 4 rateliais, - Bent du rateliai su stabdžiais; - Stovo viršuje ne mažiau kaip 4 kabliukai tirpalų maišeliams kabinti; - Reguliuojamo aukščio. |
|  | Tirpalų šildytuvas | - Su ekranu, atvaizduojančiu procedūros eigą; - Su vieta, skirta vienkartinei tirpalo lašinimo/šildymo sistemai įdėti; - Įjungimo/išjungimo mygtukas valdymo panelėje; - Parametrų reguliavimo mygtukai valdymo panelėje; - Aliarmo suspendavimo mygtukas; - Kontrolinis termometras, vizualiai atvaizduojantis nustatytos ir tiekiamos temperatūros reikšmės. |
|  | Tirpalų šildytuvo ekrane atvaizduojami parametrai | - Temperatūra (nustatytos ir tiekiamos temperatūros reikšmės); - Tirpalo tėkmės greitis; - Sulašinto tirpalo tūris; - Aliarmai; - Lempų keitimo indikatoriai |
|  | Galimybė efektyviai šildyti tirpalus, kurių tėkmė gali siekti | Iki 750 ml/min arba daugiau |
|  | Tirpalų šildymas tiesioginis | Šildomas tekantis tirpalas specialioje talpoje, įmontuotoje vienkartinėje sistemoje |
|  | Šildymo technologija | Infraraudonieji spinduliai arba šilumokaitis |
|  | Temperatūros reguliavimo ribos ne siauriau kaip | 30-39°C |
|  | Temperatūros keitimo žingsnis ne didesnis kaip | 1°C |
|  | Tirpalų šildytuvo temperatūros tikslumas ne prasčiau kaip | ±2,5°C |
|  | Apsauga nuo perkaitimo | Ne mažiau dviejų lygių |
|  | Lašinamo tirpalo greičio reguliavimo žingsnis | - 0-20 ml/min: ne didesnis kaip kas 1 ml; - 20-150 ml/min: ne didesnis kaip kas 5 ml; - > 150 ml/min: ne didesnis kaip kas 10 ml. |
|  | Lašinamo tirpalo greičio reguliavimo tikslumas ne prasčiau kaip | ± 20% |
|  | Aliarmų sistema | Vizualinė ir garsinė |
|  | Vienkartinis rinkinys |  |
|  | Vienkartinio rinkinio užpildymo tūris | ≤ 160 ml |
|  | Apsaugos klasė | Turi atitikti LST EN 60601-1 standarto reikalavimus elektrinei medicinos įrangai |
|  | Elektros maitinimas | Iš 220-240V; 50/60Hz elektros tinklo |
|  | Komplektacija | Visos įrenginio eksploatavimui reikalingos sudėtinės dalys. |
|  | Įrenginio garantinio aptarnavimo laikotarpis | 36 mėn. |