Kolonoskopai ir cistoskopai su priedais - techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujama reikšmė | Tiekėjo pastabos/pasiūlymai techninės specifikacijos reikalavimams |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vaizdo kolonoskopas | Kiekis, 2 vnt. |  |
| 1.1 | Regėjimo laukas | ≥ 140° |  |
| 1.2 | Lauko gylis | Ne blogiau kaip nuo 2 iki 100 mm |  |
| 1.3 | Lenkimo kampai | Aukštyn ≥ 180° |  |
|  |  | Žemyn ≥ 180° |  |
|  |  | Kairėn ≥ 160° |  |
|  |  | Dešinėn ≥ 160° |  |
| 1.4 | Distalinės dalies diametras | ≤ 12,8 mm |  |
| 1.5 | Įvedamo vamzdelio diametras | ≤ 12,8 mm |  |
| 1.6 | Kanalo diametras | ≥ 3,7 mm |  |
| 1.7 | Darbinis ilgis | ≥ 1600 mm |  |
| 1.8 | Papildomas vandens padavimo kanalas | Būtina |  |
| 1.9 | Įvedimo vamzdelio savybės | Lankstumo reguliavimo funkcija |  |
| 1.10 | Suderinamumas | Suderinamas su turimais EVIS EXERA III šviesos šaltiniu (CLV- 190) ir vaizdo sistemos centru (CV-190) |  |
| 1.11 | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas. Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. |  |
| 1.12 | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau 24 mėn. |  |
| 2. | Kampinė kameros galva | Kiekis, 1 vnt. |  |
| 2.1. |  | - Aukštos raiškos HD; - Svoris 65 g (išskyrus nuotolinio valdymo jungiklius (20 g)) - Kabelis ø 3,3 mm × 3,5 m - Tarplinijinio tipo CCD sustingusio vaizdo gavimas - Būtinas NBI stebėjimo režimas. - Kamera L-formos su neatjungiamu adapteriu (teleskopo pajungimui). - Būtina galimybė rotuoti vaizdą kameros galvos korpuso pagalba. - Būtinas vaizdo fokusavimo žiedas. - Būtina galimybė sukti teleskopą atskirai nuo kameros galvos korpuso („Lock“). |  |
| 2.2. | Suderinamumas | Suderinamas su turimais EVIS EXERA III šviesos šaltiniu (CLV-190) ir vaizdo sistemos centru (CV-190) |  |  |
| 2.3. | Standūs cistoskopai | Kiekis, 2 vnt. |  |  |
| 2.4. | Cistoskopo makštis | - Diametras 19.8 Fr. Su dviem kraneliais. - Distaliniame gale būtinos plovimo skylutės. - Rotuojama. - Komplekte standartinis obturatorius. - Makšties galas su išlenkimu. |  |  |
| 2.5. | Tiltelis | Tinkamas darbui su 4 mm teleskopu ir siūloma makštimi. |  |  |
| 2.6. | Teleskopas | Teleskopas 12°, Ø 4mm; ilgis 280mm. Autoklavuojamas, pristatomas su apsaugine makštimi |  |  |
| 2.7. | Teleskopas | Teleskopas 30°, Ø 4mm; ilgis 280mm. Autoklavuojamas, pristatomas su apsaugine makštimi |  |  |
| 2.8. | Šviesolaidis | 1.Ne trumpesnis nei 3m. 2.Diametras 2,8 mm ±0,2 mm. 3.Autoklavuojamas |  |  |
| 2.9. | Vonelė sterilizacijai | - Su laikikliais cistoskopui. - Su dangčiu. - Autoklavuojamas. - Išoriniai matmenys 478 x 68 x 224 mm. |  |  |
| 2.10 . | Griebiančios žnyplės | 7 Fr x 330mm Kaušeliai pailgi su dantukais. Lanksčios. Tinkančios siūlomam cistoskopui. |  |  |
| 2.11 | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau 24 mėn. |  |  |