Priedas Nr.1

TECHNINĖS  SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

OPERACINĖS LEMPA – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai | Parametro reikšmė |  |  |  | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Operacinio lauko apšvietimas chirurginių intervencijų metu |  |  |  |  |
| 2. | Operacinės lempos ir modulių („kupolų“) konstrukcija | Tvirtinama prie lubų, dviejų modulių – pagrindinio ir antrojo. Operacinės lempos modulio („kupolo“) konstrukcija - vientisas apskritas kupolas be ertmių ir išsišakojimų su jame įmontuotais šviesos diodais (LED) |  |  |  |  |
| 3. | Lempos šviesos šaltinis | Šviesos diodai (LED technologija) |  |  |  |  |
| 4. | Reikalavimai abiejų modulių judėjimo diapazonui, geometrijai. 1. Abu moduliai tvirtinami su ne mažiau kaip 2 šarnyrinėms jungtimis, kiekviena juda aplink vertikalią ašį ne mažesniame kaip 360º kampo diapazone. 2. Vertikalaus judėjimo antrosios ašies kampas ne siauresniame intervale kaip 80º 3. Kupolo pasukimo kampas apie jo tvirtinimo ašį ne siauresniame intervale kaip 360º | Būtina |  |  |  |  |
| 5. | Pagrindinis modulis: 1..šviesos intensyvumas 2. Šviesos diodų skaičius | 1.Ne mažiau 160000 Lx 2. Ne mažiau 95 |  |  |  |  |
| 6. | Antras modulis: 1..šviesos intensyvumas 2. Šviesos diodų skaičius | 1.Ne mažiau 140000 Lx 2. Ne mažiau 70 |  |  |  |  |
| 7. | Apšvietimo lauko abiejų modulių diametras (matuojamas 1 m atstume) tolygiai reguliuojamas ne siauresniame intervale kaip | Nuo 18 cm - 30 cm |  |  |  |  |
| 8. | Galimybė pasirinkti apšvietimo lauko spalvinę temperatūrą abiejų modulių ne siauresniame intervale | Nuo 3800 – 5300 K (tolygus reguliavimas ) |  |  |  |  |
| 9. | Galimybė reguliuoti apšvietimo intensyvumą abiejų modulių | Nuo 40000 Lx iki maksimumų tolygiai |  |  |  |  |
| 10. | Skleidžiamos šviesos spalviniai indeksai (Ra, R9, R13) abiejų modulių | ≥ 98 |  |  |  |  |
| 11. | LED tarnavimo laikas abiejų modulių | ≥ 60000 val. |  |  |  |  |
| 12. | Ne mažiau 2 davikliai kiekviename kupole automatiškai didinantys šešėlio eliminavimą ir apšvietimo gylį | Būtina |  |  |  |  |
| 13 | Valdymo pultai, prie abiejų modulių šonų, galintys sinchroniškai valdyti ir kitą modulį | Būtina |  |  |  |  |
| 14 | Moduliai abu turi turėti endoskopinius darbo režimus | Būtina |  |  |  |  |
| 15 | Sterilizuojamos nuimamos rankenos, skirtos skleidžiamos šviesos krypties, šviesos intensyvumo ir apšvietimo lauko reguliavimui, iš viso | ≥ 4 vnt. |  |  |  |  |
| 16 | CE sertifikatas arba CE deklaracija | Būtina |  |  |  |  |
| 17 | Garantija | Ne mažiau 24 mėn |  |  |  |  |

PASTABA:

      - Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turės pateikti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos  įrangos garantinį aptarnavimą (arba rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos garantinį aptarnavimą).

      - Lempos montavimo  išlaidos  turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.