Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

SKAITMENINĖ LABORATORINĖ ĮRANGA

techninė specifikacija

Bendrieji reikalavimai:

1. Perkančioji organizacija numato įsigyti skaitmeninę laboratorinę įrangą, perkamų prekių aprašymai pateikti techninės specifikacijos specialiuosiuose reikalavimuose, kur nurodomos prekių techninės charakteristikos ir kiekiai.

2. Visos prekės turės būti pristatomos, tiekėjo lėšomis, adresais Vytauto Didžiojo universitete Kaune ir/ar Kauno rajone. Tiekėjas prieš pristatant prekes turės iš anksto suderinti su Perkančiosios organizacijos atsakingu asmeniu vietą, laiką ir kontaktinį asmenį prekėms priimti.

3. Prekių pristatymo terminai:

Prekės turi būti pristatytos per 60 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

4. Įrangai suteikiama ne mažiau kaip 12 mėn. garantija nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos, jei konkrečios įrangos specifikacijoje nenustatomas kitoks reikalavimas..

Pastabos:

- Teikiant pasiūlymą pirkimo dalių, kurioms dalyvis pasiūlymo neteikia, specialiųjų reikalavimų lenteles rekomenduojama ištrinti.

- Siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams privaloma pagrįsti gamintojo oficialiais dokumentais (brošiūros ir pan.),  kuriuose būtų pateiktos kiekvieno deklaruojamo parametro vertės. Nurodyti dokumentą ir puslapį bei pažymėti reikiamą parametrą.

- Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje  nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. - gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. - gali būti siūlomos prekės kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. - siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 1 proc.

Specialieji reikalavimai pirkimo objektui:

1 pirkimo dalis -  Jutikliai su priedais

| Eil. Nr. | Parametras | Minimalūs reikalaujami techniniai rodikliai | Siūloma įranga, gamintojo pavadinimas, modelis ir tiksli parametro reikšmė arba Taip/Ne |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dirvožemio jutikliai, retransliatoriai ir bazinė stotis turi komunikuoti kaip vieninga sistema. |  |
|  |  | Dirvožemio jutikliai 24 vnt. | (nurodyti gamintojo pavadinimą, modelį) |
| 1. | Radijo perdavimo galia | Ne mažesnė 26,0 dBm |  |
| 2. | Akumuliatoriaus talpa | Ne mažesnė kaip 3000 mAh |  |
| 3 | Jutiklio korpusas | Poliuretanas arba ABS plastikas |  |
| 4. | Jutiklio tipas | Integruotas drėgmės kiekio ir EC / druskingumo matavimo jutiklis |  |
| 5. | Drėgmės jutiklio tikslumas | ±2 % vidutinė paklaida |  |
| 6. | EC / druskingumo jutiklio tikslumas | ± 0,2 dS/m vidutinė paklaida |  |
|  |  | Dvigubi dirvožemio jutikliai 24 vnt. | (nurodyti gamintojo pavadinimą, modelį) |
| 1. | Radijo perdavimo galia | Ne mažesnė 26,0 dBm |  |
| 2. | Akumuliatoriaus talpa | Ne mažesnė kaip 3000 mAh |  |
| 3. | Jutiklio korpusas | Poliuretano arba ABS plastikas |  |
| 4. | Jutiklio tipas | Integruotas drėgmės kiekio ir EC / druskingumo matavimo jutiklis |  |
| 5. | Drėgmės jutiklio tikslumas | ±2 % vidutinė paklaida |  |
| 6. | EC /Druskingumo jutiklio tikslumas | ± 0,2 dS/m vidutinė paklaida |  |
|  |  | Retransliatorius 4 vnt. | (nurodyti gamintojo pavadinimą, modelį) |
| 1. | Imtuvo RF jautrumas | Ne mažesnis kaip -100 dBm |  |
| 2. | Radijo perdavimo galia | Ne mažesnė 26,0 dBm |  |
| 3. | Maitinimo šaltinis | Saulės baterija įkrauna ne mažiau 2400 mAh 3,7 V akumuliatorių. Su galimybe pajungti papildomą maitinimo šaltinį. |  |
| 4. | Veikimo atstumas | Ne trumpesnis nei 10 km |  |
| 5. | Montavimas | Laikiklis montavimui ant 50 mm stulpo |  |
|  |  | Bazinė stotis 1 vnt. | (nurodyti gamintojo pavadinimą, modelį) |
| 1. | Imtuvo RF jautrumas | Ne mažesnis -100 dBm |  |
| 2. | Darbinė įtampa | Ne didesnė 14 VDC, 300 mA |  |
| 3. | Duomenų sąsaja | GSM / WCDMA korinio ryšio modemas |  |
| 4. | Maitinimo šaltinis | 230 V 50 Hz kintamos srovės su ne trumpesniu kaip 5 m. maitinimo kabeliu |  |
| 5. | Būtini priedai | Antena, duomenų perdavimo ir kaupimo sistema (debesies saugykla) ne mažiau 36 mėn. |  |

2 pirkimo dalis -  Lapo spektrometras

| Eil. Nr. | Parametras | Minimalūs reikalaujami techniniai rodikliai | Siūloma įranga, gamintojo pavadinimas, modelis ir tiksli parametro reikšmė arba Taip/Ne |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Portatyvinis lapo spektrometras | (nurodyti gamintojo pavadinimą, modelį) |
| 1 | Svoris | Ne didesnis nei 1000 g |  |
| 2 | Darbo aplinka | Ne mažiau kaip nuo -30° iki 70°C saugojimo, nuo -10° iki 50°C eksploatavimo, nuo 0% iki 90% nekondensuojanti drėgmė |  |
| 3 | Mažiausias galimo išmatuoti lapo dydis | Ne didesnis kaip 20 mm x 20 mm |  |
| 4 | Ekranas | Ne mažesnis kaip 7 colių |  |
| 5 | Kalbos | anglų |  |
| 6 | Matavimo režimai | atspindžio, pralaidumo ir absorbcijos |  |
|  |  | Detektoriaus specifikacijos |  |
| 7 | Detektorius | CMOS tiesinis masyvas |  |
| 8 | Bangos ilgio diapazonas | Ne mažesnis nei nuo 360 iki 1100 nm |  |
| 9 | Signalo ir triukšmo santykis | Ne mažesnis kaip 330:1 (esant visam signalui) |  |
| 10 | Pataisytas tiesiškumas | >99,8 % |  |
|  |  | Spektroskopijos parametrai |  |
| 11 | Integravimo laikas | Ne mažiau kaip nuo 30 µs iki 60 s |  |
| 12 | Dinaminis diapazonas | Ne mažesnis kaip 3300:1 |  |
| 13 | Išsklaidyta šviesa | Nuo 0,2 iki 1,0 % |  |
| 14 | Lapų indeksai | Privalo būti integruoti ne mažiau kaip 10 indeksų. Privalo būti galimybė savarankiškai kurti naujus indeksus. |  |
|  | Indeksai, kurie privalo būti integruoti: |  | Nurodyti: yra/nėra |
| 15 | Gitelson ir Merzlyak indeksas |  |  |
| 16 | Augalų pigmentų santykio indeksas |  |  |
| 17 | Augalų senėjimo atspindžio indeksas |  |  |
| 18 | Lichtenthaler indeksas |  |  |
| 19 | Fotocheminio atspindžio indeksas |  |  |
| 20 | Carterio indeksas |  |  |
| 21 | Vario indeksas |  |  |
| 22 | Flavonolių indeksas |  |  |
| 23 | Optimizuotas dirvožemiui pritaikytas augmenijos indeksas |  |  |
| 24 | Dirvožemio ir augalų santykio indeksas |  |  |
|  | Kiti reikalavimai: |  |  |
| 26 | Vartotojo vadovas, anglų arba lietuvių kalba, spausdinta arba elektroninė versija |  |  |
| 27 | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. nuo prekės priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. |  |  |

3 pirkimo dalis  - Sensorius-matavimo prietaisas

| Eil. Nr. | Parametras | Minimalūs reikalaujami techniniai rodikliai | Siūloma įranga, gamintojo pavadinimas, modelis ir tiksli parametro reikšmė arba Taip/Ne |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
|  |  | Sensorius-matavimo prietaisas | (nurodyti gamintojo pavadinimą, modelį) |
| 1 | Matavimo ribos | Skvarba ne mažiau kaip nuo 1 iki 80 ε imtinai Laidumas ne mažiau kaip nuo 0 iki 300 mS.m-1 imtinai Temperatūra ne mažiau kaip nuo 5 iki 50°C imtinai Tūrinė dirvožemio drėgmė ne mažiau kaip nuo 0 iki 100% imtinai |  |
| 2 | Tikslumas | Skvarba ±.2.5 ε Laidumas ± 10 mS.m-1 Temperatūra ± 1,5°C Tūrinė dirvožemio drėgmė ± 3% |  |
| 3 | Tipinis atsako laikas | Ne ilgiau kaip 5 s |  |
| 4 | Kalibracijos | Mineraliniai dirvožemiai, organiniai dirvožemiai smėlingi dirvožemiai, molingi dirvožemiai, durpiniai sodinimo mišiniai, mineralinės vatos auginimo substratai |  |
| 5 | Apsaugos klasė | Sensorius: ne mažiau IP68 arba lygiavertis Prietaisas: ne mažiau IP54 arba lygiavertis |  |
| 6 | Matuoklio darbinė temperatūra | Ne mažiau kaip nuo 0 iki 40°C imtinai |  |

4 pirkimo dalis -  Skaitmeninis disperseris

| Eil. Nr. | Parametras | Minimalūs reikalaujami techniniai rodikliai | Siūloma įranga, gamintojo pavadinimas, modelis ir tiksli parametro reikšmė arba Taip/Ne |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Skaitmeninis disperseris | (nurodyti gamintojo pavadinimą, modelį) |
| 1 | Variklio nominalioji galia | Ne mažesnė kaip 500 W |  |
| 2 | Maišomas tūris ( H2O); L | Ne siauresniame intervale kaip nuo 0,02 iki 1,2 L |  |
| 3 | Skirta mėginiams kurių klampa | Ne siauresniame intervale kaip nuo 0 iki 5000 mPas |  |
| 4 | Greičio indikacija | Skaitmeninis LED arba analogiškas ekranas |  |
| 5 | Apsaugos klasė | Ne žemesnė kaip DIN EN 60529 IP 20 arba lygiavertė |  |
| 6 | Dispersinis antgalis | Privalomas |  |
| 7 | Panardinimo gylis | Ne siauresniame intervale kaip nuo 35 iki 170 mm |  |
| 8 | Su terpe besiliečiančios medžiagos | PTFE, AISI 316L arba lygiavertės |  |
| 9 | Tinka organiniams tirpikliams | Privaloma |  |
| 10 | Maksimali darbinė temperatūra | Ne žemesnė kaip iki 180oC Tinka sterilizavimui |  |
| 11 | Komplekte- stovas ir tvirtinimo mechanizmas | Privaloma |  |
| 12 | Instaliavimas ir apmokymai | Instaliavimas ir personalo apmokymas naudotis prietaisu 4 asmenims darbo vietoje ne mažiau kaip 2 val. |  |
| 13 | Maitinimas | Iš 230V; 50 Hz tinklo |  |

5 pirkimo dalis -  Stereoskopinis mikroskopas

| Eil. Nr. | Parametras | Minimalūs reikalaujami techniniai rodikliai | Siūloma įranga, gamintojo pavadinimas, modelis ir tiksli parametro reikšmė arba Taip/Ne |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stereoskopinis mikroskopas | (nurodyti gamintojo pavadinimą, modelį) |
| 1 | Mikroskopo tipas | Stereoskopinis mikroskopas. Visa optinė sistema privalo būti apochromatiškai koreguota. |  |
| 2 | Stereo sistema | Išdidinimo santykis ne mažesnis kaip 20:1 |  |
| 3 | Didinimas | Tolydžiai keičiamas nuo ne daugiau kaip 8x iki ne mažiau kaip 160x |  |
| 4 | Skiriamoji geba | Ne mažiau kaip 500 lp/mm, kai naudojamas 1x didinimo objektyvas ir 10x didinimo okuliarai |  |
| 5 | Maksimali skiriamoji geba | Ne mažiau kaip 1000 lp/mm, kai naudojamas 2x didinimo objektyvas ir 10x didinimo okuliarai |  |
| 6 | Koduotos funkcijos | Bent išdidinimo santykio reikšmė ir diafragma. |  |
| 7 | Trinokuliarinis tubusas | Šviesos srauto paskirstymas: 50% į okuliarus ir 50% į skaitmeninę kamerą. Tarpvyzdinio atstumo derinimas ne mažiau kaip nuo 52 mm iki 76 mm. Stebėjimo vamzdžių posvyrio kampas 30° į horizontą. |  |
| 8 | Okuliarai 10x | Komplekte privalo būti ne mažiau kaip du 10x didinimo ir ne mažiau kaip 23 mm regos lauko okuliarai su dioptrijų korekcija |  |
| 9 | Objektyvas | Plan apochromatinis objektyvas 1.0x, darbinis atstumas ne mažiau kaip 60 mm |  |
| 10 | Fokusavimas | Motorizuoto fokusavimo sistema. Fokusavimo pavaros ilgis ne mažiau kaip 420 mm. Komplekte privalo būti valdiklis užtikrinantis grubaus/tikslaus fokusavimo režimus ir atminties funkcija ne mažiau kaip penkioms fokusavimo padėtims. |  |
| 11 | Stovo pagrindas | Matmenys ne mažesni kaip 320 x 410 mm. Ne mažiau kaip 120 mm diametro įdedamas skritulys fonui keisti, kurio viena pusė balta, kita – juoda arba atitinkami juodas ir baltas skrituliai. |  |
| 12 | Mikroskopo laikiklis | Užtikrinantis stereoskopinį mikroskopavimą ir aksialinę mikroskopo padėtį, kai dirbama skaitmeninės kameros režime. |  |
| 13 | Šviesos šaltinis | Difuzinis šviesos šaltinis episkopiniam mėginio apšvietimui, LED tipo arba lygiavertis, šviesos elementų skaičius ne mažiau kaip 130. Spalvinė temperatūra 6500 K, ± 10 K, galia ne mažiau kaip 25 W. |  |
| 14 | Video objektyvas | Video objektyvas skirtas skaitmeninės kameros montavimui, ne mažiau kaip 0.5x didinimo |  |
| 15 | Skaitmeninė vaizdo kamera | Spalvinė skaitmeninė vaizdo kamera, lusto tipas CMOS arba lygiavertis. Maksimalus vaizdo dydis ne mažesnis kaip 3000 x 2000 vaizdo elementų. Vaizdo atnaujinimo greitis esant pilnai skiriamajai gebai ne mažiau kaip iki 15 kadrų per sekundę. Vaizdo elemento dydis ne daugiau kaip 2,4 µm x 2,4µm. Spalvos gylis ne mažiau kaip 3x12 bit Signalo stiprinimas ne mažiau kaip nuo 1x iki 250x imtinai Sąsaja USB 3 arba lygiavertė |  |
| 16 | Programinė įranga | Komplekte privalo būti programinė įranga veikianti perkančiosios organizacijos naudojamos Windows 10 arba lygiavertėje aplinkoje mikroskopo funkcijų valdymui, skaitmeninės kameros valdymui, vaizdų išsaugojimui, jų apdorojimui, tiesiniam matavimui išsaugotame vaizde. Programinė įranga turi susieti mikroskopo ir skaitmeninės kameros nustatymus su išsaugotu vaizdu, kad vėliau šiuos nustatymus būtų galima atkurti siekiant pakartoti eksperimentą. Automatinio išplėsto fokuso gylio vaizdo sudarymo funkcija panaudojant motorizuotą fokusavimo įrenginį, kuris leidžia automatiškai sugeneruoti vaizdų seriją. 3D vaizdų sudarymo ir peržiūros funkcija. Tiesinių matavimų 3D vaizde funkcija. Profilių kreivių sudarymo funkcija su matavimo galimybe. |  |
| 17 | Instaliavimas ir apmokymas | Instaliavimas ir 4 asmenų personalo apmokymas naudotis prietaisu darbo vietoje ne mažiau kaip 4 val. |  |
| 18 | Gaubtas nuo dulkių | Būtinas |  |

6 pirkimo dalis - Fluorescencijos detektorius

| Eil. Nr. | Parametras | Minimalūs reikalaujami techniniai rodikliai | Siūloma įranga, gamintojo pavadinimas, modelis ir tiksli parametro reikšmė arba Taip/Ne |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fluorescencijos detektorius | (nurodyti gamintojo pavadinimą, modelį) |
| 2 | Šviesos šaltinis | Xe lempa |  |
| 3 | Bangos ilgių diapazonas | Ne siauresnis nei 200 nm ir ne didesnis nei 700 nm sužadinimui ir registracijai |  |
| 4 | Vienu metu registruojamų bangos ilgių skaičius | Ne mažiau kaip 4 bangos ilgių poros |  |
| 5 | Signalo triukšmo santykis vandens raman pikui | Ne mažesnis nei 10 000:1 |  |
| 6 | Kiuvetės termostatavimo temperatūra | Ne žemesnė nei 10°C iki 40°C |  |
| 7 | Bangos ilgių patikra | Privaloma integruota Hg lempa automatinei bangos ilgių patikrai |  |
| 8 | Suderinamumas | Su perkančiosios organizacijos turima ir naudojama LC-10AVP serijos chromatografine sistema ir LabSolutions LC programine įranga |  |
| 9 | Valdymas | Galimybė programuoti bangos ilgius laike, celės temperatūrą, jautrumą ir registruoti signalą skaitmeniniame formate |  |
| 9 | Instaliavimas ir apmokymai | Instaliavimas ir personalo apmokymas darbo vietoje. Apmokymai turi būti suteikti 2 darbuotojams, ne mažiau kaip 8 val. |  |