[image: image1.png]



Tiekėjams




                             2025-02-19 Nr. 25SR-VPS-828
KVIETIMAS DALYVAUTI RINKOS KONSULTACIJOJE

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – Perkančioji organizacija) vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 27 str. ir siekdamos pasirengti viešajam pirkimui „Kompiuterinis tomografas“ (toliau – Pirkimas) prašo nepriklausomų ekspertų, institucijų arba rinkos dalyvių suteikti konsultaciją.

Konsultacijos tikslas: Tinkamai pasirengti viešojo pirkimo procedūroms. 
Konsultacijos būdas: rinkos konsultacija vykdoma Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis. Kviečiame rinkos dalyvius susipažinti su skelbiamu kompiuterinio tomografo poreikio aprašymu (toliau – Sistemos poreikio aprašymas) ir CVP IS priemonėmis iki CVP IS nurodyto termino pabaigos aktyviai teikti pastabas, klausimus ir pasiūlymus, bei pateikti atsakymus į pateiktus klausimus. Klausimai, pastabos (siūlymai), gauti pasibaigus CVP IS nurodytam terminui gali būti nenagrinėjami. Susitikimai rengiami nebus.

Rinkos konsultacija nėra skelbimas apie Pirkimą ar išankstinis skelbimas apie Pirkimą, Sistemos poreikio aprašymas nėra galutinis Pirkimo dokumentas.

Siekdami parengti pirkimo sąlygas, atitinkančias naujausias rinkos tendencijas ir galimybes bei užtikrinančias sąžiningą tiekėjų konkurenciją, vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsniu, prašome pateikti atsakymus laisva forma į žemiau pateikiamus klausimus:

	KLAUSIMAS
	RINKOS KONSULTACIJOS DALYVIO ATSAKYMAS IR (AR) SIŪLYMAI
	

	1. 
	Ar Sistemos poreikio aprašyme yra išvardinti visi funkcionalumai, kurie yra būtini aprašytai kompiuterinio tomografo (toliau – Sistema) paskirčiai užtikrinti? Kokius papildomus funkcionalumus siūlytumėte įtraukti (nurodyti konkrečius programinius paketus ar kt.)?
	

	2. 
	Ar komplektacijos apraše (Sistemos poreikio aprašyme) yra įtraukti visi būtini komplektuojami priedai?
	

	3. 
	Kokie techniniai pranašumai turėtų būti įtraukti į ekonominio naudingumo vertinimo tvarką?
	

	4. 
	Kokios yra pagrindinės sąnaudos eksploatuojant Sistemą? Šios informacijos reikia siekiant tinkamai sudaryti gyvavimo ciklo sąnaudų metodiką.
	

	5. 
	Koks yra planuojamos įsigyti Sistemos pristatymo terminas?
	

	6. 
	Koks yra standartinis Sistemos garantinis terminas?
	

	7. 
	Kiek kainuoja papildomi garantijos metai? Nurodyti procentinę išraišką nuo įsigyjamos prietaiso vertės arba fiksuotą kainą eurais su PVM.
	

	8. 
	Kokia siūlomos Sistemos preliminari kaina Eur be PVM?
	

	9. 
	Jūsų siūlomos Sistemos techniniai parametrai (katalogai, brošiūros, aprašymai ir/ar kt.).
	


Perkančioji organizacija užtikrina, kad rinkos dalyvio identifikaciniai duomenys bei konsultacijos metu pateikta informacija / duomenys, kurie nurodyti kaip konfidencialūs, nebus viešinami, skelbiami ar atskleidžiami tretiesiems asmenims. Jūsų pateikti įkainiai / kaina nelaikytini pasiūlymu ir bus naudojami tik rinkos tyrimo tikslais, siekiant tinkamai pasirengti būsimam pirkimui.
Bus peržiūrimos ir vertinamos CVP IS priemonėmis gautos pastabos, klausimai bei pasiūlymai. Teikiant pastabas, klausimus bei pasiūlymus, prašome aiškiai nurodyti, kuri informacija yra konfidenciali, nes siūlomi sprendimai ir iš Dalyvių gaunama informacija gali būti nuasmeninta ir skelbiama. 

Sistemos poreikio aprašymas:

Sistemą paskirtis:
1. Viso žmogaus kūno tyrimams,

2. Insulto diagnostikai,

3. Širdies ir kraujagyslių tyrimams,
Pagrindiniai skenavimo režimai:

1. Spiralinis skenavimas,

2. Daugiapjūvis ašinis (angl. sequential) skenavimas,

3. Topogramos,

4. Perfuzijos tyrimai,

5. Dviejų energijų skenavimo režimas.
Pjūvių skaičius, gaunamas vieno pilno apsisukimo (360°) metu – 512.
Rentgeno generatoriaus galia (atmetus iteratyvios rekonstrukcijos algoritmų įtaką) - ≥ 100 kW.

Paciento apšvitą mažinančios technologijos:

1. Adaptyvus automatinis nuskaitymo kV ir mA bei iteratyvios rekonstrukcijos parametrų nustatymas pagal topogramą,

2. Vaizdų rekonstrukcijų sistema paremta dirbtinio intelekto arba statistinio modeliavimo pagrindu veikiančiais iteraciniais algoritmais,

3. Specializuoti darbo režimai/protokolai skirti sumažinti tiesioginę jautrių organų apšvitą.
EKG sinchronizacijos funkcija, užtikrinanti kokybišką kylančios aortos, vainikinių arterijų vertinimą urgentinėmis sąlygomis, galimybę atlikti „trigubo atmetimo tyrimą“ (angl. triple-rule-out):

1. Prospektyvinis EKG sinchronizuotas skenavimas,

2. Retrospektyvinis EKG sinchronizuotas skenavimas,

3. Adaptyvus EKG sinchronizuotas skenavimas atpažįstant aritmiją,

4. Komplektuojama su EKG kabeliais.
Galimybė atlikti širdies tyrimą nenaudojant paciento EKG signalo.

Radiologo darbo vietos programinė įranga radiologinių vaizdų peržiūrai ir diagnostikai:

1. Virtuali tarnybinė stotis sukomplektuota su visa būtina technine įranga (serverio reikalavimai aprašyti žemiau),

2. Konkurencinių darbo vietų skaičius ≥ 3 vnt.,

3. Trimačių paviršių tyrimo, tūrinių ir daugiaplokštuminių, maksimalaus ir minimalaus intensyvumo projekcijų rekonstrukcijų programos,

4. Automatizuota aortos kraujagyslių tyrimų vertinimo programa apimanti automatinį kaulinių struktūrų segmentavimą,

5. Miego arterijų ir Wiliso rato tyrimų vertinimo programa apimanti automatinį kaulinių struktūrų segmentavimą,

6. Periferinių kraujagyslių tyrimų vertinimo programa apimanti automatinį kaulinių struktūrų segmentavimą,

7. Širdies vertinimo programa kiekybiniam ir kokybiniam širdies ir vainikinių arterijų  įvertinimui apimanti automatinį vainikinių arterijų segmentavimą,

8. Kalcio kiekio paskaičiavimas širdies tyrimuose, 

9. Kepenų tyrimo vertinimo programa apimanti automatinį kepenų segmentavimą ir riebalų kiekio kepenyse matavimus,

10. Automatizuota KT-perfuzijos vertinimo programa (galvos smegenų, kepenų, inkstų, minkštųjų audinių  ir kt. organų),

11. Automatizuota programa galvos smegenų insulto vertinimui (apimant galvos-kaklo kraujagyslių vertinimą, galvos smegenų parenchimos perfuziją),

12. Kaulų - raumenų sistemos tyrimų vertinimo programa,

13. Automatizuota galvos hematomų ir aneurizmų vertinimo programa,

14. Plaučių difuzinių pakitimų vertinimo programa,

15. Plaučių tyrimo vertinimo programa (automatizuoti plaučių židinininių pakitimų aptikimas, pirminė analizė ir analizė dinamikoje),

16. Specializuota programa vaizdų analizei, gautų tiriant dviejų ar daugiau (angl. „dual-energy arba multi- energy“) energijų metodu, apimanti galimybę pašalinti kontrastinės medžiagos informaciją iš vaizdo (angl. "Virtual non-contrast") ir laisvai retrospektyviai keisti energiją nuo 40 iki 140 keV diapazone,

17. Automatiniai ASPECTS skaičiavimai ir stambių smegenų kraujagyslių okliuzijos (LVO) aptikimas.
Specializuotas kontrastinio tirpalo injektorius.

Sistema turi būti komplektuojama su nepertraukiamos el. srovės šaltiniu (UPS), kuris turi užtikrinti kompiuterinio tomografo, dirbant maksimalia galia, veikimą ≥ 5 minučių dingus elektros tiekimui.
VIEŠOJI ĮSTAIGA


VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ


SANTAROS KLINIKOS








