PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS

2025-02-19

1. Klausimas. Techninės specifikacijos 6. punktas „Tyrimo reakcijos laikas ne daugiau 30 min. – Būtina“.

Mūsų siūlomų Ca15-3, Tg ir Tg-Ab analičių reakcijos laikas yra daugiau kaip 30 min., tačiau reikia pastebėti, kad tai yra ne skubūs tyrimai, kad jų atlikimui pagrįstai reikėtų kuo trumpesnio reakcijos laiko. Visų kitų siūlomų analičių reakcijos laikai yra 13-30 min. Manome, kad reakcijos laiko reikalavimas Ca15-3, Tg ir Tg-Ab analičių atlikimui, kurios nėra priskiriamos skubioms, yra perteklinis, nepagrįstas, o be to ribojantis konkurenciją. Tyrimų reakcijos laikas nebuvo aptartas rinkos konsultacijos metu, tad tiekėjai neturėjo galimybės išsakyti galimus atitikimus/neatitikimus keliamiems reikalavimams. Prašome tyrimo reakcijos laiko reikalavimą taikyti tik skubioms analitėms, kurių atsakymų pateikimo laiką reglamentuoja LR SAM galiojantys įsakymai arba pašalinti reikalavimą Nr. 6 ir 6.1 nes tai niekaip nesusiję su tiesiogine siekiamybe tyrimų atsakymus atiduoti per kuo trumpesnį laiką.

1. Atsakymas. Tyrimų reakcijos laikas buvo aptartas rinkos konsultacijos metu (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai), tad tiekėjai turėjo galimybę pateikti pastabas dėl keliamo reikalavimo. Atsižvelgiant į tiekėjų pasiūlymus, tyrimo reakcijos laikas buvo padidintas iki 30 min. kaip būtinas reikalavimas. Tiekėjui pasiūlius tyrimų reakcijos laiką ne daugiau 20 min., tai bus privalumas, vienas iš ekonominio naudingumo kriterijų.

Perkančioji organizacija techninius ir kokybinius reikalavimus visiems tyrimams ir analizatoriui grindžia objektyviais faktiniais duomenimis ir kriterijais – tokiais kaip tyrimo reakcijos laikas, mėginio tūris ar analizatoriaus našumas. Perkančioji organizacija yra tretinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikianti universitetinė įstaiga, kurioje konsultuojama ir gydoma daug sunkios būklės onkologinių pacientų iš visos Lietuvos ir tyrimų rezultatų pacientai laukia vizito metu, o tai tiesiogiai susiję su siekiamybe tyrimų atsakymus pateikti per kuo trumpesnį laiką.

Reikalavimas nekeičiamas.

2. Klausimas. Techninės specifikacijos 6.1. punktas „Tyrimo reakcijos laikas ne daugiau 20 min. – Privalumas“.

Prašome paaiškinti kaip bus vertinami atitikimai techninės specifikacijos reikalavimams, kai reikalavimas nėra BŪTINAS, o tik laikomas PRIVALUMU? Ar pvz., šio punkto atsakymas "tyrimo reakcijos laikas yra daugiau nei 20 min." nereikš neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimui? Siekiant išvengti dviprasmiškumo, punktas turėtų būti išbraukiamas iš techninės specifikacijos ir paliekamas tik prie ekonominio naudingumo kriterijų.

2. Atsakymas. Techninės specifikacijos 6.1. punktas „Tyrimo reakcijos laikas ne daugiau 20 min.“ yra privalumas“. Tyrimo reakcijos laikas ne daugiau 30 min. yra būtinas reikalavimas, o už pasiūlymą – „Tyrimo reakcijos laikas ne daugiau 20 min.“ bus suteikti ekonominio naudingumo balai pagal ekonomiškai naudingiausio (kainos ir kokybės santykio) pasiūlymo vertinimo kriterijus ir tvarką.

Reikalavimas nekeičiamas.

3. Klausimas. Techninės specifikacijos 18.1. punktas „Naudojami vienkartiniai reakcijos antgaliai - Privalumas“.

Prašome paaiškinti kaip bus vertinami atitikimai techninės specifikacijos reikalavimams, kai reikalavimas nėra BŪTINAS, o tik laikomas PRIVALUMU? Ar pvz., šio punkto atsakymas "naudojami ne vienkartiniai, o daugkartiniai antgaliai" nereikš neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimui? Siekiant išvengti dviprasmiškumo, punktas turėtų būti išbraukiamas iš techninės specifikacijos ir paliekamas tik prie ekonominio naudingumo kriterijų.

3. Atsakymas. Šis reikalavimas nėra būtinas. Už pasiūlymą – „Naudojami vienkartiniai reakcijos antgaliai“ bus suteikti ekonominio naudingumo balai pagal ekonomiškai naudingiausio (kainos ir kokybės santykio) pasiūlymo vertinimo kriterijus ir tvarką.

Reikalavimas nekeičiamas.

4. Klausimas. Techninės specifikacijos 21. punktas „Turi būti galimybė siūlomą automatinį imunologinį analizatorių sujungti su automatiniu biocheminiu analizatoriumi - Privalumas“.

Ar imunologinio analizatoriau sujungimo galimybė su biocheminiu analizatoriumi reiškia sujungimą tarp to paties gamintojo analizatorių modelių? Tikėtina PO nesiekia jungti vieno gamintojo imunologijos analizatoriaus su kito gamintojo biochemijos analizatoriumi? Punktas yra dviprasmiškas, todėl turėtų būti naikinamas. Atskirai vykstantys imunologijos ir biochemijos tyrimų pirkimai neužtikrina, kad abiem atvejais laimės to paties gamintojo analizatoriai ir to pasekoje bus realus poreikis analizatorius sujungti.

4. Atsakymas. Techninės specifikacijos 21. punktas „Turi būti galimybė siūlomą automatinį imunologinį analizatorių sujungti su automatiniu biocheminiu analizatoriumi - Privalumas“ naikinamas, atitinkamai pakeičiant techninės specifikacijos analizatoriaus techninių parametrų eil.nr. ir atsisakant T7 ekonominio naudingumo kriterijaus.

T8 ekonominio naudingumo kriterijus „Galimybė įdėti papildomas medžiagas ir reagentus nestabdant analizatoriaus darbo“ tampa T7 ekonominio naudingumo kriterijumi ir jam priskiriami 4 balai už kriterijų.

Patikslinami Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija ir pasiūlymo forma“ ir 2 priedas „Ekonomiškai naudingiausio (kainos ir kokybės santykio) pasiūlymo vertinimo kriterijai“ (pridedama).

5. Klausimas. Specialiųjų pirkimo sąlygų (toliau – SPS) 3 priede „Pirkimo-pardavimo sutarties projektas“ 5.1 punkte nurodyta, kad taikoma fiksuoto įkainio kainodara. Tačiau SPS 1 priede excel dokumente „Pasiūlymo forma ir techninė specifikacija“, prašoma pateikti ir vieno tyrimo kainą (eilutės 36, 39, 42 ir t.t.), o stulpeliuos F ir G prašoma pateikti pakuotės kainą. Gal galite patikslinti koks yra taikomas kainos apskaičiavimo būdas: vieno tyrimo kaina ar už pakuotę?

5. Atsakymas. Pirkime taikoma fiksuoto įkainio (vienam tyrimui) kainodara. Kaip yra nurodyta sutarties projekto 5.5. punkte - mokama už konkretų atliktų tyrimų kiekį pagal nustatytus įkainius.

6. Klausimas. Prašome patikslinti, atitikimus žymėti reikia dokumentuose lietuvių kalba ar dokumentuose anglų kalba?

6. Atsakymas. Atitikimus reikia žymėti dokumentuose lietuvių kalba.

PRIDEDAMA.

1. Patikslinta techninė specifikacija ir pasiūlymo forma.

2. Patikslinti ekonomiškai naudingiausio (kainos ir kokybės santykio) pasiūlymo vertinimo kriterijai

______________