## Privalomieji TS reikalavimai
Specialiųjų pirkimo sąlygų
1 priedas
Pasiūlymo forma ir techninė specifikacija
PASIŪLYMAS DĖL LABORATORINIŲ REAGENTŲ PIRKIMO ____________ Nr.______ (Data) (Sudarymo vieta)
Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
Telefono numeris
El. pašto adresas
Įmonės kodas
PVM kodas
Bankas ir sąskaitos numeris
Už Pardavėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakingas asmuo (pareigos, vardas, pavardė, tel., el. paštas)
Sutartį pasirašantis asmuo (jei pasirašys ne Direktorius, prašome pridėti įgaliojimą),
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje Viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje; 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
3)* Vykdant sutartį, pasitelksime šiuos paslaugų subteikėjus:
| Subtiekėjo pavadinimas | Tiekiamos prekės |  | Apimtis Eur arba %
*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai.
Subtiekėjų ir subteikėjų nurodymas nekeičia mūsų, kaip pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo.
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
DIAGNOSTINIAI REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS IMUNOLOGINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI IMUNOLOGINIŲ TYRIMŲ ANALIZATORIUMI. Analizatorius, diagnostiniai reagentai, kontrolinės medžiagos, papildomos priemonės reikalingos tyrimui atlikti turi būti to paties gamintojo, tarpusavyje suderinami. Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus.
Eil. Nr. | Tyrimų/ diagnostinių reagentų, papildomų tyrimo priemonių pavadinimas | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./ vnt.) nurodytam 36 mėn. tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur be PVM | Siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM | suma Eur be PVM |  | suma Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11
1 | Dimerinio baltymo diagnostinis reagentas – tyrimo ,,S100” atlikimui | 600
1.1 | ...... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi . Tiekėjas privalo įtraukti visas reikalingas kontrolines medžiagas ir papildomas priemones tyrimui atlikti(įrašyti tikslius pavadinimus)
Vieno tyrimo kaina Eur be PVM, PVM, ir su PVM (skaičiais ir žodžiais)
2 | Kanceroembrioninio antigeno diagnostinis reagentas – tyrimo ,,CEA" atlikimui | 27000
2.1 | ...... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi . Tiekėjas privalo įtraukti visas reikalingas kontrolines medžiagas ir papildomas priemones tyrimui atlikti(įrašyti tikslius pavadinimus)
Vieno tyrimo kaina Eur be PVM, PVM, ir su PVM (skaičiais ir žodžiais)
3 | Karbohidratinio antigeno diagnostinis reagentas – tyrimo „Ca 125” atlikimui | 9000
3.1 | ...... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi . Tiekėjas privalo įtraukti visas reikalingas kontrolines medžiagas ir papildomas priemones tyrimui atlikti(įrašyti tikslius pavadinimus)
Vieno tyrimo kaina Eur be PVM, PVM, ir su PVM (skaičiais ir žodžiais)
4 | Karbohidratinio antigeno diagnostinis reagentas – tyrimo ,,Ca 15-3” atlikimui | 24000
4.1 | ...... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi . Tiekėjas privalo įtraukti visas reikalingas kontrolines medžiagas ir papildomas priemones tyrimui atlikti(įrašyti tikslius pavadinimus)
Vieno tyrimo kaina Eur be PVM, PVM, ir su PVM (skaičiais ir žodžiais)
5 | Karbohidratinio antigeno diagnostinis reagentas – tyrimo ,,Ca 19-9” atlikimui | 12000
5.1 | ...... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi . Tiekėjas privalo įtraukti visas reikalingas kontrolines medžiagas ir papildomas priemones tyrimui atlikti(įrašyti tikslius pavadinimus)
Vieno tyrimo kaina Eur be PVM, PVM, ir su PVM (skaičiais ir žodžiais)
6 | β-chorioninio gonadotropino diagnostinis reagentas skirtas vėžinių susirgimų diagnostikai (turi būti nurodyta tyrimo metodikoje) – tyrimo ,,β-HCG” atlikimui | 900
6.1 | ...... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi . Tiekėjas privalo įtraukti visas reikalingas kontrolines medžiagas ir papildomas priemones tyrimui atlikti(įrašyti tikslius pavadinimus)
Vieno tyrimo kaina Eur be PVM, PVM, ir su PVM (skaičiais ir žodžiais)
7 | Prostatos specifinio antigeno diagnostinis reagentas – tyrimo ,,PSA” atlikimui | 27000
7.1 | ...... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi . Tiekėjas privalo įtraukti visas reikalingas kontrolines medžiagas ir papildomas priemones tyrimui atlikti(įrašyti tikslius pavadinimus)
Vieno tyrimo kaina Eur be PVM, PVM, ir su PVM (skaičiais ir žodžiais)
8 | Diagnostinis reagentas – tyrimo ,,Ca 72-4" atlikimui | 900
8.1 | ...... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi . Tiekėjas privalo įtraukti visas reikalingas kontrolines medžiagas ir papildomas priemones tyrimui atlikti(įrašyti tikslius pavadinimus)
Vieno tyrimo kaina Eur be PVM, PVM, ir su PVM (skaičiais ir žodžiais)
9 | Testosterono diagnostinis reagentas. | 900
9.1 | ...... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi . Tiekėjas privalo įtraukti visas reikalingas kontrolines medžiagas ir papildomas priemones tyrimui atlikti(įrašyti tikslius pavadinimus)
Vieno tyrimo kaina Eur be PVM, PVM, ir su PVM (skaičiais ir žodžiais)
10 | α-fetoproteino diagnostinis reagentas – tyrimo ,,AFP” atlikimui | 900
10.1 | ...... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi . Tiekėjas privalo įtraukti visas reikalingas kontrolines medžiagas ir papildomas priemones tyrimui atlikti(įrašyti tikslius pavadinimus)
Vieno tyrimo kaina Eur be PVM, PVM, ir su PVM (skaičiais ir žodžiais)
11 | Prolaktino diagnostinis reagentas – tyrimo ,,Prolactin" atlikimui | 450
11.1 | ...... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi . Tiekėjas privalo įtraukti visas reikalingas kontrolines medžiagas ir papildomas priemones tyrimui atlikti(įrašyti tikslius pavadinimus)
Vieno tyrimo kaina Eur be PVM, PVM, ir su PVM (skaičiais ir žodžiais)
12 | Tirotropino diagnostinis reagentas – tyrimo ,,TSH” atlikimui | 9000
12.1 | ...... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi . Tiekėjas privalo įtraukti visas reikalingas kontrolines medžiagas ir papildomas priemones tyrimui atlikti(įrašyti tikslius pavadinimus)
Vieno tyrimo kaina Eur be PVM, PVM, ir su PVM (skaičiais ir žodžiais)
13 | Tiroglobulino diagnostinis reagentas – tyrimo ,,TG" atlikimui | 6000
13.1 | ...... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi . Tiekėjas privalo įtraukti visas reikalingas kontrolines medžiagas ir papildomas priemones tyrimui atlikti(įrašyti tikslius pavadinimus)
Vieno tyrimo kaina Eur be PVM, PVM, ir su PVM (skaičiais ir žodžiais)
14 | Laisvo tiroksino diagnostinis reagentas – tyrimo ,,FT4" atlikimui | 4500
14.1 | ...... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi . Tiekėjas privalo įtraukti visas reikalingas kontrolines medžiagas ir papildomas priemones tyrimui atlikti(įrašyti tikslius pavadinimus)
Vieno tyrimo kaina Eur be PVM, PVM, ir su PVM (skaičiais ir žodžiais)
15 | Diagnostinis reagentas – tyrimo ,,HE4" atlikimui | 900
15.1 | ...... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi . Tiekėjas privalo įtraukti visas reikalingas kontrolines medžiagas ir papildomas priemones tyrimui atlikti(įrašyti tikslius pavadinimus)
Vieno tyrimo kaina Eur be PVM, PVM, ir su PVM (skaičiais ir žodžiais)
16 | Kalcitonino diagnostinis reagentas – tyrimo „Calcitonin“ atlikimui | 600
16.1 | ...... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi . Tiekėjas privalo įtraukti visas reikalingas kontrolines medžiagas ir papildomas priemones tyrimui atlikti(įrašyti tikslius pavadinimus)
Vieno tyrimo kaina Eur be PVM, PVM, ir su PVM (skaičiais ir žodžiais)
17 | Anti tiroglobulino diagnostinis reagentas – tyrimo „anti-Tg“ atlikimui | 900
17.1 | ...... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi . Tiekėjas privalo įtraukti visas reikalingas kontrolines medžiagas ir papildomas priemones tyrimui atlikti(įrašyti tikslius pavadinimus)
Vieno tyrimo kaina Eur be PVM, PVM, ir su PVM (skaičiais ir žodžiais)
18 | N - galo pro B - tipo natriuretinio peptido (NT - pro BNP) koncentracijos nustatymas | 12000
18.1 | ...... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi . Tiekėjas privalo įtraukti visas reikalingas kontrolines medžiagas ir papildomas priemones tyrimui atlikti(įrašyti tikslius pavadinimus)
Vieno tyrimo kaina Eur be PVM, PVM, ir su PVM (skaičiais ir žodžiais)
19 | Didelio jautrumo troponino T (Tn T) arba troponino I (Tn I)koncentracijos nustatymas | 9000
19.1 | ...... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi . Tiekėjas privalo įtraukti visas reikalingas kontrolines medžiagas ir papildomas priemones tyrimui atlikti(įrašyti tikslius pavadinimus)
Vieno tyrimo kaina Eur be PVM, PVM, ir su PVM (skaičiais ir žodžiais)
20 | Prokalcitonino (PCT) koncentracijos nustatymas | 12000
20.1 | ...... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi . Tiekėjas privalo įtraukti visas reikalingas kontrolines medžiagas ir papildomas priemones tyrimui atlikti(įrašyti tikslius pavadinimus)
Vieno tyrimo kaina Eur be PVM, PVM, ir su PVM (skaičiais ir žodžiais)
21 | Laisvo prostatos specifinio antigeno diagnostinis reagentas - tyrimo ,,fPSA" atlikimui | 9000
21.1 | ...... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi . Tiekėjas privalo įtraukti visas reikalingas kontrolines medžiagas ir papildomas priemones tyrimui atlikti(įrašyti tikslius pavadinimus)
Vieno tyrimo kaina Eur be PVM, PVM, ir su PVM (skaičiais ir žodžiais)
Bendra pasiūlymo kaina
REIKALAVIMAI IMUNOLOGINIŲ TYRIMŲ ANALIZATORIUI, ĮSIGYJAMAM PANAUDOS BŪDU (tiekėjai siūlydami reagentus ir papildomas priemones nurodytam tyrimų skaičiui atlikti, privalo pateikti analizatorių (-ius) panaudai)
Modelis (tipas) _____________________ Gamintojas, kilmės šalis _________________________________ Pagaminimo metai _______________________________
| Pavadinimas/techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  |  | Atitikimas reikalavimams (siūlomos įrangos parametrai su nuoroda į gaminio kodą kataloge, psl. Nr.)
1. | Automatinis imunologinis analizatorius - 1 vnt. | Ne senesnis kaip 4 m. nuo pagaminimo, komplektacijoje kompiuteris su programine įranga, monitorius, pelė, klaviatūra, išorinis spausdintuvas (su aptarnavimu ir aprūpinimu kasetėmis), nepertraukiamo maitinimo šaltinis, brūkšninio kodo skaitytuvas.
2. | Siūlomas panaudai analizatorius turi būti integruotas su vandens gryninimo sistema bei tiesiogiai prijungtas prie nuotekų šalinimo sistemos. | Būtina pagal analizatoriaus modelio poreikį.
3. | Matavimo metodas | Automatinis, elektrochemiluminescencinis imunologinis (ECLIA) arba lygiavertis metodas.
4. | Tyrimų spektras | Privalomas spektras: ,,CEA", ,,Ca125", ,,Ca15-3", ,,Ca19-9", ,,PSA", ,,AFP", ,,Prolactin", ,,TSH", ,,TG", ,,FT4", ,,anti-Tg", ,,NT-pro BNP" arba ,,BNP", didelio jautrumo troponinas (hs Tn) arba (Tn I), prokalcitoninas (PCT), ,,fPSA", ,,S100", ,,β-HCG” skirtas vėžinių susirgimų diagnostikai, ,,Ca72-4", ,,HE4", ,,Calcitonin", ,,Testosteron" Papildomas spektras: ,,SCC", ,,CYFRA21-1", ,,p2PSA" (4; 5; 6 eil.) Pastaba Jeigu siūlomas panaudai analizatorius neturi galimybės tirti viso privalomojo techninėje specifikacijoje nurodyto tyrimų spektro, turi būti pasiūlyta kita įranga (pilnai automatinis analizatorius), kartu su reagantais ir papildomomis priemonėmis, reikalingais nurodytam tyrimų skaičiui atlikti.
5. | Našumas ne mažiau nei 100 tyrimų per valandą | Būtina
6. | Tyrimo reakcijos laikas ne daugiau 30 min. | Būtina
6.1. | Tyrimo reakcijos laikas ne daugiau 20 min. | Privalumas (1 eil.)
7. | Mėginio tūris - ne daugiau 80 µl. | Būtina
7.1. | Mėginio tūris - ne daugiau 60 µl. | Privalumas (3 eil.)
8. | Mėginio kokybės patikrinimas. Analizatoriuje integruota automatinė mechaninių ir matavimo procesų sutrikimų informavimo sistema, informuojanti operatorių apie trikdžius. | Būtina. Turi būti procesų sutrikimų informavimo sistemą, nutraukiančia tyrimo atlikimą dėl krešulio, nepakankamo mėginio kiekio, ar dėl kitų trikdžių.
9. | Mėginio ir mėgintuvėlių tipai | Turi tirti pirminius ir antrinius mėgintuvėlius, mėginių indelius. Analizatorius turi priimti skirtingo dydžio mėgintuvėlius viename stovelyje arba turėti galimybę skirtingo dydžio mėgintuvėlių talpinimui skirtinguose stoveliuose. Turi tirti žmogaus kraujo serumo ir plazmos mėginius.
10. | Mėginių įdėjimas | Turi būti nuolatinio mėginių įdėjimo galimybė, nestabdant analizatoriaus darbo bei skubių mėginių tyrimo funkcija.
11. | Integruotas brūkšninių kodų skaitytuvas ir galimybė prijungti išorinį kodų skaitytuvą. Brūkšninių kodų identifikavimo sistema reagentams ir pacientų mėginiams. | Būtina
12. | Spausdintuvas ir jo aptarnavimas, aprūpinimas eksploatacinėmis medžiagomis (kasetėmis ir kt.) per visą sutarties galiojimo laikotarpį | Būtina
13. | Analizatorius privalo užsakyti ir inicijuoti tyrimus, gautus iš laboratorijos informacinės sistemos (LIS), be operatoriaus | Būtina
14. | Mėginių kiekis analizatoriuje ne mažiau nei 50 vietų mėginiams | Būtina
15. | Reagentai, išskyrus kontrolines ir kalibracines medžiagas, pilnai paruošti naudojimui (nereikia atšildyti ir laukti kol pasieks tinkamas darbines sąlygas) | Būtina
16. | Mėginių praskiedimas ir pakartotinis ištyrimas | Turi būti mėginių automatinio praskiedimo, automatinio tyrimo pakartojimo galimybė, o taip pat galimybė pakartojimų kiekį ir praskiedimo dydį parinkti rankiniu būdu.
17. | Nuolatinis reagentų stabilumo, galiojimo ir kiekio sekimas bei pagalbinių priemonių ir atliekų kiekio analizatoriuje sekimas | Būtina
18. | Naudojami vienkartiniai reakcijos indeliai | Būtina
18.1. | Naudojami vienkartiniai reakcijos antgalai | Privalumas (2 eil.)
19. | Kokybės kontrolė
19.1. | Kokybės kontrolės tirpalai | Turi būti naudojami 2 ar 3 lygių koncentracijos kontroliniai serumai (kaip reglamentuojama gamintojo), kurie neįeina į reagento (statomo į aparatą) sudėtį.
19.2. | Kokybės kontrolės programa | Turi būti integruota kokybės kontrolės programa, skaičiuojanti pagrindinius statistinius rodiklius ir vaizduojanti kontrolių rezultatus Levey - Jennings grafikais.
20. | Analizatoriaus duomenų bazė ir valdymas
20.1. | Saugomi duomenys | Turi būti saugomi pacientų tyrimų rezultatai, kalibracijos ir kokybės kontrolės duomenys ilgalaikėse sisteminėse duomenų bazėse ir laikmenose
20.2. | Analizatoriaus ekranas ir sutrikimų informavimo sistema | Ekrane turi būti gerai matomi naujai atsiradę pranešimai, klaidos, ženklai, informacija apie matavimo proceso trikdžius.
20.3. | Saugaus prisijungimo galimybė tiekėjo techninio aptarnavimo specialistui, leidžianti nuotoliniu būdu perduoti informaciją, atnaujinti tyrimų bylas, atlikti prevencinius ir diagnostinius veiksmus. | Būtina
20.4. | Gamintojo katalogai, ar kita medžiaga, įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams | Būtina
20.5. | Vartotojo instrukcija anglų ir lietuvių kalbomis | Pateikiama su prietaisu
20.6. | CE sertifikatas | Pateikiama su prietaisu
20.7. | Techninė priežiūra ir remontas | Visą panaudos sutarties laikotarpį nemokama. Nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Taip pat sistemų atnaujinimas turi būti suderintas su laboratorijos personalu ir atliekamas ne tyrimų atlikimo metu.
21. | Turi būti galimybė įdėti papildomas medžiagas ir reagentus nestabdant analizatoriaus darbo. | Privalumas (7 eil.)
22. | Analizatoriaus programinė įranga turi būti integruota ir suderinama į LIS (laboratorijos informacinę sistemą) standartiniais serverio sąsajos protokolais ASTM ir HL7. | Tiekėjas programinės įrangos suderinimą ir integraciją atlieka savo jėgomis ir lėšomis.
BENDROS SĄLYGOS :
1. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių, metodų pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė (pagal techninės specifikacijos reikalavimus) ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu. Reagentai turi būti su brūkšniniais kodais. Reagentų galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 6 mėn. nuo pristatymo dienos.
2. Tiekėjo siūloma panaudai įranga turi atitikti nacionalinio kibernetinio saugumo keliamus reikalavimus pagal LR Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimą Nr. 280 ,,Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo"
3.Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti. Tiekėjas privalo išvardinti visus reikiamus reagentus ir pagalbines priemones (įskaitant ir kalibravimo medžiagas, kontrolines medžiagas, elektrodus ir kitas eksploatacines priemones, nurodant prekių komercinius pavadinimus) tyrimui atlikti ir tiksliai užpildyti techninės specifikacijos lentelės grafas.
4. Siūlomų reagentų, 2-jų bei 3-jų lygių kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę kontrolę) ir eksploatacinių medžiagų kiekio turi pakakti numatytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti , atsižvelgiant į tyrimų skaičių ir reagentų, kontrolinių bei eksploatacinių medžiagų galiojimo trukmę atidarius pakuotę.
5. Visi siūlomi reagentai, kalibratoriai, kontrolės turi pilnai atitikti techninius ir kokybinius reikalavimus. Tiekėjas turi pateikti prietaiso gamintojo tyrimų klinikinės validacijos protokolus (tyrimo jautrumas, specifiškumas), turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams: gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus: metodikas, analizatoriaus darbo vadovą su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.
6. Jei tiekėjas siūlo ne prietaiso gamintojo reagentus, kalibratorius, kontroles, privaloma pateikti prietaiso gamintojo išduotus adaptacinius protokolus bei prietaiso gamintojo išduotus analitinius klinikinės validacijos protokolus visiems siūlomiems reagentams, kontrolėms, kalibratoriams (reikalavimas nustatytas siekiant tinkamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (įskaitant pakeitimus ir papildymus) 37.1.4 punkto nuostatas ir Lietuvos standarto LST EN ISO 15189 5.5.1.1 ir 5.5.1.2 punktų reikalavimus).
7. Tiekėjas turi užtikrinti, kad kompetentingas specialistas, turintis konkurso sąlygose nurodytą kompetenciją įrodančius dokumentus, apmokys personalą naudotis įranga po jos instaliavimo pagal suderintą grafiką, konsultuos personalą tyrimų atlikimo vietoje, pagal perkančiosios organizacijos poreikį sutarties galiojimo laikotarpiu. Turi būti ryšys su nuotoliniu pagalbos teikimo centru, leidžiančiu konsultuotis, greičiau nustatyti ir pašalinti gedimus, įvertinti sistemos būklę ir , esant galimybei, pašalinti gedimo priežastis.
8. Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti perduoto analizatoriaus techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Galimų defektų ir/ar gedimų/sutrikimų nustatymas turi būti pradedamas nedelsiant (darbo dienomis) nuotoliniu būdu po pranešimo gavimo apie iškilusius nesklandumus. Nepavykus nustatyti galimų defektų ir/ar gedimų/sutrikimų priežasties nuotoliniu būdu - gamintojo įgaliotas serviso inžinierius per 2 val. po oficialaus gavėjo pranešimo privalo nustatyti galimų defektų ir/ar gedimų/sutrikimų priežastis ir pagal galimybes atlikti šalinimo veiksmus (remontą) darbo vietoje. Sistema turi būti sutaisyta ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną. Tiekėjas, suteikiantis analizatorių panaudos būdu, turi pateikti detalų analizatoriaus priežiūros planą, pateikti visas priežiūrai atlikti reikiamas priemones ir instrukcijas. Turi būti garantuotas kvalifikuotas techninis analizatorių aptarnavimas, remontas, atliekamas gamintojo įgaliotų serviso inžinierių, vadovaujantis ,,Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašu" (LR SAM 2016 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. V-271).
9. Siūlomo panaudai analizatoriaus programinė įranga turi būti integruota ir suderinama į LIS (laboratorijos informacinę sistemą) standartiniais serverio sąsajos protokolais ASTM ir HL7. Tiekėjas programinės įrangos suderinimą ir integraciją atlieka savo jėgomis ir lėšomis.
10. Dokumentacija: tyrimų protokolai, aprašymai, naudojimo instrukcijos, saugos duomenų lapai (pagal Reglamento ES Nr.830/2015 reikalavimus), naujausios reagentų naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis ir kita su tyrimo procesu susijusi svarbi informacija turi būti pateikiami (esant gamintojo pakeitimams - skubiai atnaujinami): analizatoriuje (įdėjus reagentą), kartu su gaunamais reagentais, kompaktiniuose diskuose, nuotoliniu/elektroniniu ar kitu būdu.
Siūlomi techniniai funkcionalumai (pildo Tiekėjas)
Nr. | EKONOMINIO NAUDINGUMO KRITERIJAI |  |  | Reikalavimų atitikimas |  | Balai už kriterijų
T1 | Tyrimo reakcijos laikas ne daugiau nei 20 min. nepriklausomai nuo mėginių skaičiaus esančių aparate |  |  | yra/nėra |  | 3
T2 | Naudojami vienkartiniai reakcijos antgaliai |  |  | yra/nėra |  | 5
T3 | Mėginio tūris ne daugiau 60 µl |  |  | yra/nėra |  | 3
T4 | Papildomas tyrimų spektras ,,SCC" tyrimas |  |  | yra/nėra |  | 5
T5 | Papildomas tyrimų spektras ,,CYFRA 21-1" tyrimas |  |  | yra/nėra |  | 5
T6 | Papildomas tyrimų spektras „p2PSA" tyrimas |  |  | yra/nėra |  | 5
T7 | Galimybė įdėti papildomas medžiagas ir reagentus nestabdant analizatoriaus darbo |  |  | yra/nėra |  | 4
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
| _______________________________ |  | ____________________________ | _________________________________________________
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (parašas) | (Vardas ir pavardė)
___________________________________________

## Ekonominio naudingumo punktai
Nr. | EKONOMINIO NAUDINGUMO KRITERIJAI |  | Reikalavimų atitikimas | Balai už kriterijų
1. | Tyrimo reakcijos laikas ne daugiau nei 20 min., nepriklausomai nuo mėginių skaičiaus esančių aparate. |  |  | 3
2. | Naudojami vienkartiniai reakcijos antgaliai. |  |  | 5
3. | Mėginio tūris ne daugiau 60 µl. |  |  | 3
4. | Su siūlomu automatiniu imunologiniu analizatoriumi turi būti galimybė, esant poreikiui, atlikti ,,CYFRA 21-1" tyrimą. |  |  | 5
5. | Su siūlomu automatiniu imunologiniu analizatoriumi turi būti galimybė, esant poreikiui, atlikti ,,SCC" kiekybinį tyrimą. |  |  | 5
6. | Su siūlomu automatiniu imunologiniu analizatoriumi turi būti galimybė, esant poreikiui, atlikti ,,P2PSA" tyrimą. |  |  | 5
7. | Turi būti galimybė įdėti papildomas medžiagas ir reagentus nestabdant analizatoriaus darbo. |  |  | 4
Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kai vertinama kaina ir kokybė.
Vertinimo kriterijai |  | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
Kaina |  | 70
Kokybės kriterijai |  | 30