TECHNINĖ SPECIFIKACIJA PREMIUM KLASĖS SISTEMAI 

1. Ultragarsinė diagnostinė sistema


	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės

	1.
	Sistemos architektūra
	Mobili, su ratukais

	2.
	Atliekami tyrimai:
	

	2.1.
	Vidaus organų
	Būtina

	2.2.
	Vaikų vidaus organų
	Būtina

	2.3.
	Akušerijos
	Būtina

	2.4.
	Ginekologijos
	Būtina

	3.
	Sistemos ergonomika
	

	3.1.
	Valdymo pulto pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija
	Būtina

	3.2.
	Valdymo panelė nuo centrinės padėties pasukama
	Ne mažiau nei 40 laipsnių į kairę ir ne mažiau nei 40 laipsnių į dešinę

	3.3.
	Valdymo panelės aukščio reguliavimo eiga
	Ne mažesnė nei 23 cm

	3.4.
	Vaizdo monitorius pritvirtintas ant pilnai artikuliuojančio šarnyrinio laikiklio (rankos) – pasukamas į šonus, palenkiamas ir pakeliamas aukštyn/žemyn
	Būtina

	3.5.
	Vaizdo monitoriaus įstrižainė
	Ne mažiau 58.42 cm (23")

	3.6.
	Galimas vaizdo monitoriaus nulenkimas transportavimo metu
	Būtina

	3.7.
	Centrinis stabdis
	Būtina

	4.
	Atskiras, spalvotas, sistemos funkcijų valdymo monitorius
	Būtina

	4.1.
	Valdymo monitoriaus įstrižainė 

	Ne mažiau nei 30.73 cm (12.1")

	4.2.
	Lietimui jautrus valdymo monitorius
	Būtina

	4.3.
	Reguliuojamas valdymo monitoriaus pasvirimo kampas
	Būtina

	5.
	Pagrindinės techninės charakteristikos
	

	5.1.
	Maksimalus vaizduojamas gylis
	Ne mažiau kaip 40 cm

	5.2.
	Palaikomų daviklių dažnių diapazonas
	Nuo ne daugiau 1 MHz iki ne mažiau 21 MHz

	5.3.
	Aktyvių jungčių davikliams skaičius
	Ne mažiau kaip 4

	5.4.
	Ultragarsinių vaizdų suliejimo su KT ar MRT vaizdais funkcija
	Galimybė šią funkciją integruoti ateityje

	6.
	Vaizdavimo režimai:
	

	6.1.
	B režimas.
	Būtina

	6.2.
	M režimas
	Būtina

	6.3.
	Audinių harmoninio vaizdavimo su impulso inversija režimas.
	Būtina

	6.4.
	Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimo režimas.
	Būtina

	6.5.
	Spalvinis doplerinis kraujotakos intensyvumo vaizdavimo režimas su kraujotakos krypties vaizdavimo galimybe. 
	Būtina

	6.6.
	Didelės skiriamosios gebos kraujotakos vaizdavimo režimas nepriklausantis nuo tėkmės krypties daviklio atžvilgiu.
	Būtina

	6.7.
	Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas.
	Būtina

	6.8.
	Didelio impulsų pasikartojimo dažnio pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas.
	Būtina

	6.9.
	Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu: vienas 2D, antras 2D su spalvine vizualizacija.
	Būtina

	6.10.
	Mechaniškai davikliu sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („strain elastography“ arba lygiavertis).
	Būtina

	6.11.
	Ultragarso bangomis sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („shear wave elastography“ arba lygiavertis).
	Būtina

	6.12.
	Tyrimo su echokontrastinėmis medžiagomis vizualizacijos režimas.
	Būtina

	6.13.
	Tyrimo su echokontrastinėmis medžiagomis kvantifikacijos režimas.
	Būtina

	7.
	Tyrimo automatizavimo funkcijos:
	

	7.1.
	Automatinė vaizdo kokybės optimizacija.
	Būtina

	7.2.
	Automatinis spektrinių kreivių matavimas.
	Būtina

	8.
	Gaunamo signalo fokusavimas visame tyrimo gylyje (skenavimas be fokuso zonų)
	Būtina

	9.
	Reikalavimai davikliams:
	

	9.1.
	Konvekcinis daviklis 
	

	9.1.
	Darbinis dažnių diapazonas
 
	Nuo ne daugiau 2.0 MHz iki ne mažiau 5.7 MHz

	9.1.2
	Vaizduojamas kampas
	Ne mažiau 55º

	9.1.3.
	Elementų skaičius
	Ne mažiau 192

	9.1.4.
	Vieno kristalo technologija
	Būtina

	10.
	Tyrimo duomenų išsaugojimas ir perdavimas:
	

	10.1
	Vaizdų archyvavimas DICOM protokolu: DICOM storage, Modality worklist)
	Būtina

	10.2
	Galimybė versti išsaugotus vaizdus ir vaizdų sekos kilpas į JPEG, AVI (ar lygiaverčius) formatus ir juos išsaugoti
	Būtina

	10.3
	Palaikomas duomenų perdavimas per LAN
	Būtina

	11.
	Aparato vidinė atmintis
	Ne mažiau 500 GB

	12.
	Išorinės jungtys
	1. USB
2. LAN
3. HDMI arba lygiavertė

	13.
	Ultragarso aparato maitinimo šaltinis
	230 V ± 10%, 50 Hz elektros tinklas

	14.
	Ultragarsinio gelio šildytuvas
	Būtina

	15.
	Komplektuojamas terminis spausdintuvas
	Nespalvoto vaizdo spausdintuvas nuotraukoms spausdinti

	16.
	CE sertifikatas pagal medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEC reikalavimus
	Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją).

	17.
	Garantijos laikotarpis
	Ne mažiau 24 mėnesių garantija įrangai.



Kaina 70 balų.
Papildomi 30 balų:

	1.
	Padidintos skiriamosios gebos režimas, pasirinktoje intereso zonoje (B režime)
	≥ 3 lygių
	10 balų 

	2.
	Automatinė vaizdo optimizacija, automatiškai parenkant garso sklidimo greičio algoritmą vaizdo apdorojimui
	Būtina
	10 balų

	3.
	Lietimui jautrus ekranas
	Įstrižainė ne mažiau 15,6 colio
	10 balų




PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR SĄLYGOS

1. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu išrenkamas pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkantis pasiūlymas, įvertinus ekonominio naudingumo kriterijaus (S) balą.
1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami ir tarpusavyje palyginami vadovaujantis ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijumi. Pasiūlymų vertinimo kriterijai:

ULTRAGARSINĖ DIAGNOSTINĖ SISTEMA
1 lentelė
	Eil. Nr.
	Vertinimo kriterijai ir parametrai (Qi)
	Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime

	1.
	Pasiūlymo kaina (P)
	Wkaina =  70

	2.
	Kokybės kriterijai (Q):
	Wkokybė = 30

	2.1.
	Padidintos skiriamosios gebos režimas. Ne mažiau kaip 3 lygių.
	Wkokybė = 10

	2.2.
	Automatinė vaizdo optimizacija, automatiškai parenkant garso sklidimo greičio algoritmą vaizdo apdorojimui
	Wkokybė = 10

	2.2.
	Lietimui jautrus ekranas. Įstrižainė ne mažiau 15,6 colio
	Wkokybė = 10



3. Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas pagal mažiausios kainos pasiūlymo formulę, sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos P ir kokybės kriterijų (Q) balus:

Kur
Wkokybė – kokybei suteiktas lyginamasis svoris;
Qi - konkretaus vertinamo pasiūlymo kokybė procentais (kokybės kriterijams Nr. 1, 2, 3, 4 - skaičiuoklėje kokybės balui apskaičiuoti pasirenkamas „MAX - max balų, min - 0 balų“ variantas (kokybės kriterijai ir atitinkamas balų skaičius nurodyti 1 lentelėje).
Wkaina - kainai suteiktas lyginamasis svoris;
Pmin. – mažiausia pirkimui pasiūlyta kaina.
Pi – konkretaus vertinamo pasiūlymo kaina. Pasiūlymuose nurodytos kainos vertinamos eurais be PVM.
[bookmark: _Hlk111542805]
Kokybei taikoma balų skyrimo taisyklė:
[bookmark: _ftnref304]Jeigu konkretaus pasiūlymo langelyje bus įrašyta reikšmė, neatitinkanti nustatytą reikalavimą, tokiam pasiūlymui bus suteikiama 0 balų, o jeigu langelyje bus įrašyta reikšmė, atitinkanti nustatytą reikalavimą – jam bus skiriamas balų skaičius, lygus toje konkrečioje eilutėje nustatyto kriterijaus svoriui (t. y. 100 % svorio).

Pagal šią formulę laimėtoju pripažįstamas pasiūlymas, surinkęs didžiausią balų skaičių.
https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/env_skaiciuokle.xlsm 

4. Tais atvejais, kai kelių dalyvių ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.










2. Diagnostinė sistema


	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės

	1.
	Sistemos architektūra
	Mobili, su ratukais

	2.
	Atliekami tyrimai:
	

	2.1.
	Vidaus organų
	Būtina

	2.2.
	Skydliaukės
	Būtina

	2.3.
	Sąnarių
	Būtina

	2.4.
	Kraujagyslių
	Būtina

	2.5.
	Krūtų
	Būtina

	2.6.
	Vaikų vidaus organų
	Būtina

	3.
	Sistemos ergonomika
	

	3.1.
	Valdymo pulto pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija
	Būtina

	3.2.
	Valdymo panelė nuo centrinės padėties pasukama
	Ne mažiau nei 40 laipsnių į kairę ir ne mažiau nei 40 laipsnių į dešinę

	3.3.
	Valdymo panelės aukščio reguliavimo eiga
	Ne mažesnė nei 23 cm

	3.4.
	Vaizdo monitorius pritvirtintas ant pilnai artikuliuojančio šarnyrinio laikiklio (rankos) – pasukamas į šonus, palenkiamas ir pakeliamas aukštyn/žemyn
	Būtina

	3.5.
	Vaizdo monitoriaus įstrižainė
	Ne mažiau 58.42 cm (23")

	3.6.
	Galimas vaizdo monitoriaus nulenkimas transportavimo metu
	Būtina

	3.7.
	Centrinis stabdis
	Būtina

	4.
	Atskiras, spalvotas, sistemos funkcijų valdymo monitorius
	Būtina

	4.1.
	Valdymo monitoriaus įstrižainė 

	Ne mažiau nei 30.73 cm (12.1")

	4.2.
	Lietimui jautrus valdymo monitorius
	Būtina

	4.3.
	Reguliuojamas valdymo monitoriaus pasvirimo kampas
	Būtina

	5.
	Pagrindinės techninės charakteristikos
	

	5.1.
	Maksimalus vaizduojamas gylis
	Ne mažiau kaip 40 cm

	5.2.
	Palaikomų daviklių dažnių diapazonas
	Nuo ne daugiau 1 MHz iki ne mažiau 21 MHz

	5.3.
	Aktyvių jungčių davikliams skaičius
	Ne mažiau kaip 4

	5.4.
	Ultragarsinių vaizdų suliejimo su KT ar MRT vaizdais funkcija
	Galimybė šią funkciją integruoti ateityje

	6.
	Vaizdavimo režimai:
	

	6.1.
	B režimas.
	Būtina

	6.2.
	M režimas
	Būtina

	6.3.
	Audinių harmoninio vaizdavimo su impulso inversija režimas.
	Būtina

	6.4.
	Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimo režimas.
	Būtina

	6.5.
	Spalvinis doplerinis kraujotakos intensyvumo vaizdavimo režimas su kraujotakos krypties vaizdavimo galimybe. 
	Būtina

	6.6.
	Didelės skiriamosios gebos kraujotakos vaizdavimo režimas nepriklausantis nuo tėkmės krypties daviklio atžvilgiu.
	Būtina

	6.7.
	Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas.
	Būtina

	6.8.
	Didelio impulsų pasikartojimo dažnio pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas.
	Būtina

	6.9.
	Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu: vienas 2D, antras 2D su spalvine vizualizacija.
	Būtina

	6.10.
	Mechaniškai davikliu sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („strain elastography“ arba lygiavertis).
	Būtina

	6.11.
	Ultragarso bangomis sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („shear wave elastography“ arba lygiavertis).
	Būtina

	6.12.
	Tyrimo su echokontrastinėmis medžiagomis vizualizacijos režimas.
	Būtina

	6.13.
	Tyrimo su echokontrastinėmis medžiagomis kvantifikacijos režimas.
	Būtina

	7.
	Tyrimo automatizavimo funkcijos:
	

	7.1.
	Automatinė vaizdo kokybės optimizacija.
	Būtina

	7.2.
	Automatinis spektrinių kreivių matavimas.
	Būtina

	8.
	Gaunamo signalo fokusavimas visame tyrimo gylyje (skenavimas be fokuso zonų)
	Būtina

	9.
	Reikalavimai davikliams:
	

	9.1.
	Konvekcinis daviklis suaugusių tyrimams
	

	9.1.1.
	Darbinis dažnių diapazonas
 
	Nuo ne daugiau 2.0 MHz iki ne mažiau 5.7 MHz

	9.1.2.
	Vaizduojamas kampas
	Ne mažiau 55º

	9.1.3.
	Elementų skaičius
	Ne mažiau 192

	9.1.4.
	Vieno kristalo technologija
	Būtina

	9.2.
	Linijinis daviklis
	

	9.2.1.
	Darbinis dažnių diapazonas 
	Nuo ne daugiau 4.6 MHz iki ne mažiau 14.0 MHz

	9.2.2.
	Daviklio paviršiaus plotis
	52mm + 6mm

	9.2.3.
	Elementų skaičius
	Ne mažiau 250

	9.3.
	Linijinis daviklis 
	

	9.3.1.
	Darbinis dažnių diapazonas 
	Nuo ne daugiau 3.5 MHz iki ne mažiau 8.5 MHz

	9.3.2.
	Daviklio paviršiaus plotis
	Ne mažiau kaip 38mm

	10.
	Tyrimo duomenų išsaugojimas ir perdavimas:
	

	10.1
	Vaizdų archyvavimas DICOM protokolu: DICOM storage, Modality worklist)
	Būtina

	10.2
	Galimybė versti išsaugotus vaizdus ir vaizdų sekos kilpas į JPEG, AVI (ar lygiaverčius) formatus ir juos išsaugoti
	Būtina

	10.3
	Palaikomas duomenų perdavimas per LAN
	Būtina

	11.
	Aparato vidinė atmintis
	Ne mažiau 500 GB

	12.
	Išorinės jungtys
	1. USB
2. LAN
3. HDMI arba lygiavertė

	13.
	Ultragarso aparato maitinimo šaltinis
	230 V ± 10%, 50 Hz elektros tinklas

	14.
	Ultragarsinio gelio šildytuvas
	Būtina

	15.
	Komplektuojamas terminis spausdintuvas
	Nespalvoto vaizdo spausdintuvas nuotraukoms spausdinti

	16.
	CE sertifikatas pagal medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEC reikalavimus
	Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją).

	17.
	Garantijos laikotarpis
	Ne mažiau 24 mėnesių garantija įrangai.





Kaina 70 balų.
Papildomi 30 balų:


	1.
	Padidintos skiriamosios gebos režimas, pasirinktoje intereso zonoje (B režime)
	≥ 3 lygių
	20 balų 

	2.
	Programinė įranga automatiškai atpažįstanti pakitimus skydliaukės ultragarsinės diagnostikos metu. Dariniai automatiškai atpažįstami ir išmatuojami sustabdytame vaizde specialistui nepasirenkant intereso zonos, kurioje galimai yra tiriamas darinys. Vieno tyrimo metu programinė įranga gali ištirti ir pasirinkti ne mažiau kaip 10 skirtingų darinių.
	Būtina
	20 balai

	3.
	Programinė įranga automatiškai atpažįstanti pakitimus krūtų ultragarsinės diagnostikos metu. Dariniai automatiškai atpažįstami ir išmatuojami sustabdytame vaizde specialistui nepasirenkant intereso zonos, kurioje galimai yra tiriamas darinys. Vieno tyrimo metu programinė įranga gali ištirti ir pasirinkti ne mažiau kaip 10 skirtingų darinių.
	Būtina
	20 balai
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PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR SĄLYGOS

1. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu išrenkamas pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkantis pasiūlymas, įvertinus ekonominio naudingumo kriterijaus (S) balą.
1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami ir tarpusavyje palyginami vadovaujantis ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijumi. Pasiūlymų vertinimo kriterijai:

ULTRAGARSINĖ DIAGNOSTINĖ SISTEMA
1 lentelė
	Eil. Nr.
	Vertinimo kriterijai ir parametrai (Qi)
	Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime

	1.
	Pasiūlymo kaina (P)
	Wkaina =  70

	2.
	Kokybės kriterijai (Q):
	Wkokybė = 30

	2.3.
	Padidintos skiriamosios gebos režimas. Ne mažiau kaip 3 lygių.
	Wkokybė = 10

	2.1.
	Programinė įranga automatiškai atpažįstanti pakitimus skydliaukės ultragarsinės diagnostikos metu. Dariniai automatiškai atpažįstami ir išmatuojami sustabdytame vaizde specialistui nepasirenkant intereso zonos, kurioje galimai yra tiriamas darinys. Vieno tyrimo metu programinė įranga gali ištirti ir pasirinkti ne mažiau kaip 10 skirtingų darinių.
	Wkokybė = 10

	2.2.
	Programinė įranga automatiškai atpažįstanti pakitimus krūtų ultragarsinės diagnostikos metu. Dariniai automatiškai atpažįstami ir išmatuojami sustabdytame vaizde specialistui nepasirenkant intereso zonos, kurioje galimai yra tiriamas darinys. Vieno tyrimo metu programinė įranga gali ištirti ir pasirinkti ne mažiau kaip 10 skirtingų darinių.
	Wkokybė = 10



3. Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas pagal mažiausios kainos pasiūlymo formulę, sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos P ir kokybės kriterijų (Q) balus:

Kur
Wkokybė – kokybei suteiktas lyginamasis svoris;
Qi - konkretaus vertinamo pasiūlymo kokybė procentais (kokybės kriterijams Nr. 1, 2, 3, 4 - skaičiuoklėje kokybės balui apskaičiuoti pasirenkamas „MAX - max balų, min - 0 balų“ variantas (kokybės kriterijai ir atitinkamas balų skaičius nurodyti 1 lentelėje).
Wkaina - kainai suteiktas lyginamasis svoris;
Pmin. – mažiausia pirkimui pasiūlyta kaina.
Pi – konkretaus vertinamo pasiūlymo kaina. Pasiūlymuose nurodytos kainos vertinamos eurais be PVM.

Kokybei taikoma balų skyrimo taisyklė:
Jeigu konkretaus pasiūlymo langelyje bus įrašyta reikšmė, neatitinkanti nustatytą reikalavimą, tokiam pasiūlymui bus suteikiama 0 balų, o jeigu langelyje bus įrašyta reikšmė, atitinkanti nustatytą reikalavimą – jam bus skiriamas balų skaičius, lygus toje konkrečioje eilutėje nustatyto kriterijaus svoriui (t. y. 100 % svorio).

Pagal šią formulę laimėtoju pripažįstamas pasiūlymas, surinkęs didžiausią balų skaičių.
https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/env_skaiciuokle.xlsm 

4. Tais atvejais, kai kelių dalyvių ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.
