TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Gaivinimo sistema (automatinis krūtinės ląstos paspaudėjas)

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomi parametrai ir nurodomas pridedamo katalogo puslapis, kuriame reikalavimas yra aprašytas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ### Elektromechaninis prietaisas | Būtina |  |
|  | ### Konstrukcija | Lenta-pagrindas ant kurios tvirtinasi paspaudėjas. |  |
|  | ### Veikimo principas. | - Veikiantis nuo integruotos baterijos. - Krūtinės ląstos paspaudimai (kompresijos), gali būti su aktyvia dekompresija (pakėlimas) |  |
|  | ### Lenta-pagrindas | - Su tvirtinimo vieta paspaudėjui - Rentgenu peršviečiama - Su specialiais paciento fiksavimo diržais. - Užtikrina galimybę pacientą saugiai transportuoti. |  |
|  | ### Galimybė pasirinkti iš kelių gaivinimo protokolų variantų | - Kompresijos su ventiliavimo pauze 30:2 (30 kompresijų ir 2 įpūtimai). - Pastovios kompresijos režimai. - Pauzės rėžimas. |  |
|  | - Paspaudimo gylis | Ne mažiau nei 5cm. |  |
|  | - Galimybė nustatyti paspaudimo dažnį pasirinktinai | - Ne siauriau nei nuo 100 iki 120k/min reguliuojamas. - Paklaida nedidesnė nei +/-2k/min |  |
|  | - Galimybė keisti parametrus nenutraukus gaivinimo | Būtina |  |
|  | ### Baterija 1vnt | - Pakraunama Li jonų polimerų arba analogiška - Išimama/įdedama be papildomų įrankių - Tarnauja pilnai pakrovus, įprasitinėmis sąlygomis ne mažiau kaip 30 min. - Pakrovimas vyksta elektros laidu, neišimant baterijos iš prietaiso arba su atskiru pridedamu pakrovėju. |  |
|  | ### Aliarmų sistema | - Vizualiniai ir garsiniai. - Aliarmo statuso atvaizdavimas – būtina. |  |
|  | ### Galimybė perkelti duomenis į kompiuterį išsaugojimui | Būtina |  |
|  | ### Krepšys nešimui | Patogus, dedamas ant pečių, su galimybe susidėti visus priedus. |  |
|  | ### Komplektacija | Krūtinės ląstos paspaudėjas su lenta, diržai tvirtinimui, baterija, pakrovėjo laidas, krepšys nešimui, SD kortelė duomenų įrašymui arba kitas sprendimas duomenų perdavimui į išorinį kompiuterį. |  |
|  | ### Apsaugos standartas nuodrėgmės ir dulkių ne prasčiau | Ne mažesnė nei IP43. |  |
|  | Turi būti paženklintas CE ženklu. | Būtina. |  |
|  | ### Garantinis laikotarpis sistemai ir jos dalims. | Ne mažiau 36 mėnesių. |  |
|  | ### Vartotojo instrukcija. | Pasirašius sutartį ir pristačius sistemą, kartu turi būti pateikta vartotojo instrukcija originalo ir lietuvių kalba. |  |
|  | ### Gamintojo įgaliojimas | Būtina pateikti gamintojo įgaliojimą parduoti, instaliuoti ir atlikti siūlomos įrangos remontą. |  |