TSD-1140, VPP-6590, VPP-6041

Lubinių konsolių techninė specifikacija

1 pirkimo dalis. Dvigubų alkūnių lubinė konsolė su apsauginiu ekranu nuo radiacinės spinduliuotės, kiekis 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konsolės konstrukcijos tipas | - Ant išilginių bėgelių (kurių ilgis ≥ 220 cm) judanti lubinė konsolė; - Dvigubų alkūnių (išmatavimai pritaikomi individualiai pagal patalpas); - Su apsauginiu ekranu (širma) nuo radiacinės spinduliuotės. |  |
| 2. | Konsolės tvirtinimas | - Bėgelių konstrukcija tvirtinama prie lubų; - Kolona kabinama ant bėgelių (konsolės išmatavimai derinami pagal patalpos aukštį užsakymo metu). |  |
| 3. | Apsauginis ekranas (širma) | - Dydis nemažiau negu 60 cm × 80 cm; - Orientuotas horizontaliai; - Yra suformuota kampinė paciento formos išpjova; - Ekranas skaidrus; - Pagamintas iš švinu dengto akrilo; - Švino ekvivalentas nemažiau negu 0,5 mm; - Pozicionuojamas virš paciento. |  |
| 4. | Apsauginiai lapeliai | - Nemažiau negu 0,5 mm švino ekvivalento; - Prie paciento anatomijos prisitaikantys, lankstūs lapeliai; - Tvirtinami apsauginio ekrano (širmos) apatiniame krašte. |  |
| 5. | Apsauginio ekrano (širmos) sukimosi ašis | - Sukasi aplink centrinę horizontalią ašį; - Sukasi ≥ 330° aplink vertikaliąją ašį (ties tvirtinimu prie dvigubos alkūnės). |  |
| 6. | Reikalavimai dvigubai alkūnei | - Didžiausias pasiekiamas atstumas nuo kolonos ašies (pilnai išskleidus horizontaliai) ≥ 1,6 m; - Vertikalaus judėjimo diapazonas ≥ 1,1 m; - Integruota svorio kompensavimo sistema; - Sukasi ≥ 270° aplink vertikaliąją ašį (ties tvirtinimu prie kolonos). - Sukasi ≥ 330° aplink vertikaliąją ašį (ties tvirtinimu tarp alkūnių segmentų). |  |
| 7. | Reikalavimai kolonai | Kolona turi būti pritaikyta ateityje nesudėtingai papildyti lubinę konsolę – pridėti antrą dvigubą alkūnę su pasirinktu priedu alkūnės gale |  |
| 8. | Atitikties deklaracija | Pridedama apsauginio ekrano (širmos) švino ekvivalento atitikties deklaracija |  |
| 9. | Valymas | Paviršiai atsparūs valymui ir dezinfekcijos priemonėms |  |
| 10. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Konsolės pristatymas į LSMU ligoninę Kauno klinikas, instaliavimas (apimantis pritvirtinimą prie lubų, komplektuojamų priedų sumontavimą, išbandymą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 11. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 12. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 13. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Techninis aprašymas lietuvių arba anglų kalba. |  |
| 14. | Žymėjimas CE ženklu | Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją |  |
| 15. | Garantinis terminas | Ne mažiau kaip 36 mėnesiai |  |
| 16. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

2 pirkimo dalis. Dviejų alkūnių chirurginė ir anesteziologinė lubinės konsolės

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dviejų alkūnių chirurginė lubinė konsolė | 2 kompl. |  |
| 1.1. | Konsolės konstrukcija ir tipas | 1. Prie lubų montuojama dviejų alkūnių vertikali konsolė (su montavimu prie perdangos atsižvelgiant į pakabinamų lubų aukštį); 2. Alkūnių ilgiai: 2.1. Pirmos alkūnės ilgis ≥ 750 mm; 2.2. Antros alkūnės ilgis ≥ 750 mm; 3. Konsolės alkūnių sukimosi apie savo ašį kampas ≥ 330°; 4. Konsolės vertikalios kolonos ilgis ≥ 1250 mm; 5. Konsolės padėties fiksavimui naudojama elektromagnetinių arba pneumatinių stabdžių sistema; 7. Būtina galimybė konsolės galinėje pusėje montuoti lentyną arba kitą įrangą; 8. Konsolėje įrengti judesio eigos ribotuvai. |  |
| 1.2. | Maksimali konsolės apkrova | ≥ 200 kg |  |
| 1.3. | Elektros, žemų srovių ir medicininių dujų jungčių išdėstymas | - Jungtys yra išdėstomos vertikalioje konsolės kolonoje; - Konkrečios jungties vieta turi būti laisvai pasirenkama (suderinama su vartotoju užsakymo metu). |  |
| 1.4. | Konsolės kolonos viduje turi būti atskiri kanalai | 1. Elektros įvadams; 2. Dujų įvadams. |  |
| 1.5. | Vertikalios kolonos komplektacija: | 1. 4 lentynos su bėgeliais pakabinamai įrangai, montuojamos priekinėje konsolės kolonos dalyje, atitinkančios sekančius reikalavimus: a) lentynų matmenys (plotis×gylis): (530×480) ± 10 mm; b) kiekvienos lentynos keliamoji galia ≥ 40 kg; 2. Prie konsolės kolonos pritvirtinta rankena su stabdžių valdymo funkcija, skirta konsolės padėties nustatymui; 3. Infuzinis stovas su dviem pasukamomis alkūnėmis ir reguliuojamo aukščio laikikliu, skirtu infuzinių tirpalų maišeliams ir buteliams – 1 vnt.; 4. Dviejų alkūnių laikikliai pritaikyti montuoti ne mažesnius kaip 32 colių ekrano įstrižainės monitorius (alkūnės tvirtinamos konsolės šonuose) – 2 vnt. |  |
| 1.6. | Konsolės konstrukciniai elementai, palengvinantys jos valymą | 1. Konsolės paviršiai lygūs, be aštrių kraštų ir kampų, išorinės briaunos suapvalintos; 2. Konsolėje nėra išsikišusių varžtų, kniedžių; 3. Visi konsolės paviršiai atsparūs valymui ir dezinfekcijos priemonėms. |  |
| 1.7. | Jungtys | 1. Kolonoje sumontuotos jungtys: a) elektros rozetės (230V, su įžeminimu) – 12 vnt.; b) elektrinių potencialų išlyginimo gnybtai – 5 vnt.; c) vakuumo jungtis (DIN standarto) – 2 vnt.; d) CO2 jungtis (DIN standarto) – 1 vnt.; e) suspausto oro jungtis (DIN standarto) – 1 vnt.; f) tinklo jungtis (RJ45) – 2 vnt.; 2. Visoms siūlomoms medicininių dujų ir vakuumo jungtims sukomplektuoti tinkami DIN standarto medicininės įrangos pajungimo antgaliai. |  |
| 1.8. | Atitikimas standartui | Siūlomos konsolės atitinka ISO 11197, EN 60601-1 ir DIN EN 60601-1-2 (arba lygiaverčius) standartus |  |
| 1.9. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 1.10. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Konsolės pristatymas į LSMU ligoninę Kauno klinikas, instaliavimas (įskaitant sumontavimą, pajungimą bei testavimą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 1.11. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 1.12. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 1.13. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - Instaliavimo instrukcijos; - Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - Aptarnavimo instrukcijos; - Gedimų nustatymo instrukcijos; - Išardymo-surinkimo instrukcijos; - Atsarginių dalių katalogas; - Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |
| 1.14. | Garantijos sąlygos | 1. Garantinio aptarnavimo laikotarpis ≥ 36 mėnesiai. 2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Specialisto atvykimo gedimų šalinimui laikas – ne vėliau kaip per 24 val. nuo iškvietimo gavimo. |  |
| 1.15. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |
| 2. | Dviejų alkūnių anesteziologinė lubinė konsolė | 2 kompl. |  |
| 2.1. | Konsolės konstrukcija ir tipas | 1. Prie lubų montuojama dviejų alkūnių horizontali konsolė (su montavimu prie perdangos atsižvelgiant į pakabinamų lubų aukštį); 2. Alkūnių ilgiai: 2.1. Pirmos alkūnės ilgis ≥ 750 mm; 2.2. Antros alkūnės ilgis ≥ 750 mm; 3. Konsolės alkūnių sukimosi apie savo ašį kampas ≥ 330°. |  |
| 2.2. | Konsolės konstrukciniai elementai, palengvinantys jos valymą | 1. Konsolės paviršiai lygūs, be aštrių kraštų ir kampų, išorinės briaunos suapvalintos; 2. Konsolėje nėra išsikišusių varžtų, kniedžių; 3. Visi konsolės paviršiai atsparūs valymui ir dezinfekcijos priemonėms. |  |
| 2.3. | Jungtys | 1. Konsolėje sumontuotos jungtys: a) elektros rozetės (230V, su įžeminimu) – 12 vnt.; b) elektrinių potencialų išlyginimo gnybtai – 5 vnt.; c) vakuumo jungtis (DIN standarto) – 1 vnt.; d) deguonies tiekimo jungtis (DIN standarto) – 2 vnt.; e) suspausto oro jungtis (DIN standarto) – 2 vnt.; f) anestezijos dujų šalinimo jugntis (AGSS) – 1 vnt.; g) tinklo jungtis (RJ45) – 2 vnt.; 2. Visoms siūlomoms medicininių dujų ir vakuumo jungtims sukomplektuoti tinkami DIN standarto medicininės įrangos pajungimo antgaliai. |  |
| 2.4. | Atitikimas standartui | Siūlomos konsolės atitinka ISO 11197, EN 60601-1 ir DIN EN 60601-1-2 (arba lygiaverčius) standartus |  |
| 2.5. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 2.6. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Konsolės pristatymas į LSMU ligoninę Kauno klinikas, instaliavimas (įskaitant sumontavimą, pajungimą bei testavimą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 2.7. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 2.8. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 2.9. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: a) Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; b) Instaliavimo instrukcijos; c) Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; d) Aptarnavimo instrukcijos; e) Gedimų nustatymo instrukcijos; f) Išardymo-surinkimo instrukcijos; g) Atsarginių dalių katalogas; h) Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; i) Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); j) Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |
| 2.10. | Garantijos sąlygos | 1. Garantinio aptarnavimo laikotarpis ≥ 36 mėnesiai. 2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Specialisto atvykimo gedimų šalinimui laikas – ne vėliau kaip per 24 val. nuo iškvietimo gavimo. |  |
| 2.11. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |