## Sheet1
Dalies numeris | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Dalies vertė / Priimtina kaina be PVM | Dalies vertė / Priimtina kaina su PVM | PVM | BVPŽ kodas | Dalis pakartotinė? | Pirkimo kurio dalis kartojama numeris | 1 mato vnt. kaina Eur be PVM | Pastabos dėl techninės specifikacijos
1 | Adatos peilio papilatomai
1 | Adatos peilio papilatomai | vnt. | 60
1 | sterilus; proksimalinė kateterio dalis 6,5-7 Fr išorinio diametro, distalinė – 5-5,5 Fr; 3 kanalų; adatos-peilio ilgis ne trumpesnis nei 5 mm; instrumento ilgis ne trumpesnis nei 195 cm; tinkamas endoskopui, kurio darbinio kanalo skersmuo 2,8 mm; naudojamas kartu su 0,035¨ skersmens pravedėju.
2 | Priemonės endoskopijai
2 | ERCP kaniulė | vnt. | 30
2 | sterili, vienkartinė; tinkama darbui su 0,035“ skersmens pravedėju; distalinio galo diametras 4,0 Fr, kūgio formos, rentgeno kontrastinis; ilgis ne trumpesnis nei 195 cm; tinkama darbui 2,2 mm skersmens endoskopo kanale.
2 | ERCP kaniulė trumpa kūgine viršūne | vnt. | 50
2 | sterili, vienkartinė; tinkama darbui su 0,035“ skersmens pravedėju; distalinio galo diametras 4,5 Fr, trumpo kūgio formos, rentgeno kontrastinis; ilgis ne trumpesnis nei 195 cm; tinkama darbui 2,2 mm skersmens endoskopo kanale.
2 | Klipas standartinis/ilgas | vnt. | 200
2 | sterilus; kabutės kampas 135°, patologiniams gleivinės defektams, hemostazei; klipo „rankos“ ilgis ≥ 7 mm; tinkama naudoti su vienkartinio naudojimo kabučių fiksavimo įrenginiu.
2 | Klipatorius | vnt. | 30
2 | sterilus; vienkartinio naudojimo, patologiniams gleivinės defektams, hemostazei, tinkamas su vienkartinio naudojimo kabutėms, rotuojamas; darbinis ilgis 230±5 cm; tinkamas darbui Ø 2,8 mm endoskopo kanale.
2 | Ligavimo kilpa | vnt. | 30
2 | sterili; vienkartinio naudojimo, ligavimo kilpa polipams; kilpa pagaminta iš nailono, su rankena; atviros kilpos diametras 30±2 mm; darbinis ilgis 2300-2400 mm; tinkama kanalui Ø 2,8 mm, suderinama su kilpos šalinimo įrankiu FS-410U, arba lygiavertis įrankis duodamas Ligoninei panaudai.
2 | Stentų įvedimo sistema | vnt. | 80
2 | sterili, vienkartinė; ilgis ne trumpesnis nei 190 cm; tinkanti 8,5 ar 10 Fr stentų įvedimui, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį; rentgeno kontrastiniu galu; tinkama darbui su 0,035“ styga – vedliu; tinkama darbui 3,7 mm skersmens endoskopo kanale.
3 | Krepšeliai akmenims traukti iš tulžies ar kasos latakų
3 | Krepšeliai akmenims traukti iš tulžies ar kasos latakų | vnt. | 100
3 | Sterilūs; krepšelis sudarytas iš keturių silikonizuotų, nesulimpančių procedūros metu, vielučių; atidaryto krepšelio plotis 21±1 mm; kateterio ilgis 190-200 cm; rotuojamas; tinkamas darbui 2,8 mm endoskopo kanale; suderinamas su avariniu krepšelių šalinimo rinkiniu.
4 | Kasos gydomieji stentai su įsitvirtinimo ausytėmis 5 Fr dydžio
4 | Kasos gydomieji stentai su įsitvirtinimo ausytėmis 5 Fr dydžio | vnt. | 10
4 | sterilūs; su įsitvirtinimo ausytėmis (iš viso 3) abiejuose stento galuose; su drenavimo angomis; ilgis 5 - 12 cm, ne mažiau 7 skirtingų ilgių.
5 | Kasos profilaktiniai stentai 5 Fr dydžio
5 | Kasos profilaktiniai stentai 5 Fr dydžio | vnt. | 50
5 | sterilūs; stentas iš poliuretano ar lygiavertės medžiagos, su rentgeno kontrastine juostele; dydžiai 5 Fr, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį; ilgiai nuo 2 iki 13 cm, ne mažiau kaip 11 ilgių; su įsitvirtinimo ausytėmis (is viso 2) viename stento gale; su drenavimo angomis per visą stento ilgį.
6 | Akmenų iš tulžies latakų traukimo krepšeliai, RX tipo sistema
6 | Akmenų iš tulžies latakų traukimo krepšeliai, RX tipo sistema | vnt. | 10
6 | Sterilūs; krepšelis sudarytas iš 4 vielučių; išskleisto krepšelio plotis 1,5 - 3,0 cm, ne mažiau kaip 3 skirtingi pločiai; kateterio ilgis ne trumpesnis nei 190 cm; tinkamas darbui 3,2 mm skersmens endoskopo kanale; tinkamas darbui su 0.035“ pravedėju; krepšelio forma išlieka simetriška ir po keleto išskleidimo ir sutraukimo atveju.
7 | Hemostazinis zondas
7 | Hemostazinis zondas | vnt. | 15
7 | bipoliarinis, keramikinis ir tauriojo metalo spirale suktas elektrodo galas; zondas turi praplovimo angą zondo centre; zondo galo OD 7Fr arba 10Fr, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį; darbinis ilgis ne trumpesnis nei 300 cm; tinkamas darbui 2,8 mm arba 3,7 mm endoskopinių instrumentų kanaluose; Tinkantis elektrochirurginiam generatoriui Olympus arba aparatas teikiamas Ligoninei panaudai.
8 | Polipektomijos kilpos
8 | Polipektomijos kilpos | vnt. | 150
8 | sterili, vienkartinė, paruošta naudojimui; su integruotu rotaciniu mechanizmu, darbinis ilgis ne trumpesnis nei 230 cm; tinkama darbui 2,8 mm skersmens endoskopo kanale; kilpa – apvali-ovalo, asimetrinio pusmėnulio (crescent), šešiakampio formos, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį; išskleistos kilpos pločiai nuo 10-11mm iki 33-35 mm, ne mažiau 5 dydžių, įskaitant mažiausią ir didžiausią reikšmes, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį; turi turėti jungtį, „karštai“ polipektomijai atlikti; kilpa tinkanti tiek „karštam“ ar „šaltam“ būdui.
9 | Biliariniai balioniniai akmenų ekstraktoriai
9 | Biliariniai balioniniai akmenų ekstraktoriai | vnt. | 120
9 | Sterilus, vienkartinis; kateteris trijų spindžių su atraumine viršūne, su rentgeno kontrastinėmis žymėmis, darbinis ilgis ne trumpesnis nei 1900 mm, balioną galima pripūsti trimis diametrais 15/18/20-21 mm; injekavimo vieta virš balionėlio; tinkamas darbui su 0,035“ pravedėju; tinkamas dirbti 3,2 mm skersmens endoskopo darbiniame kanale; 3 švirkštai, skirtingiems balionėlio diametrams pripūsti.
10 | Biliarinis dilatacinis balionas
10 | Biliarinis dilatacinis balionas | vnt. | 50
10 | Sterilus, vienkartinis; balionėlio diametras 6-14 mm, ne mažiau kaip 5 skirtingi diametrų pasirinkimai; balionėlio ilgis 4-6 cm, turi mažiausiai 2 rentgeno kontrastinius žymenis; balionėlis plyšimo slėgis ne mažesnis nei 6-10 atm; balionėlis užmautas ant ne trumpesnio nei 200 cm įvedėjo, kuris yra 2,4-2,6 mm diametro; viela – pravedėja 0,035“ skersmens.
11 | Paruošti naudoti klipai
11 | Paruošti naudoti klipai | vnt. | 700
11 | Sterilūs, vienkartiniai; rotuojami 360°, patologiniams gleivinės defektams, hemostazei; darbinis ilgis 230 ±5 cm; tinkama darbui Ø 2,8 mm endoskopo kanale; kabutės „rankos“ ilgis ≥10 mm, plačiai atsidarantys, ne mažiau kaip 11 mm; su uždarymo/atidarymo funkcija.
12 | Tulžies plastikiniai stentai, tiesūs
12 | Tulžies plastikiniai stentai, tiesūs | vnt. | 40
12 | Sterilūs; diametras 8-8,5 Fr arba 10-10,5 Fr, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį; pagaminti iš polietileno arba savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos; rentgeno kontrastiniai; tiesūs; ilgis tarp „ausyčių“ 6 arba 7 cm, 9 arba 10 cm, 11 arba 12 cm, 15-16 cm pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį; tinkantys darbui su 0,035“ storio viela.
13 | Kasos ,,pigtail“ tipo stentai be ausytės
13 | Kasos ,,pigtail“ tipo stentai be ausytės | vnt. | 20
13 | Sterilūs; vienkartinė Rx tipo įvedimo sistema, įstumėjas turi užrakinimo ir atrakinimo sistemą; pagaminti iš poliuretano ar lygiavertės medžiagos, su rentgeno kontrastine juostele; 4, 5 Fr diametro; ilgis 2-13 cm, ne mažiau 11 ilgių; per visą stento ilgį išdėstytos akutės ne rečiau kaip kas 5 mm; tinkami darbui su 0,035‘‘ viela-pravedėja.
14 | Svetimkūnių ištraukimo žnyplės (stentams šalinti)
14 | Svetimkūnių ištraukimo žnyplės (stentams šalinti) | vnt. | 40
14 | sterilios; kombinuotos „aligatoriaus“ ir „žiurkės“ dantų, svetimkūnio ar stentų ištraukimui; ilgis ne trumpesnis nei 200 cm; movos diametras 1,9-2,4 mm.
15 | Endoskopinių dažų rinkinys virškinamojo traktro gleivinės žymėjimui
15 | Endoskopinių dažų rinkinys virškinamojo traktro gleivinės žymėjimui | vnt. | 15
15 | Sterilus, paruoštas naudoti, tamsios spalvos, tirpalas, supakuotas 5-6 ml švirkšte. Švirkštas Luer-Lock, užsukama jungtimi. Dažas pažymėtoje vietoje išlieka ilgiau nei 12 mėn.
16 | Biopsinės žnyplės
16 | gastroskopijoms | vnt. | 150
16 | Sterilios; instrumento ilgis 155-165 cm; kaušeliai ovalūs be dantukų arba su dantukais, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį, kaušeliai perforuoti, pasisukantys šoninės biopsijos paėmimui; su adata arba be jos, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį; tinkamas darbui 2,8 mm diametro endoskopo kanale.
16 | kolonoskopijoms | vnt. | 100
16 | Sterilios; instrumento ilgis 230-240 cm; kaušeliai ovalūs be dantukų arba su dantukais, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį, kaušeliai perforuoti, pasisukantys šoninės biopsijos paėmimui; su adata arba be jos, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį; tinkamas darbui 2,8 mm diametro endoskopo kanale.
17 | Titano kabutės Grena klipsatoriui
17 | Titano kabutės Grena klipsatoriui | kasetė | 1000
17 | sterilios; pagamintos iš titano, „V“ formos; S, M, ML dydžiai pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį; Spalvinė kodacija pagal dydį; Supakuotos dėtuvėse po 6-8 kabutes; Tinkančios Grena klipsatoriui arba instrumentai teikiami Ligoninei panaudos sutartimi.
18 | Ligatūrinės polimerinės kabutės
18 | Ligatūrinės polimerinės kabutės | kasetė | 1000
18 | dydis ML, L, XL pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį; turi tikti tiek atvirai, tiek endoskopinei intervencijai, įvedimo instrumentai teikiami Ligoninei panaudai.