TSD-1273, VPP-5296

# Elektrinės jėgos sistemos su priedais, skirtos veido – žandikaulių chirurgijai techninė specifikacija (kiekis – 1 kompl.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrinės jėgos sistemos komplektacija: |  |  |
| 2. | Konsolė (kiekis 1 vnt.) |  |  |
| 2.1. | Ekranas | LCD tipo arba lygiavertis |  |
| 2.1.1. | Ekrane valdomos funkcijos | - Greičio nustatymas; - Irigacijos nustatymas; - Sukimosi krypties nustatymas. |  |
| 2.2. | Mikromotorų jungtys | Ne mažiau 2 |  |
| 2.3. | Kalbos pasirinkimas | Ne mažiau 6 kalbos |  |
| 2.4. | Papildomi reikalavimai | - Paskutinių nustatymų išsaugojimo funkcija arba ≥ 200 skirtingų profilių nustatymų saugojimas; - Integruota irigacinė pompa. |  |
| 2.5. | Irigacijos reguliavimo žingsnis | Irigacija reguliuojama ≤ 5 % žingsniu |  |
| 2.6. | Maksimali irigacija | ≤ 80 ml/min. |  |
| 2.7. | Automatinis darbinės rankenos atpažinimas ir automatinis optimalaus darbinio greičio nustatymas | Automatinis darbinės rankenos atpažinimas ir automatinis optimalaus darbinio greičio nustatymas. Ne mažiau 4 darbinės rankenos. |  |
| 3. | Kojinis valdymo pedalas su apsauginiu lanku (kiekis 1 vnt.) |  |  |
| 3.1. | Kojinis valdymas | - Kojinis valdymas vienu pedalu; - Pedalo pagalba reguliuojamos apsukos. |  |
| 3.2. | Programuojami kojiniai jungikliai | Ne mažiau kaip 1 jungiklis |  |
| 3.3. | Kabelis | Ne trumpesnis kaip 3 m arba bevielis (kartu turi būti pateikiamas pakrovėjas) |  |
| 3.4. | Atsparumo vandeniui klasė | Ne mažesnė nei IPX7 |  |
| 4. | Mikromotoras skirtas gręžimo antgaliams (kiekis 1 vnt.) |  |  |
| 4.1. | Svoris | ≤ 350 g |  |
| 4.2. | Mikromotoro skersmuo | 18 – 21 mm |  |
| 4.3. | Mikromotoro ilgis | 100 mm ± 1 mm |  |
| 4.4. | Apsukų skaičius | Ne mažiau 35 000 aps./min |  |
| 4.5. | Sukimo momento reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 30 – 100% |  |
| 4.6. | Kabelis | Ne trumpesnis kaip 3,5 m |  |
| 4.7. | Skirtingų antgalių prijungimas | Galimybė prijungti ne mažiau kaip 16 skirtingų antgalių |  |
| 5. | Mikromotoras skirtas pjovimo antgaliams (kiekis 1 vnt.) |  |  |
| 5.1. | Svoris | ≤ 350 g |  |
| 5.2. | Mikromotoro skersmuo | 18 – 21 mm |  |
| 5.3. | Mikromotoro ilgis | 100 mm ± 1 mm |  |
| 5.4. | Apsukų skaičius | Ne mažiau 20 000 aps./min |  |

| 5.5. | Kabelis | Ne trumpesnis kaip 3,5 m |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Didelio sukimo momento mikromotoras skirtas gręžimo antgaliams (kiekis 1 vnt.) |  |  |
| 6.1. | Mikromotoro svoris | ≤ 400 g |  |
| 6.2. | Mikromotoro skersmuo | 21 – 23 mm |  |
| 6.3. | Apsukų skaičius | Ne mažiau 65 000 aps./min |  |
| 6.4. | Kabelis | Ne trumpesnis kaip 3,5 m |  |
| 7. | Tiesus darbinis antgalis (kiekis 1 vnt.) | 1. Tinkantis darbui su 2,35 ± 0,3 mm diametro grąžteliais; 2. Apsukų skaičius ≥ 35 000 aps./min.; 3. Darbinės dalies ilgis 34 - 45 mm. 4. Irigacijos purkštukas tvirtinamas ant darbinio antgalio distalinės dalies. 5. Antgalis pateikiamas komplekte kartu su pasirenkamų tipų ir dydžių borais (15 vnt., iš kurių 10 vnt. deimantiniai) |  |
| 8. | Tiesus trumpas darbinis antgalis (kiekis 1 vnt.) | 1. Tinkantis darbui su 2,35 ± 0,3 mm diametro grąžteliais; 2. Apsukų skaičius ≥ 35 000 aps./min.; 3. Darbinės dalies ilgis 15 - 25 mm 4. Irigacijos purkštukas tvirtinamas ant darbinio antgalio distalinės dalies. 5. Antgalis pateikiamas komplekte kartu su pasirenkamų tipų ir dydžių borais (15 vnt., iš kurių 5 vnt. deimantiniai) |  |
| 9. | Lenktas darbinis antgalis (kiekis 1 vnt.) | 1. Tinkantis darbui su 2,35 ± 0,3 mm diametro grąžteliais; 2. Apsukų skaičius ≥ 35 000 aps./min.; 3. Darbinės dalies ilgis 45 -55 mm 4. Irigacijos purkštukas tvirtinamas ant darbinio antgalio distalinės dalies. 5. Antgalis pateikiamas komplekte kartu su pasirenkamų tipų ir dydžių borais (15 vnt., iš kurių 5 vnt. deimantiniai) |  |
| 10. | Lenktas trumpas darbinis antgalis (kiekis 1 vnt.) | 1. Tinkantis darbui su 2,35 ± 0,3 mm diametro grąžteliais; 2. Apsukų skaičius ≥ 35 000 aps./min.; 3. Darbinės dalies ilgis 25 - 33 mm 4. Irigacijos purkštukas tvirtinamas ant darbinio antgalio distalinės dalies. 5. Antgalis pateikiamas komplekte kartu su pasirenkamų tipų ir dydžių borais (15 vnt., iš kurių 5 vnt. deimantiniai) |  |
| 11. | Didelio greičio tiesus arba lenktas darbinis antgalis (kiekis 1 vnt.) | 1. Apsukų skaičius ≥ 65 000 aps./min.; 2. Irigacijos purkštukas tvirtinamas ant darbinio antgalio distalinės dalies. 3. Antgalis pateikiamas komplekte kartu su pasirenkamų tipų ir dydžių borais (30 vnt.) |  |
| 12. | Gręžimo darbinis antgalis (tiesus) (kiekis 1 vnt.) | 1. Tinkantis darbui su 2,35 ± 0,3 mm diametro grąžteliais; 2. Apsukų skaičius ≥ 35 000 aps./min.; 3. Irigacijos purkštukas tvirtinamas ant darbinio antgalio distalinės dalies. 4. Antgalis pateikiamas komplekte kartu su pasirenkamų dydžių grąžteliais (10 vnt.) |  |
| 13. | Lenktas (kampinis) gręžimo antgalis (kiekis 1 vnt.) | 1. Skirtas grąžtams, kurių skersmuo 2,35 mm (± 0,3 mm); 2. Antgalis pateikiamas komplekte kartu su pasirenkamų dydžių grąžteliais (5 vnt.) |  |
| 14. | Sagitalinio pjovimo antgalis (kiekis 1 vnt.) | 1. Apsukų skaičius ≥ 20 000 aps./min.; 2. Osciliacinis kampas ≥ 4,7º; 3. Irigacijos purkštukas tvirtinamas ant darbinio antgalio distalinės dalies. 4. Antgalis pateikiamas komplekte kartu su pasirenkamo ilgio, storio ir pločio geležtėmis (10 vnt.) |  |
| 15. | Reciprokuojančio pjovimo antgalis (kiekis 1 vnt.) | 1. Apsukų skaičius ≥ 16 000 aps./min.; 2. Geležtės eigos ilgis 2,5 ± 0,1 mm; 3. Irigacijos purkštukas tvirtinamas ant darbinio antgalio distalinės dalies. 4. Antgalis pateikiamas komplekte kartu su pasirenkamo ilgio, storio ir pločio geležtėmis (25 vnt.) |  |
| 16. | Osciliuojantis pjovimo antgalis (kiekis 1 vnt.) | 1. Apsukų skaičius ≥ 20 000 aps./min.; 2. Osciliacinis kampas ≥ 8º; 3. Irigacijos purkštukas tvirtinamas ant darbinio antgalio distalinės dalies. 4. Antgalis pateikiamas komplekte kartu su pasirenkamo ilgio, storio ir pločio geležtėmis (5 vnt.) |  |
| 17. | Irigacijos linijos laikiklis (kiekis 3 vnt.) | Skirtas sagitalinei, osciliuojančiai ir reciprokuojančiai rankenoms |  |
| 18. | Vielų įvedimo rankena („pistoleto formos“) (kiekis 1 vnt.) |  |  |
| 18.1. | Apsukų skaičius | Ne mažiau 1200 aps./min |  |
| 18.2. | Vielų įvedimo rankenos sukimosi režimai | - Pirmyn; - Atgal; 3. Osciliuojantis (svyruojantis). |  |
| 18.3. | Reikalavimai rankenai | - ≥ 2 valdymo mygtukai; - Su užraktu. |  |
| 19. | Smeigių įvedimo antgalis („pistoleto formos“ rankenai) (kiekis 1 vnt.) | Skirtas 2,0 – 3,2 mm diametro smeigėms |  |
| 20. | Gręžimo antgalis („pistoleto formos“ rankenai) (kiekis 1 vnt.) | - Jacobs (arba lygiaverčio) tipo; - Skirtas 0,5 mm - 4,0 mm grąžteliams; - Su „T“ formos raktu. 4. Antgalis pateikiamas komplekte kartu su pasirenkamų dydžių grąžteliais (10 vnt.) |  |
| 21. | Sterilizavimo krepšelis (-iai) | Talpinantis (-ys) visus komplekto instrumentus |  |
| 22. | Garantinis terminas | ≥ 36 mėnesiai |  |
| 23. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 24. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija lietuvių ir/arba anglų kalba. |  |
| 25. | Įrangos pristatymas, instaliavimas ir personalo apmokymas | Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas turi būti įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui/išbandymui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.