## Lapas1
Nr. | Techninis reikalavimas | Tiekėjas nr. 1 | Tiekėjas nr. 2 | Tiekėjas nr. 3 | Atsakymas
1 | Vežimėlis medicininei įrangai
1.1. | Vežimėlis medicininei įrangai
1.1.1. | Pagamintas iš plieno ir aliuminio, padengtas dažais | Pagamintas iš plieno | Pagamintas iš plieno ir aliuminio, padengto milteliniu būdu polimerine danga. Dangos spalvą kiekvienam vežimėliui ir atskiroms jo dalims galima rinktis užsakymo metu iš RAL spalvų skalės. |  | Nekeičiame: Skyriaus poreikiams reikalinga įsigyti dažytus vežimėlius (tai yra įprastas įrenginys, parametras neriboja konkurencijos), tačiau dažymo būdo aprašymas gali riboti konkurencingumą, todėl PO pasirenka jo neaprašyti.
1.1.2. | Keturi ratukai, bent du iš jų su stabdžiais |  | Keturi sudvejinti ne mažiau kaip 100mm skersmens ratukai dengti termoguma , visi su stabdžiais |  | Nekeičiame: Šiuo atveju, tiekėjo siūlomas sprendimas atitinka reikalavimą, o pakeitimas ribotų konkurencija kitų tiekėjų atžvigliu.
1.1.3. | Lentynėles pagamintos iš plienos, dažytos, paaukštintais kraštais | Lentynėles pagamintos iš plieno | Lentynėles pagamintos iš plieno, dažytos, įgilintais kraštais iš visų pusių , įgilinimo aukštis ne mažiau 0.7cm |  | Nekeičiame: Šiuo atveju, tiekėjo siūlomas sprendimas atitinka reikalavimą, o pakeitimas ribotų konkurencija kitų tiekėjų atžvigliu.
1.1.4. | Ne mažiau kaip 4 lentynos ir ne mažiau kaip 2 stalčiai | Ne mažiau kaip 3 lentynos ir ne mažiau kaip 2 stalčiai | Ne mažiau kaip 4 lentynos/stalviršiai ir ne mažiau kaip 2 stalčiai ( vidinis stalčiaus aukštis ne ≥ 100mm ) |  | Keičiame: Ne mažiau kaip 3 lentynos/stalviršiai ir ne mažiau kaip 2 stalčiai
1.1.5. | Lentynų ir stalčių aukštis koreguojamas šoninių profilių aukštyje |  | Lentynų ir stalčių tvirtinimo aukštį kiekvienam atskiram vežimukui galima nurodyti gaminio užsakymo metu |  | Nekeičiame: Perkančiosios organizacijos poreikis įsigyti vežimėlius, kuriuos galima būtų pritaikyti ateityje pagal poreikį (pasikeitus laikomiems prietaisams, perdavus kitam skyriui ar pan.)
1.1.6. | Išmatavimai: aukštis ne mažesnis kaip 120 cm, plotis 55 cm ± 5 cm, gylis 45 cm ± 5 cm | Išmatavimai: aukštis ne mažesnis kaip 120 cm, plotis 55-64 cm ± 5 cm, gylis 45 cm ± 5 cm | Išmatavimai: aukštis ne mažesnis kaip 120 cm, plotis 60 cm ± 5 cm, gylis 55 cm ± 5 cm |  | Keičiame: Išmatavimai: aukštis ne mažesnis kaip 120 cm, plotis ribose 50 - 65 cm, gylis ribose 40 - 60 cm
1.1.7. | Leidžiama lentynos apkrova ne mažiau kaip 10 kg | Naikinti |  |  | Nekeičiame: Vežimėlis reikalingas medicininei įrangai laikyti bei transportuoti, todėl svarbu, kad konstrukcija būtų pritaikyti ir atlaikytų reikiamą svorį
1.1.8. | Integruotas elektros šakotuvas, ne mažiau kaip 4 Schuko tipo arba lygiavertės jungtys | Integruotas elektros šakotuvas |  |  | Nekeičiame: Schuko tipo jungtukai yra standartiniai jungtukai naudojami Europos sąjungoje
2 | Vežimėlis su stalčiumi
2.1. | Vežimėlis su stalčiumi
2.1.1. | Pagamintas iš nerūdijančio plieno |  | Pagamintas iš ne žemesnės kaip AISI304 markės nerūdijančio plieno | Prašome koreguoti į Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba anoduoto lydinio. Privalumai anoduoto lydinio konstrukcijos - atsparus dilimui metalas, konstrukcija lengvesnė | Keičiame: Pagamintas iš ne žemesnės kaip AISI304 markės nerūdijančio plieno
2.1.2. | Ne mažiau kaip 2 lentynos ir vienas stalčius po viršutine lentyna |  | Ne mažiau kaip 2 lentynos ir vienas stalčius po viršutine lentyna/ stalviršiu. Stalčius ant teleskopinių bėgiukų su apsauga nuo iškritimo ir savaiminio pritraukimo funkcija. Stalčiaus vidinis aukštis≥ 100mm ) |  | Nekeičiame: Šiuo atveju, tiekėjo siūlomas sprendimas atitinka reikalavimą, o pakeitimas ribotų konkurencija kitų tiekėjų atžvigliu.
2.1.3. | Lentynų kraštai paaukštinti |  | Lentynos/ stalviršis turi įgilinimą visuose kraštuose ir apsauginę tvorelė/ paaukštinimą iš šonų ir nugarinės vežimuko pusės |  | Nekeičiame: Šiuo atveju, tiekėjo siūlomas sprendimas atitinka reikalavimą, o pakeitimas ribotų konkurencija kitų tiekėjų atžvigliu.
2.1.4. | Vežimėlio kampai yra suapvalinti, be aštrių kraštų
2.1.5. | Keturi ratukai, bent du iš jų su stabdžiais |  | Keturi ne mažesni kaip 100mm skersmens ratukai, bent du iš jų su stabdžiais |  | Nekeičiame: Šiuo atveju, tiekėjo siūlomas sprendimas atitinka reikalavimą, o pakeitimas ribotų konkurencija kitų tiekėjų atžvigliu.
2.1.6. | Su rankena stūmimui/judėjimui |  | Su ne mažiau kaip 2 rankenomis stūmimui/judėjimui vežimuko šonuose. |  | Nekeičiame: Šiuo atveju, tiekėjo siūlomas sprendimas atitinka reikalavimą, o pakeitimas ribotų konkurencija kitų tiekėjų atžvigliu.
2.1.7. | Išmatavimai (aukštis x plotis x gylis): 85 cm x 75 cm x 45 cm ± 5 cm | Išmatavimai (aukštis x plotis x gylis): 85-97,5 cm x 75-66 cm x 45-(47) cm ± 5 cm | Išmatavimai (aukštis x plotis x gylis): 85 cm x 75 cm x 50 cm ± 5 cm | Prašome koreguoti į Išmatavimai (aukštis x plotis x gylis): 85 cm x 70 cm x 45 cm ± 5 cm, tai nėra esminis parametras, sumažinus ilgį 5 cm leistų dalyvauti didesniam tiekėjų skaičiui. | Keičiame: Išmatavimai: aukštis ne mažesnis kaip 80 cm, plotis ribose 65 - 80 cm, gylis ribose 40 - 55 cm
2.1.8. |  |  | Apsauginiai bamperiai virš kiekvieno ratuko |  | Nekeičiame: Pakeitimas ribotų konkurencija kitų tiekėjų atžvigliu.
3 | Vežimėlis su stalčiais
3.1. | Vežimėlis su stalčiais |  | Vežimėlis su 3 stalčiais, darbastaliu ir 1 lentyna |  | Nekeičiame: Tikslesnė vežimėlio konstrukcija aprašyta kituose punktuose
3.1.1. | Konstrukcija pagaminta iš aliuminio, padengta dažais |  | Konstrukcija pagaminta iš aliuminio, padengto milteliniu būdu polimerine danga. Dangos spalvą kiekvienam vežimėliui ir atskiroms jo dalims galima rinktis užsakymo metu iš RAL spalvų skalės. |  | Nekeičiame: Dažymo būdo aprašymas gali riboti konkurencingumą, todėl PO pasirenka jo neaprašyti.
3.1.2. | ABS plastiko arba lygiavertis darbastalis ir lentyna su trimis borteliais |  | Vežimukas turi iš ABS plastiko arba iš aliuminio pagamintus darbastalį/stalviršį ir lentyną su ne žemesniu kaip 0,7cm įgilinimu visuose kraštuose ir su ne žemesne kaip 5cm apsauginę tvorelė/ paaukštinimą iš šonų ir nugarinės vežimuko pusės |  | Nekeičiame: Šiuo atveju, tiekėjo siūlomas sprendimas atitinka reikalavimą, o pakeitimas ribotų konkurencija kitų tiekėjų atžvigliu.
3.1.3. | Su rankena stūmimui/judėjimui
3.1.4. | Ne mažiau kaip 3 stalčiai |  | Ne mažiau kaip 3 po stalviršiu vienas po kitu išdėstyti vienodo dydžio stalčiai , apačioje lentyna tarp kurios ir apatinio stalčiaus dugno yra ne mažesnis kaip 20 cm aukščio tarpas |  | Nekeičiame: Šiuo atveju, tiekėjo siūlomas sprendimas atitinka reikalavimą, o pakeitimas ribotų konkurencija kitų tiekėjų atžvigliu.
3.1.5. | Stalčiai su automatiniais pritraukėjais |  | Stalčiai ant teleskopinių bėgiukų su apsauga nuo iškritimo ir savaiminio pritraukimo funkcija. Stalčiaus vidinis aukštis ≥ 100mm , stalčiai viduje turi išimamus ir perstatomus skirstytuvus, dalinančius jų paviršių į ne mažiau kaip 9 skyrius. |  | Nekeičiame: Šiuo atveju, tiekėjo siūlomas sprendimas atitinka reikalavimą, o pakeitimas ribotų konkurencija kitų tiekėjų atžvigliu.
3.1.6. | Keturi ratukai, bent du iš jų su stabdžiais |  | Keturi ne mažesni kaip 100mm skersmens ratukai, bent du iš jų su stabdžiais |  | Nekeičiame: Šiuo atveju, tiekėjo siūlomas sprendimas atitinka reikalavimą, o pakeitimas ribotų konkurencija kitų tiekėjų atžvigliu.
3.1.7. | Išmatavimai (aukštis x plotis x gylis): 95 cm x 65 cm x 55 cm ± 5 cm | Išmatavimai (aukštis x plotis x gylis): 95- (98) cm x 65-81,5 cm x 55 –(54) cm ± 5 cm |  |  | Keičiame: Išmatavimai: aukštis ne mažesnis kaip 90 cm, plotis ribose 65 - 80 cm, gylis ribose 50 - 60 cm
3.1.8. |  |  | Apsauginiai bamperiai virš kiekvieno ratuko |  | Nekeičiame: Pakeitimas ribotų konkurencija kitų tiekėjų atžvigliu.
4 | Vežimėlis medicininei įrangai
4.1. | Vežimėlis medicininei įrangai
4.1.1. | Rėmas pagamintas iš dažyto aliuminio | Rėmas pagamintas iš nerūdijančio plieno | Rėmas pagamintas iš aliuminio padengto milteliniu būdu polimerine danga. Dangos spalvą kiekvienam vežimėliui ir atskiroms jo dalims galima rinktis užsakymo metu iš RAL spalvų skalės. |  | Nekeičiame: Skyriaus poreikiams reikalinga įsigyti dažytus vežimėlius (tai yra įprastas vežimėlis, parametras neriboja konkurencijos), tačiau dažymo būdo aprašymas gali riboti konkurencingumą, todėl PO pasirenka jo neaprašyti.
4.1.2. | Lentynos pagamintos iš laminuotos medžio drožlių plokštės | Lentynos pagamintos iš nerūdijančio plieno | Lentynos pagamintos iš dvipusio laminavimo medžio drožlių plokštės,. Plokščių spalvas galima pasirinkti prekės užsakymo metu ir ne mažiau kaip 15 galimų |  | Nekeičiame: Šiuo atveju, tiekėjo siūlomas sprendimas atitinka reikalavimą, o pakeitimas ribotų konkurencija kitų tiekėjų atžvigliu.
4.1.3. | Keturi ratukai, bent du iš jų su stabdžiais |  | Keturi ne mažesni kaip 100mm skersmens ratukai, bent du iš jų su stabdžiais |  | Nekeičiame: Šiuo atveju, tiekėjo siūlomas sprendimas atitinka reikalavimą, o pakeitimas ribotų konkurencija kitų tiekėjų atžvigliu.
4.1.4. | Ne mažiau kaip trys lentynos ir stalčius |  | Stalviršis iš dvipusio laminavimo medžio drožlių plokštės su ne žemesniais kaip 15 cm paaukštinimais iš šonų ir nugarinės pusės ( kitas variantas -4.1.4. Stalviršis iš dvipusio laminavimo medžio drožlių plokštės. Lygus be įgilinimų ir paaukštinimų kraštuose.) |  | Nekeičiame: Šiuo atveju, tiekėjo siūlomas sprendimas atitinka reikalavimą, o pakeitimas ribotų konkurencija kitų tiekėjų atžvigliu.
4.1.5. | Išmatavimai (aukštis x plotis x gylis): 85 cm x 45 cm x 55 cm ± 5 cm | Išmatavimai (aukštis x plotis x gylis): 85-97,5 cm x 45-(47)cm x 55-66 cm ± 5 cm | Išmatavimai (aukštis x plotis x gylis): 85 cm x 60 cm x 55 cm ± 5 cm |  | Keičiame: Išmatavimai: aukštis ne mažesnis kaip 80 cm, plotis ribose 40 - 60 cm, gylis ribose 50 - 65 cm
4.1.6. |  |  | Po stalviršiu vienas stalčius , apačioje 3 viena po kita esančios lentynos .Lentynos atviros iš priekinės pusės , iš nugarinės pusės ir šonų uždaros. |  | Nekeičiame: Šiuo atveju, tiekėjo siūlomas sprendimas atitinka reikalavimą, o pakeitimas ribotų konkurencija kitų tiekėjų atžvigliu.
4.1.7. |  |  | Apsauginiai bamperiai virš kiekvieno ratuko |  | Nekeičiame: Šiuo atveju, tiekėjo siūlomas sprendimas atitinka reikalavimą, o pakeitimas ribotų konkurencija kitų tiekėjų atžvigliu.
Sutaties projektas 2 p. |  |  |  | ,,2. Prekių (ar jų dalies) pristatymo termino pratęsimas” + 30 k.d. | Pristatymo terminas 3 mėn.