Atsižvelgiant į rinkos konsultacijose metu gautas pastabas „GELEŽTĖS JĖGOS INSTRUMENTAMS SPECIFIKACIJAI“, dalinai sutinkame su pateiktais prašymais.
· Sutinkame pirkimą skaidyti į dalis. Pirkimas bus išskaidytas į 4 dalis, atsižvelgiant į geležčių ilgius. 

	Siūlomas techninės specifikacijos pakeitimas
	Atsakymas

	1.3. Darbinis ilgis 50 ± 2 mm, plotis 10 ± 2mm, storis 0,5-0,7 mm.
	Sutinkame pakeisti techninėje specifikacijoje darbinį ilgį 50 ± 2 mm, plotis 10 ± 2mm, bet nesutinkame, pakeisti geležtės storio. Nes nurodytas ir reikiamas geležtės storis yra pritaikytas būtent implanto storiui. 

	2.3. Darbinis ilgis 50 ± 2 mm, plotis 20± 2 mm, storis 0,5-0,7 mm.
	Sutinkame pakeisti techninėje specifikacijoje darbinį ilgį 50 ± 2 mm, plotis 20 ± 2mm, bet nesutinkame, pakeisti geležtės storio. Nes nurodytas ir reikiamas geležtės storis yra pritaikytas būtent implanto storiui. 

	3.2.; 4.2.; 5.2.; Geležtė su skyle/ skylėmis skirtomis kaulo drožlių pašalinimui. 
	Sutinkame pakeisti techninę specifikaciją į „Geležtė su skyle/ skylėmis skirtomis kaulo drožlių pašalinimui“.

	3.5. Darbinis ilgis 90 ± 5 mm, plotis 23± 2 mm, storis 1,27 mm.
	Sutinkame, kad techninėje specifikacijoje būtų numatytas darbinis ilgis 90 ± 2 mm, nes tokia paklaida atitinka turimo jėgos instrumento Acculan 4 matmenis. Tačiau 90 ± 5 mm paklaida yra per didelė ir sukeltų geležtės nestabilumą jėgos instrumente, todėl jos patvirtinti negalime. 
Sutinkame pakeisti pločio parametrą į 23± 2 mm.

	4.5. Darbinis ilgis 90 ± 5 mm, plotis 19± 2 mm, storis 1,27 mm.
	Sutinkame, kad techninėje specifikacijoje būtų numatytas darbinis ilgis 90 ± 2 mm, nes tokia paklaida atitinka turimo jėgos instrumento Acculan 4 matmenis. Tačiau 90 ± 5 mm paklaida yra per didelė ir sukeltų geležtės nestabilumą jėgos instrumente, todėl jos patvirtinti negalime. 
Sutinkame pakeisti pločio parametrą į 19± 2 mm.

	5.5. Darbinis ilgis 90 ± 5 mm, plotis 13± 2 mm, storis 1,27 mm.
	Sutinkame, kad techninėje specifikacijoje būtų numatytas darbinis ilgis 90 ± 2 mm, nes tokia paklaida atitinka turimo jėgos instrumento Acculan 4 matmenis. Tačiau 90 ± 5 mm paklaida yra per didelė ir sukeltų geležtės nestabilumą jėgos instrumente, todėl jos patvirtinti negalime. 
Sutinkame pakeisti pločio parametrą į 13± 2 mm.








