Atsižvelgiant į rinkos konsultacijose metu gautas pastabas „GELEŽTĖS JĖGOS INSTRUMENTAMS SPECIFIKACIJAI“, dalinai sutinkame su pateiktais prašymais.

- Sutinkame pirkimą skaidyti į dalis. Pirkimas bus išskaidytas į 4 dalis, atsižvelgiant į geležčių ilgius.

| Siūlomas techninės specifikacijos pakeitimas | Atsakymas |
| --- | --- |
| 1.3. Darbinis ilgis 50 ± 2 mm, plotis 10 ± 2mm, storis 0,5-0,7 mm. | Sutinkame pakeisti techninėje specifikacijoje darbinį ilgį 50 ± 2 mm, plotis 10 ± 2mm, bet nesutinkame, pakeisti geležtės storio. Nes nurodytas ir reikiamas geležtės storis yra pritaikytas būtent implanto storiui. |
| 2.3. Darbinis ilgis 50 ± 2 mm, plotis 20± 2 mm, storis 0,5-0,7 mm. | Sutinkame pakeisti techninėje specifikacijoje darbinį ilgį 50 ± 2 mm, plotis 20 ± 2mm, bet nesutinkame, pakeisti geležtės storio. Nes nurodytas ir reikiamas geležtės storis yra pritaikytas būtent implanto storiui. |
| 3.2.; 4.2.; 5.2.; Geležtė su skyle/ skylėmis skirtomis kaulo drožlių pašalinimui. | Sutinkame pakeisti techninę specifikaciją į „Geležtė su skyle/ skylėmis skirtomis kaulo drožlių pašalinimui“. |
| 3.5. Darbinis ilgis 90 ± 5 mm, plotis 23± 2 mm, storis 1,27 mm. | Sutinkame, kad techninėje specifikacijoje būtų numatytas darbinis ilgis 90 ± 2 mm, nes tokia paklaida atitinka turimo jėgos instrumento Acculan 4 matmenis. Tačiau 90 ± 5 mm paklaida yra per didelė ir sukeltų geležtės nestabilumą jėgos instrumente, todėl jos patvirtinti negalime. Sutinkame pakeisti pločio parametrą į 23± 2 mm. |
| 4.5. Darbinis ilgis 90 ± 5 mm, plotis 19± 2 mm, storis 1,27 mm. | Sutinkame, kad techninėje specifikacijoje būtų numatytas darbinis ilgis 90 ± 2 mm, nes tokia paklaida atitinka turimo jėgos instrumento Acculan 4 matmenis. Tačiau 90 ± 5 mm paklaida yra per didelė ir sukeltų geležtės nestabilumą jėgos instrumente, todėl jos patvirtinti negalime. Sutinkame pakeisti pločio parametrą į 19± 2 mm. |
| 5.5. Darbinis ilgis 90 ± 5 mm, plotis 13± 2 mm, storis 1,27 mm. | Sutinkame, kad techninėje specifikacijoje būtų numatytas darbinis ilgis 90 ± 2 mm, nes tokia paklaida atitinka turimo jėgos instrumento Acculan 4 matmenis. Tačiau 90 ± 5 mm paklaida yra per didelė ir sukeltų geležtės nestabilumą jėgos instrumente, todėl jos patvirtinti negalime. Sutinkame pakeisti pločio parametrą į 13± 2 mm. |