Techniniai reikalavimai

SISTEMOS PROCESAI

- Sistemos procesų aprašymas pateikiamas žemiau esančioje lentelėje.

| Nr. | Proceso pavadinimas | Proceso aprašymas | Pažymėti TAIP/NE ir aprašyti atitikimą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Paciento registravimas | Sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojas užregistruoja pacientą sistemoje. Paciento registracijos metu pacientui priskiriamas jį prižiūrintis sveikatos priežiūros specialistas. Automatiškai priskiriamas atvejo vadybininkas (asmuo, kuris užregistravo pacientą sistemoje). Užregistravus pacientą sistemoje turi būti automatiškai sukuriama paciento sveikatos kortelė, paciento profilis mobiliai programėlei. Užregistravus pacientą, sistema siunčia prisijungimus prie mobilios programėlės pacientui į nurodytą el. paštą. |  |
| 1.2. | Paciento sveikatos kortelė | Užregistravus pacientą sistemoje, jį prižiūrintis sveikatos priežiūros specialistas įveda paciento ištyrimo ir jo sveikatos būklės vertinimo duomenis į paciento kortelę. Atvejo vadybininkas ar sveikatos priežiūros specialistas suveda duomenis apie paciento sveikatos būklę: diagnozes, kurios nustatytos pacientui apžiūros metu arba buvo nustatytos ankstesnių vizitų pas specialistą metu. Taip pat galima suvesti sveikatos rodiklių reikšmes (t.y. kraujo spaudimo, pulso, svorio ir kt), kurios reikšmingos gydymo ar stebėsenos laikotarpyje. Atlikus laboratorinius tyrimus yra galimybė įvesti stebimas tyrimų vertes (kaip pavyzdys, gliukolizuoto hemoglobino, kalio, magnio, bendrųjų kraujo tyrimų vertes) bei stebėti jų kitimo eigą gydymo ar stebėsenos laikotarpyje. Paciento ištyrimo ir vertinimo metu, sveikatos priežiūros specialistas gali suvesti jam paskirtus vaistus, diagnozes. Paciento kortelėje galima peržiūrėti visus sveikatos įrašus, diagnozes, vaistų istoriją, kraujo ir instrumentinių tyrimų istoriją, gyvybinių rodiklių vertes (įvestas sveikatos priežiūros specialisto, įvestas paciento per mobiliąją programėlę ar gautas iš nešiojamųjų įrenginių), klausimynų rezultatus, fizinio aktyvumo ar mankštų duomenis, jų intensyvumą, vertinimo rodiklius, mitybos dienoraštį. |  |
| 1.3. | Konsultavimas | Po kontaktinės ar nuotolinės konsultacijos įvedamas konsultacijos aprašymas, rekomendacijos pacientui, nurodymai atvejo vadybininkui ar kita gydymo ar stebėsenos eigoje reikalinga informacija. |  |
| 1.4. | Komunikavimas su pacientu | Sveikatos priežiūros specialistui sukurtas funkcionalumas išsiųsti pacientui ar grupei pacientų su gydymu ar sveikatos priežiūra susijusią informaciją, t. y. paskaitas ar pamokymus kaip tinkamai vykdyti gydymo ar sveikatos priežiūros nurodymus, rekomendacijas kaip naudoti vaistus ar matuotis gyvybinius rodiklius, instrukcijas kaip naudotis nešiojamais įrenginiais ir kaip su jais atlikti matavimus, dalintis medicininio turinio medžiaga. Komunikacija su pacientu turi būti vykdoma per komunikavimo kanalą (t.y. „chat“) susirašinėjant su pacientu žinutėmis. Taip pat turi būti galimybė persiųsti papildomą informaciją su galimybe prisegti failus per sistemą pranešimu į mobiliąją programėlę. |  |
| 1.5. | Individualizuoto sveikatos priežiūros plano sukūrimas | Specialistas platformoje parengia pacientui individualizuotą sveikatos priežiūros ar stebėsenos planą, kuriame turi galimybę paskirti matavimus, kuriuos pacientas galės per mobiliąją programėlę įvesti rankiniu būdu arba bus gaunami į sistemą iš nešiojamų išmaniųjų sveikatos įrenginių. Taip pat prižiūrintis specialistas turi turėti galimybę paskirti fizinės veiklos tikslus (pvz.: žingsnių skaičių) arba paskirti treniruotes ir pratimus pagal nustatytą paciento fizinį pasirengimą, parenkant intensyvumo lygį ir jį atitinkančius pratimus. Sveikatos priežiūros plane gali nurodyti, kad pacientas žymėtų kaip vartoja paskirtus vaistus (pažymėti mobiliojoje programėlėje, kad suvartotojo paskirtus vaistus). Individualiame plane galima nurodyti klausimynus, kurie plano laikotarpyje bus pateikiami pacientui per mobiliąją programėlę nustatytu dažnumu (pvz.: kartą per savaitę, kartą per dieną ir t.t.). Plane turi būti galimybė nurodyti, kad pacientas turi žymėti/vesti mitybos dienoraštį. |  |
| 1.6. | Paciento stebėsena | Specialistas, internetiniame portale, atlieka: - Mitybos įpročių stebėseną. - Vaistų vartojimo stebėseną. - Fizinį krūvį ir jo vertinimą pagal intensyvumo zonas. - Diagnostinių klausimynų stebėseną. - Sveikatos rodiklių įspėjimų (angl. alert) stebėseną. - Sveikatos rodiklių stebėseną, kuri turi apimti: širdies pulso, fizinio aktyvumo, miego, arterinio kraujo spaudimo, EKG, svorio, liemens apimties, gliukozės lygio, insulino, saturacijos (SP02) ir temperatūros duomenis. Sveikatos priežiūros specialistas vykdo paciento stebėseną nuotoliniu būdu, t. y. stebi per paciento mobiliąją programėlę įvestus duomenis, gautus matavimus iš išmaniųjų nešiojamų įrenginių. Gydymo ar sveikatos priežiūros plano vykdymo metu, specialistas turi turėti galimybę komunikuoti su pacientu, stebėti jo sveikatos įrašus ir stebimus rodiklius bei veiklą. Taip pat turi turėti galimybę koreguoti paskirtą gydymo ar sveikatos priežiūros planą, koreguoti vaistų paskyrimą, įvesti konsultacijos įrašus bei stebėti rodiklių kitimą grafikuose. Sistema turi stebėti paciento veiklą ir sveikatos rodiklius, esant poreikiui informuoti sveikatos priežiūros specialistą apie nevykdomas užduotis, kritinius sveikatos rodiklius, kintančią sveikatos būklę siųsdama įspėjamuosius pranešimus (angl. alert) į sistemos informacijos suvestinę (angl. dashboard) ar formuodamas užduotis pacientą prižiūrinčiam specialistui. Taip pat turi būti įvairaus pobūdžio pranešimai ir pacientui, t.y., įvesti sveikatos rodiklius, pažymėti vaistus, atlikti gydymo ar sveikatos priežiūros plane numatytas veiklas. stebėti paciento vertinimo skales (užpildytas per mobiliąją programėlę), kad būtų galima koreguoti fizinės veiklos tikslus ir koreguoti fizinio krūvio intensyvumo lygį. Taip pat turi būti galimybė stebėti emocinės ir fizinės savijautos klausimynų rezultatus pateiktus paciento per mobiliąją programėlę. |  |
| 1.7. | Ataskaitos | Sistema automatiškai generuoja savaitines ataskaitas su paciento sveikatos rodiklių dinamika, kuriose atvaizduojama gydymo ar sveikatos priežiūros plane nustatytų stebėjimo veiklų ar gyvybinių rodiklių suvestinė: matavimai, kritinės jų reikšmės, atliktos fizinės veiklos ir t.t. Sistema savaitines ataskaitas turi siųsti automatiškai į paciento nurodytą el. paštą. |  |
| 1.8. | Privatumo politikos įgyvendinimas | Sistemoje turi būti įgyvendinamos sveikatos priežiūros įstaigos nurodytos privatumo gairės siekiant apsaugoti pacientų duomenis. |  |

SISTEMOS FUNKCINĖ ARCHITEKTŪRA

Sistemos funkcinės architektūros aprašymas pateikiamas žemiau esančioje lentelėje

| Nr. | Funkcijos | Reikalavimas | Atitikimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Mobilios programėlės pacientui funkcionalumai: Mobili programėlė yra skirta organizuoti paciento duomenų įvedimo į sistemą procesą bei valdyti užduočių ir rekomendacijų paskirtų gydymo eigoje procesą. |  |  |
| 2.1.1 | Įvesti sveikatos rodiklius; | Būtina |  |
| 2.1.2 | Stebėti nešiojamų įrenginių rodiklius; | Būtina |  |
| 2.1.3 | Peržiūrėti ir valdyti sveikatos priežiūros plano užduotis (matavimus, fizinės veiklos užduotis); | Būtina |  |
| 2.1.4 | Komunikuoti su sveikatos priežiūros specialistais (atvejo vadybininku, sveikatos priežiūros specialistais); | Būtina |  |
| 2.1.5 | Komunikuoti su sveikatos priežiūros specialistais (atvejo vadybininku, sveikatos priežiūros specialistais); | Būtina |  |
| 2.1.6 | Įkelti duomenis į sistemą; | Būtina |  |
| 2.1.7 | Peržiūrėti ir valdyti vartotojo paskyros duomenis; | Būtina |  |
| 2.1.8 | Peržiūrėti paskirtus laboratorinius tyrimus ar jų rezultatus; | Būtina |  |
| 2.1.9 | Peržiūrėti sveikatos priežiūros specialisto konsultacijų išrašus; | Būtina |  |
| 2.1.10 | Peržiūrėti sveikatos priežiūros specialistų pateiktą mokomąją medžiagą (pranešimus); | Būtina |  |
| 2.1.11 | Pildyti vaistų dienoraštį; | Būtina |  |
| 2.1.12 | Pildyti mitybos dienoraštį; | Būtina |  |
| 2.1.13 | Peržiūrėti treniruotės ar mankštos video įrašus; | Būtina |  |
| 2.1.14 | Pažymėti borgo skalę po mankštos ar treniruotės; | Būtina |  |
| 2.1.15 | Peržiūrėti borgo skalės rezultatus; | Būtina |  |
| 2.1.16 | Įvesti diagnostinių klausimynų reikšmes; | Būtina |  |
| 2.1.17 | Valdyti paciento paskyros duomenis. | Būtina |  |
| 2.2 | Internetinės programos funkcionalumai: Pacientų registravimo modulis |  |  |
| 2.2.1 | Registruoti naujus pacientus; | Būtina |  |
| 2.2.2 | Siųsti pacientui mobiliosios programėlės prisijungimo duomenis; | Būtina |  |
| 2.2.3 | Peržiūrėti pacientų sąrašus; | Būtina |  |
| 2.2.4 | Atlikti paiešką pacientų sąrašuose; | Būtina |  |
| 2.2.5 | Autentifikuoti vartotoją prisijungiantį prie internetinės programos; | Būtina |  |
| 2.2.6 | Leisti įvesti šią informaciją registracijos metu: - Paciento vardas ir pavardė - Paciento kodas - Kontaktinė informacija - Sveikatos priežiūros įstaiga ar padalinys - Prižiūrintis gydytojas - Asmeninė informacija: ūgis, svoris, gimimo data | Būtina |  |
| 2.2.7 | Peržiūrėti ir valdyti paciento paskyros duomenis; | Būtina |  |
| 2.2.8 | Peržiūrėti ir valdyti nešiojamų įrenginių paskyrų duomenis. | Būtina |  |
| 2.3 | Internetinės programos funkcionalumai: Paciento sveikatos kortelės modulis Modulis skirtas paciento medicininei informacijai valdyti: |  |  |
| 2.3.1 | Peržiūrėti, įvesti, filtruoti, koreguoti paciento sveikatos kortelės duomenis; | Būtina |  |
| 2.3.2 | Peržiūrėti paciento sveikatos rodiklius širdies pulso, fizinio aktyvumo, miego, arterinio kraujo spaudimo, EKG, svorio, liemens apimties, gliukozės lygio, insulino, saturacijos (SP02) ir temperatūros duomenis; | Būtina |  |
| 2.3.3 | Peržiūrėti įspėjamuosius pranešimus sveikatos rodikliams nukrypus nuo normos; | Būtina |  |
| 2.3.4 | Koreguoti ribines sveikatos rodiklių reikšmes individualiai pacientui (pagal tai sistema turi siųsti įspėjamuosius pranešimus pacientui į mobiliąją programėlę, į sistemos laiko juostą, atvaizduoti informaciją prie grafikų bei ataskaitose) | Būtina |  |
| 2.3.5 | Įvesti sveikatos rodiklių duomenis: kraujo spaudimą, širdies pulsą, svorį. | Būtina |  |
| 2.3.6 | Įvesti laboratorinių tyrimų rezultatus; | Būtina |  |
| 2.3.7 | Įkelti laboratorinių tyrimų rezultatus (failą); | Būtina |  |
| 2.3.8 | Peržiūrėti diagnostinių klausimynų rezultatus; | Būtina |  |
| 2.3.9 | Peržiūrėti fizinio krūvio intensyvumo rezultatus; | Būtina |  |
| 2.3.10 | Peržiūrėti ir valdyti paciento diagnozes; | Būtina |  |
| 2.3.11 | Peržiūrėti paciento fizinio aktyvumo veiklą ir pasiektus tikslus; | Būtina |  |
| 2.3.12 | Peržiūrėti pacientui paskirtų užduočių rezultatus; | Būtina |  |
| 2.3.13 | Peržiūrėti ir valdyti paciento vaistų istoriją; | Būtina |  |
| 2.3.14 | Peržiūrėti mitybos dienoraščio įrašus; | Būtina |  |
| 2.4 | Internetinės programos funkcionalumas Sveikatos priežiūros specialistų modulis: Skirtas sveikatos priežiūros specialistų informacijai ir darbui valdyti. |  |  |
| 2.4.1 | Peržiūrėti sveikatos priežiūros specialistui priskirtas užduotis ir jas valdyti; | Būtina |  |
| 2.4.2 | Peržiūrėti sveikatos priežiūros specialistui priskirtus pacientus ir jų informaciją; | Būtina |  |
| 2.4.3 | Peržiūrėti sveikatos priežiūros specialistų sąrašus ir jų informaciją; | Būtina |  |
| 2.4.4 | Pridėti naują sveikatos priežiūros specialistą; | Būtina |  |
| 2.4.5 | Ieškoti sveikatos priežiūros specialisto sąrašuose; | Būtina |  |
| 2.4.6 | Valdyti sveikatos priežiūros specialisto informaciją (kontaktinę, darbinės veiklos, specialisto informaciją). | Būtina |  |
| 2.5 | Internetinės programos funkcionalumai: Konsultacijų modulis Skirtas nuotolinių konsultacijų informacijai valdyti: |  |  |
| 2.5.1 | Peržiūrėti ir valdyti konsultacijų išrašus; | Būtina |  |
| 2.5.2 | Įvesti rekomendacijas pacientui ir jas išsiųsti į mobiliąją programėlę (jeigu pažymėta, kad siųsti pacientui); | Būtina |  |
| 2.5.3 | Įvesti nurodymus pacientui dėl tolimesnio gydymo; | Būtina |  |
| 2.5.4 | Paskirti vaistus pacientui; | Būtina |  |
| 2.5.5 | Priskirti diagnozę pacientui; | Būtina |  |
| 2.5.6 | Pažymėti, kurios konsultacijų išrašo dalys nėra matomos (siunčiamos į mobiliąją programėlę) pacientui; | Būtina |  |
| 2.5.7 | Peržiūrėti paciento konsultacijų išrašų sąrašus. | Būtina |  |
| 2.6 | Internetinės programos funkcionalumai: Pacientų stebėsenos modulis |  |  |
| 2.6.1 | Analizuoti ir vertinti paciento sveikatos rodiklius; | Būtina |  |
| 2.6.2 | Vykdyti paciento fizinės veiklos analizę; | Būtina |  |
| 2.6.3 | Vykdyti paciento mitybos įpročių vertinimą; | Būtina |  |
| 2.6.4 | Vykdyti emocinės, fizinės ir savijautos vertinimą pagal diagnostinių klausimynų rezultatus; | Būtina |  |
| 2.6.5 | Taikyti nešiojamųjų įrenginių duomenis paciento sveikatos vertinime; | Būtina |  |
| 2.6.6 | Taikyti paciento įvestų per mobiliąją programėlę duomenis paciento sveikatos vertinime; | Būtina |  |
| 2.6.7 | Informuoti sveikatos priežiūros specialistą apie staigius paciento sveikatos rodiklių pasikeitimus siunčiant įspėjamuosius pranešimus (alert) prižiūrinčiam specialistui. | Būtina |  |
| 2.6 | Internetinės programos funkcionalumai: Individualizuoto stebėsenos plano modulis Skirtas individualizuotai formuoti gydymo ar sveikatos priežiūros planus: |  |  |
| 2.6.1 | Paskirti nustatytam laikotarpiui sveikatos priežiūros planą (pradžios ir pabaigos datą); | Būtina |  |
| 2.6.2 | Paskirti sveikatos rodiklių matavimus ir jų dažnumus plano vykdymo eigoje; | Būtina |  |
| 2.6.3 | Paskirti fizinės veiklos užduotis (mankštas, treniruotes); | Būtina |  |
| 2.6.4 | Paskirti judėjimo tikslus (žingsnių skaičių). | Būtina |  |
| 2.6.5 | Paskirti mankštas ir treniruotes pagal intensyvumo lygį; | Būtina |  |
| 2.6.6 | Nustatyti pacientui intensyvumo lygį (3 lygiai); | Būtina |  |
| 2.6.7 | Nustatyti, kad pacientas žymėtų mitybos ir vandens suvartojimo dienoraštį; | Būtina |  |
| 2.6.8 | Nustatyti validuotus diagnostinius klausimynus stebėsenos laikotarpiui; | Būtina |  |
| 2.6.9 | Nutraukti, pratęsti ar koreguoti individualizuotą gydymo ar sveikatos priežiūros planą. | Būtina |  |
| 2.6.10 | Automatiškai valdyti plano būsenas (sukurtas, aktyvuotas, sustabdytas, atnaujintas, užbaigtas) | Būtina |  |
| 2.6.11 | Leisti uždaryti planą sveikatos priežiūros specialistui. | Būtina |  |
| 2.6.12 | Leisti įvesti plano uždarymo priežastį pasirenkant iš sąrašo ar įvedant ranka. | Būtina |  |
| 2.7 | Internetinės programos funkcionalumai: Komunikavimo modulis valdyti ir organizuoti komunikavimą tarp paciento ir pacientą prižiūrinčio specialisto. |  |  |
| 2.7.1 | Pacientas gali susirašinėti su jį prižiūrinčiu specialistu ir gauti iš jo patarimus bei nurodymus. | Būtina |  |
| 2.7.2 | Komunikavimas su specialistu vyksta tarp mobiliosios programėlės ir internetinio portalo „chat“ principu. | Būtina |  |
| 2.8 | Internetinės programos funkcionalumai: Vartotojų paskyrų ir parametrų modulis skirtas vartotojo paskyrų kūrimui ir jų valdymui |  |  |
| 2.8.1 | Sukurti ir valdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyras; | Būtina |  |
| 2.8.2 | Sukurti ir valdyti pacientų paskyras; | Būtina |  |
| 2.8.3 | Prijungti ir valdyti nešiojamuosius įrenginius pacientams; | Būtina |  |
| 2.8.4 | Priskirti sveikatos priežiūros specialistus ir atvejo vadybininkus pacientams. | Būtina |  |
| 2.9 | Duomenų perdavimo modulio funkcionalumai: |  |  |
| 2.9.1 | Sistemoje turi būti realizuota integracinė sąsaja duomenų gavimui iš Medicininio prietaiso, Išmaniosios apyrankės, turinčios MD CE ženklinimą, matuojančio širdies ritmo, kvėpavimo dažnį, EKG, SP02, pagrindinės kūno temperatūros, aktyvumo ir miego duomenis. Duomenys automatizuotai turi būti gaunami iš išmaniosios apyrankės ne rečiau kaip valandos intervalu. Siekiant sprendimo tvarumo, pasikeitus iOS ar Android platformos versijoms, turi būti užtikrinta prieiga per programinės įrangos kūrimo sąsają (angl. API), kad nenutrūktų duomenų perdavimas. | Būtina |  |
| 2.9.2 | Sistemoje turi būti realizuota integracinė sąsaja automatiniam duomenų gavimui iš Medicininio prietaiso: Kraujospūdžio matuoklio. Duomenys po kiekvieno matavimo automatiškai turi būti perduodami į sistemą ir iš karto atvaizduojami prie paciento duomenų. Siekiant sprendimo tvarumo, pasikeitus iOS ar Android platformos versijoms, turi būti užtikrinta prieiga per programinės įrangos kūrimo sąsają (angl. API), kad nenutrūktų duomenų perdavimas. | Būtina |  |
| 2.9.3 | Sistemoje turi būti realizuota integracinė sąsaja nuolatiniam automatiniam duomenų gavimui iš Ne medicininio prietaiso: Išmaniosios apyrankės, matuojančio širdies ritmo, aktyvumo ir miego duomenis. Siekiant sprendimo tvarumo, pasikeitus iOS ar Android platformos versijoms, turi būti užtikrinta prieiga per programinės įrangos kūrimo sąsają (angl. API), kad nenutrūktų duomenų perdavimas. | Būtina |  |

SISTEMOS PALAIKYMO REIKALAVIMAI

| Nr. | Sistemos palaikymo reikalavimai | Reikalavimai | Pažymėti TAIP/NE ir aprašyti atitikimą |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Tiekėjas privalo suteikti šias paslaugas: |  |  |
| 3.1.1 | Internetinės programos talpinimą ir veikimo užtikrinimą. | Būtina |  |
| 3.1.2 | Priežiūrą, atnaujinimus ir klaidų taisymą. | Būtina |  |
| 3.1.3 | Reakcija į pranešimą apie gedimą laikas | Ne daugiau 4 val. |  |
| 3.2 | Planiniai sistemos atnaujinimai: |  |  |
| 3.2.1 | Planiniai Sistemos priežiūros ar atnaujinimo darbai gali būti atliekami tik Perkančiosios įstaigos nedarbo metu (t.y. šeštadieniais, sekmadieniais arba po 20:00 valandos darbo dienomis). | Būtina |  |
| 3.2.2 | Planuojant atlikti sistemos atnaujinimo darbus, ne vėliau kaip dvi darbo dienos iki planuojamo sistemos atnaujinimo Perkančiajai įstaigai turi būti išsiunčiamas pranešimas apie atliekamus darbus nurodytais įstaigos kontaktais. | Būtina |  |
| 3.3 | Reikalavimai sistemos palaikymui: |  |  |
| 3.3.1 | Tiekėjas projekto įgyvendinimo laikotarpiu turi užtikrinti įdiegtos programinės įrangos (internetinės programos, mobiliosios programėlės, duomenų bazių ir kt.) palaikymą. | Būtina |  |
| 3.3.2 | Palaikymo priežiūros terminas ne mažiau kaip 12 mėnesių nuo galutinio Sistemos perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo datos. | Būtina |  |
| 3.3.3 | Palaikymo priežiūros paslaugos apima sukurtos ir modernizuotos programinės įrangos kritinių sutrikimų šalinimą bei Perkančiosios organizacijos atsakingų asmenų konsultavimą projekto vykdymo laikotarpiu. | Būtina |  |
| 3.3.4 | Tiekėjas turi vykdyti Perkančiosios organizacijos atsakingų asmenų konsultavimą Sistemos veikimo, naudojimo bei tobulinimo klausimais. | Būtina |  |
| 3.3.5 | Programinės įrangos ar jos dalies (posistemio) visišku neveikimu laikoma situacija, kai Perkančiosios organizacijos naudotojai dėl iš tiekėjo įsigytos programinės įrangos trūkumų visiškai nebegali naudotis Sistemos ar jos dalimi (posistemiu).Tiekėjas Sistemos ar jos dalies (posistemio) visiško neveikimo atveju, turi užtikrinti veikimo atstatymą per ne ilgesnį nei 48 valandų laikotarpį. Jei sutrikimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su Perkančiąją organizacija suderinamas susitarimas dėl sutrikimo pašalinimo laiko. Kritinis sutrikimas – funkcijos neveikimas be galimybės reikiamą funkciją įvykdyti alternatyviai. | Būtina |  |
| 3.3.6 | Tiekėjas turi parengti prieinamas ir Perkančiajai organizacijai tinkamas informavimo apie Sistemos sutrikimus, jų registravimo priemones: Perkančiosios organizacijos ir Tiekėjo suderintus telefonus, el. pašto adresus. | Būtina |  |

FUNKCINIAI REIKALAVIMAI

  - Reikalavimai Paciento mobiliai programėlei

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas | Reikalavimas | Atitikimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Reikalavimai mobiliai programėlei |  |  |
|  | Užduočių, duomenų įvedimo bei individualaus plano, žinučių/pranešimų siuntimo integracija su mobiliąja programėle (toliau programėlė), skirta paciento stebėsenai ir duomenų įvedimui. | Būtina |  |
|  | Rankiniu būdu įvesti paciento sveikatos rodiklių reikšmes tam tikrai datai (pvz.: pulso, kraujo spaudimo duomenis). | Būtina |  |
|  | Programėlėje turi būti galimybė peržiūrėti paciento sveikatos rodiklių reikšmes gaunamas iš nešiojamų įrenginių pagal datą. | Būtina |  |
|  | Programėlėje turi būti galimybė peržiūrėti užduotis paskirtas pacientui. | Būtina |  |
|  | Programėlėje turi būti galimybė peržiūrėti atliktų užduočių istoriją. | Būtina |  |
|  | Programėlėje turi būti galimybė peržiūrėti paciento paskyros informaciją ir nustatymus. | Būtina |  |
|  | Programėlėje turi būti galimybė užpildyti diagnostinius klausimynus. | Būtina |  |
|  | Programėlėje turi būti galimybė koreguoti paskyros informaciją ir nustatymus (preliminariai turi būti galima koreguoti bei keisti asmens duomenis, el. paštą, slaptažodį, kalbos pasirinkimą). | Būtina |  |
|  | Programėlėje turi būti galimybė peržiūrėti priskirto prižiūrinčio sveikatos priežiūros specialisto informaciją. | Būtina |  |
|  | Programėlėje turi būti galimybė peržiūrėti sveikatos priežiūros specialisto paskirtus medicininius vaistus ir jų informaciją. | Būtina |  |
|  | Programėlėje turi būti galimybė peržiūrėti užduotis ir jų vykdymo rezultatus. | Būtina |  |
|  | Programėlėje turi būti galimybė peržiūrėti informaciją/pranešimus (su gydymu susijusią informaciją) priskirtą pacientui sveikatos priežiūros specialisto. | Būtina |  |
|  | Programėlėje turi būti galimybė susirašinėti su sveikatos priežiūros specialistu, t.y. konsultuotis gydymo klausimais. | Būtina |  |
|  | Programėlėje turi būti galimybė įvesti sistemos pateiktos individualios sveikatos priežiūros plano užduoties rezultatus. | Būtina |  |
|  | Programėlėje turi būti galimybė pacientui įkelti su sveikata susijusius failus, t.y. nuotraukas, dokumentus. | Būtina |  |
|  | Programėlėje turi būti galimybė peržiūrėti konsultacijos išrašus. | Būtina |  |
|  | Programėlėje turi būti galimybė peržiūrėti sveikatos rodiklių grafikus (pvz.: pulso, kraujospūdžio). | Būtina |  |
|  | Programėlėje turi būti galimybė peržiūrėti sveikatos rodiklių kitimo istoriją. | Būtina |  |
|  | Programėlėje turi būti galimybė peržiūrėti užduočių vykdymo istoriją. | Būtina |  |
|  | Programėlėje turi būti galimybė peržiūrėti nešiojamų įrenginių informaciją. | Būtina |  |
|  | Programėlėje turi būti siunčiami priminimai apie užduočių įvykdymą (angl. push-notifications). | Būtina |  |
|  | Programėlėje turi būti galimybė peržiūrėti fizinio aktyvumo užduotis ir jų rezultatus. | Būtina |  |
|  | Programėlėje turi būti atvaizduojama sveikatos priežiūros plano trukmė, t.y. nuo kada pacientas pradėjo dalyvauti programoje ir kada ji baigiasi. | Būtina |  |
|  | Programėlėje turi būti galimybė peržiūrėti duomenis pagal datą. | Būtina |  |
|  | Programėlėje turi būti pateikiami įspėjamieji pranešimai (kai sveikatos rodikliai nukrypo nuo normos ribų). | Būtina |  |
|  | Programėlėje turi būti pateikiami pranešimai iš sveikatos priežiūros specialisto. | Būtina |  |
|  | Programėlėje turi būti galimybė peržiūrėti individualaus sveikatos priežiūros plano tikslus ir užduočių planą. | Būtina |  |
|  | Programėlėje turi būti galimybė prijungti nešiojamųjų įrenginių tiekėjų paskyras arba prijungti nešiojamuosius įrenginius per bluetooth technologiją, kad būtų užtikrintas duomenų perdavimas iš nešiojamųjų įrenginių į sistemą. | Būtina |  |
|  | Programėlėje turi būti sukurtas funkcionalumas užtikrinant vartotojų autentifikavimą, vartotojų duomenų rinkimą, tvarkymą, saugojimą ir archyvavimą. | Būtina |  |
|  | Pirmojo prisijungimo metu, pagal sukonfigūruotą veiksmų seką, paciento turi būti prašoma susipažinti su sistemos naudojimo taisyklėmis (angl. terms&conditions), asmens duomenų tvarkymu (anlg. privacy policy). | Būtina |  |
|  | Programėlėje turi būti pateikiami trumpieji iššokantys pranešimai (angl. push-notifications), kurie primena apie užduoties vykdymą ar pateikia svarbią su gydymu susijusią informaciją iššokdami/pasirodydami mobilaus telefono ar planšetinio kompiuterio ekrano viršuje. | Būtina |  |
|  | Turi būti galimybė parsisiųsti mobiliąją programėlę iš šių internetinių mobiliųjų programėlių parduotuvių: - GooglePlay - App Store | Būtina |  |
|  | Programėlėje turi būti galimybė pildyti mitybos dienoraštį. | Būtina |  |
|  | Programėlėje turi būti galimybė pasirinkti ir priskirti maistą ar produktą maitinimosi laikui, t.y. pusryčiams, pietums ir t.t. | Būtina |  |
|  | Programėlėje turi būti galimybė suvesti užkandžius. | Būtina |  |
|  | Programėlėje turi būti galimybė įvesti suvartoto vandens kiekį. | Būtina |  |
|  | Programėlėje turi būti galimybė vykdyti maisto/produktų paiešką. | Būtina |  |
|  | Programėlėje turi būti galimybė įsivesti naują maisto produktą ar patiekalą. | Būtina |  |
|  | Programėlėje turi būti galimybė peržiūrėti mankštų ar treniruočių pratimų vaizdo įrašus. | Būtina |  |
|  | Programėlėje turi būti galimybė sustabdyti ir pratęsti pratimo vaizdo įrašą. | Būtina |  |
|  | Programėlėje turi būti pateikiamos trumpos instrukcijos vaizdo įrašo pradžioje kaip atlikti pratimus. | Būtina |  |
|  | Programėlėje turi būti pateikiama pratimo trukmė ir pavadinimas. | Būtina |  |
|  | Programėlėje turi būti pateikiamas paskirtų pratimų sąrašas. | Būtina |  |
|  | Programėlėje turi būti pateikiama bendra savaitės fizinės veiklos trukmė. | Būtina |  |
|  | Programėlėje turi būti galimybė nurodyti kitą fizinę veiklą. | Būtina |  |
|  | Programėlėje turi būti galimybė peržiūrėti dienos užduotis. | Būtina |  |
|  | Programėlėje turi būti galimybė įvesti rankiniu būdu matavimus (esant sutrikimams su duomenų perdavimu iš nešiojamųjų įrenginių ar sugedus įrenginiams). | Būtina |  |
|  | Programėlėje turi būti galimybė peržiūrėti pranešimus gautus iš sveikatos priežiūros specialisto. | Būtina |  |
|  | Programėlėje turi būti galimybė atsijungti nešiojamuosius įrenginius. | Būtina |  |
|  | Programėlėje turi būti galimybė pateikti prašymą panaikinti vartotojo paskyrą. | Būtina |  |
|  | Programėlėje turi būti galimybė pakeisti kalbą. | Būtina |  |
|  | Programėlėje turi būti galimybė inicijuoti slaptažodžio pakeitimą. | Būtina |  |
|  | Programėlėje turi būti galimybė perskaityti programinės įrangos informaciją (versiją, versijos datą). | Būtina |  |
|  | Programėlėje turi būti galimybė ištrinti rankiniu būdu įvestus matavimus. | Būtina |  |
|  | Programėlėje turi būti galimybė matyti, kurie duomenys gauti iš nešiojamųjų įrenginių, o kurie įvesti rankiniu būdu. | Būtina |  |
|  | Programėlėje turi būti priminimai apie artėjančias dienos užduotis (angl. push-notifications). | Būtina |  |
|  | Programėlėje turi būti leidžiama nurodyti tylos valandas, t.y. kada priminimai ir pranešimai nebus siunčiame pacientui. | Būtina |  |
|  | Programėlėje turi būti galimybė įvesti kitą kontaktinį el. paštą (kuris skiriasi nuo paskyros el. pašto). | Būtina |  |

  - Reikalavimai Paciento registravimo moduliui

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas | Reikalavimas | Atitikimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Reikalavimai Paciento registravimo moduliui |  |  |
|  | Sveikatos priežiūros specialistas turi turėti galimybę užregistruoti naują pacientą sistemoje, t.y. įvesti paciento duomenis, priskirti jį prižiūrintį sveikatos priežiūros specialistą, nurodyti kontaktinius duomenis, kitą informaciją būtiną paslaugų teikimui. | Būtina |  |
|  | Sveikatos priežiūros specialistui užpildyti paciento kontaktinę informaciją: el. pašto, telefono numerį, ir pan. | Būtina |  |
|  | Sveikatos priežiūros specialistui įvesti su pacientu susijusią informaciją: ūgis, svoris, gimimo data ir t.t. | Būtina |  |
|  | Sistemoje turi būti automatiškai sukuriama paciento paskyra, kai sveikatos priežiūros specialistas užregistruoja pacientą sistemoje. | Būtina |  |
|  | Sistemoje pacientui turi būti išsiųsti prisijungimo duomenys į nurodytą paciento el. paštą prisijungimui prie mobiliosios programėlės. Pacientui išsiunčiamas: - Prisijungimo vardas; - Laikinas slaptažodis; - Informacinė žinutė, kiek galioja laikinas slaptažodis (pvz.: 24 val.). | Būtina |  |
|  | Sveikatos priežiūros specialistui priskirti paciento požymį (tai gali būti tikslinė grupė ar pan). | Būtina |  |
|  | Sveikatos priežiūros specialistui peržiūrėti užregistruotų pacientų sąrašus, pacientų korteles ir profilio informaciją. | Būtina |  |
|  | Matyti naujai užregistruotus pacientus sąrašuose (požymis „naujas pacientas“). | Būtina |  |
|  | Sveikatos priežiūros specialistui peržiūrėti jam priskirtų pacientų sąrašus. | Būtina |  |
|  | Vykdyti paciento paiešką pacientų sąrašuose. | Būtina |  |
|  | Sveikatos priežiūros specialistui paciento registracijos metu (ar vėlesniame paciento vertinime) priskirti pacientui prižiūrintį sveikatos priežiūros specialistą. | Būtina |  |
|  | Sveikatos priežiūros specialistui prijungti nešiojamuosius įrenginius paciento paskyros nustatymuose, t.y. prijungti nešiojamojo įrenginio tiekėją. | Būtina |  |
|  | Sveikatos priežiūros specialistui atjungti įrenginių tiekėjus paciento paskyros nustatymuose. | Būtina |  |
|  | Paciento paskyroje turi būti pateikiama pagrindinė paciento kontaktinė informacija. | Būtina |  |
|  | Priskirti registracijos klausimynus užpildyti pacientui, kurie siunčiami į paciento el. paštą. | Būtina |  |

  - Reikalavimai Paciento sveikatos kortelės moduliui

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas | Reikalavimas | Atitikimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Reikalavimai Paciento sveikatos kortelės moduliui |  |  |
|  | Sistemoje Paciento sveikatos kortelę turi sudaryti ši informacija: - Paciento stebėjimo skydelis (angl. dashboard); - Vaistų istorija; - Diagnozės; - Laboratoriniai tyrimai; - Sveikatos rodikliai: širdies pulso, fizinio aktyvumo, miego, arterinio kraujo spaudimo, EKG, svorio, liemens apimties, gliukozės lygio, insulino, saturacijos (SP02) ir temperatūros. - Konsultacijos; - Fizinio aktyvumo duomenys; - Matavimo duomenys; - Paciento įkelti medicininiai failai; - Paciento individualaus plano duomenys ir paciento stebėjimo skydelis (angl. dashboard); - Ataskaitos; - Paciento paskyros informacija. | Būtina |  |
|  | Pacientui priskirtam sveikatos priežiūros specialistui pildyti, koreguoti, peržiūrėti paciento sveikatos kortelės duomenis. | Būtina |  |
|  | Priskirtam sveikatos priežiūros specialistui užpildyti paciento ligų istoriją (pacientui nustatytas diagnozes). | Būtina |  |
|  | Priskirtam sveikatos priežiūros specialistui įvesti alergijas. | Būtina |  |
|  | Priskirtam sveikatos priežiūros specialistui įvesti vaistų vartojimo informaciją (naudojami receptiniai ir nereceptiniai vaistai, kuriuos pacientas naudoja registracijos momentu), t. y. nurodyti vaisto pavadinimą, vartojimą, dozės dydį, vartojimo sąlygas ir kita. | Būtina |  |
|  | Pašalinti paskirtą vaistą pacientui. | Būtina |  |
|  | Koreguoti paskirto vaisto informaciją. | Būtina |  |
|  | Peržiūrėti paskirtų vaistų sąrašą. | Būtina |  |
|  | Pašalinti su paciento sveikata susijusius dokumentus. | Būtina |  |
|  | Įvesti papildomą informaciją apie paciento diagnozę, t.y. nurodyti diagnozės kodą, pavadinimą, aprašymą. | Būtina |  |
|  | Peržiūrėti siųstų pranešimų sąrašus. | Būtina |  |
|  | Išsiųsti pranešimą vienam pacientui. | Būtina |  |
|  | Pranešime pridėti šio tipo informaciją: paveikslėlį, nuorodą, prisegti susijusius dokumentus. | Būtina |  |
|  | Nurodyti siuntimo datą ir laiką. | Būtina |  |
|  | Nurodyti keletą pranešimo gavėjų. | Būtina |  |
|  | Filtruoti pranešimo gavėjus pagal požymį, prižiūrintį specialistą. | Būtina |  |
|  | Pašalinti pranešimą, jeigu jis dar nėra išsiųstas (t.y. pranešimus kurie yra numatyti išsiųsti vėliau nei dabartinė data ir laikas). | Būtina |  |

  - Reikalavimai Sveikatos priežiūros specialistų moduliui

| Eilės Nr | Reikalavimo aprašymas | Reikalavimas | Atitikimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.4 | Reikalavimai Sveikatos priežiūros specialistų moduliui |  |  |
|  | Sukurti ir koreguoti sveikatos priežiūros specialisto paskyrą. | Būtina |  |
|  | Įvesti sveikatos priežiūros specialisto kontaktinę informaciją. | Būtina |  |
|  | Peržiūrėti sveikatos priežiūros specialistui priskirtų pacientų sąrašą. | Būtina |  |

  - Reikalavimai Individualizuotos stebėsenos plano moduliui

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas | Reikalavimas | Atitikimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.5 | Individualizuotos stebėsenos plano modulio funkcijos |  |  |
|  | Įdiegti standartizuotą nuotolinės sveikatos priežiūros planą pagal perkančiosios organizacijos specialistų parengtus gydymo protokolus. | Būtina |  |
|  | Suformuoti nuotolinės sveikatos priežiūros planą pagal perkančiosios organizacijos specialistų parengtus gydymo protokolus. | Būtina |  |
|  | Sistemoje turi būti integruoti algoritmai leidžiantys analizuoti paciento fizinį krūvį bei teikti rekomendacijas dėl fizinio krūvio didinimo/mažinimo bei intensyvumo didinimo/mažinimo. | Būtina |  |
|  | Sistema turi pateikti vaizdo įrašus arba instrukcijas kaip teisingai atlikti fizinės veiklos pratimus. | Būtina |  |
|  | Sistemoje turi būti automatiškai aktyvuojamas užduočių siuntimo pacientui mechanizmas, kai aktyvuojasi sveikatos priežiūros planas. | Būtina |  |
|  | Sistemoje turi būti automatiškai deaktyvuojamas užduočių siuntimas pacientui, kai baigiasi planas arba jis yra uždaromas sveikatos priežiūros specialisto. | Būtina |  |
|  | Peržiūrėti paciento sveikatos rodiklius ir keisti sveikatos rodiklių ribų parametrus (adaptuoti pacientui pagal sveikatos būklę). | Būtina |  |
|  | Įvesti gydymo ar sveikatos priežiūros plano užbaigimo datą bei priežastį. | Būtina |  |
|  | Sistemoje turi būti įgyvendintas pranešimų ir užduočių siuntimas pacientui gydymo ar sveikatos priežiūros plano aktyvavimo pradžios dieną. | Būtina |  |
|  | Sistemoje turi būti automatiškai formuojamos užduotys pacientui pagal sistemoje nustatytus parametrus. | Būtina |  |
|  | Sistemoje turi būti leidžiama nustatyti, kokius sveikatos rodiklius pacientas turi matuotis plano laikotarpyje. | Būtina |  |
|  | Sistemoje turi būti leidžiama nustatyti, kokiu dažnumu pacientas turės matuotis sveikatos rodiklius (pvz.: du kartus per savaitę). | Būtina |  |
|  | Sistemoje individualiame plane turi matytis prijungti įrenginių tiekėjai. | Būtina |  |
|  | Įvesti žingsnių reikšmę judėjimo tikslams nustatyti. | Būtina |  |
|  | Peržiūrėti individualizuotų planų sąrašus. | Būtina |  |
|  | Planų sąraše matyti plano laikotarpį (nuo ir iki) bei plano būseną. | Būtina |  |
|  | Automatizuotai valdyti plano būsenas: aktyvuoti, užbaigti, sustabdyti. | Būtina |  |
|  | Sistemoje turi keistis plano būsena į koreguotas, kai sveikatos priežiūros specialistas atlieka koregavimo veiksmus plane ir juos išsaugo. | Būtina |  |
|  | Sistemoje turi keistis plano būsena į uždarytas, kai sveikatos priežiūros specialistas uždaro planą ir įveda plano uždarymo priežastį. | Būtina |  |
|  | Sistemoje turi keistis plano būsena automatiškai, kai planas aktyvuojasi pagal nurodytą plano pradžios datą. | Būtina |  |
|  | Sistemoje turi keistis plano būsena automatiškai, kai planas užbaigiamas pagal nurodytą plano pabaigos datą. | Būtina |  |
|  | Sistemoje automatiškai suteikiama būsena „sukurtas planui“, kuris buvo sudarytas individualiai pacientui, tačiau aktyvavimo data yra vėlesnė nei sukūrimo. | Būtina |  |
|  | Nustatyti fizinio krūvio lygį. | Būtina |  |
|  | Paskirti fizinės veiklos pratimus pagal intensyvumo lygius. | Būtina |  |
|  | Paskirti skirtingą pratimų skaičių kiekvienai treniruotei. | Būtina |  |
|  | Sukurti skirtingas programas kiekvienai savaitės dienai. | Būtina |  |
|  | Koreguoti pratimų skaičių. | Būtina |  |
|  | Peržiūrėti paskirto pratimo vaizdo įrašą. | Būtina |  |
|  | Matyti pratimo trukmę. | Būtina |  |
|  | Matyti vienos treniruotės bendrą trukmę. | Būtina |  |
|  | Priskirti pakartojimo skaičių pratimui. | Būtina |  |
|  | Matyti savaitės treniruočių bendrą trukmę. | Būtina |  |
|  | Paskirti daugiau nei vieną treniruotę per dieną. | Būtina |  |
|  | Paskirti vienodą treniruotės programą visoms savaitėms dienoms. | Būtina |  |
|  | Paskirti skirtingą treniruotės pratimų sudėtį. | Būtina |  |
|  | Paskirti žymėti mitybos dienoraštį. | Būtina |  |
|  | Paskirti žymėti vandens vartojimą, nurodant rekomenduojamą išgerti kiekį. | Būtina |  |
|  | Automatiškai apskaičiuoti rekomenduojamo išgerti vandens kiekį, jeigu įvesti paciento kūno svorio duomenys. | Būtina |  |
|  | Paskirti diagnostinius klausimynus pacientams. | Būtina |  |
|  | Nurodyti diagnostinių klausimynų pateikimo dažnumą. | Būtina |  |
|  | Nurodyti maisto produktų rekomenduotinas porcijas savaitei ar mėnesiui. | Būtina |  |
|  | koreguoti individualaus plano parametrus, t.y. išjungti arba įjungti šiuos elementus: mitybos dienoraštį, vandens vartojimo rekomendacijas, fizinės veiklos pratimus, matavimus ir diagnostinius klausimynus. | Būtina |  |

  - Reikalavimai Paciento stebėsenos moduliui

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas | Reikalavimas | Atitikimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.6 | Reikalavimai Paciento stebėsenos modulio funkcionalumui |  |  |
|  | Sveikatos priežiūros specialistui nuotoliniu būdu atlikti paciento sveikatos rodiklių ir įrašų peržiūrą, pagal sistemoje prieinamus sveikatos kortelės duomenis. | Butina |  |
|  | Peržiūrėti paciento sveikatos rodiklius ir jų kitimą laike. | Butina |  |
|  | Sistemoje turi būti automatiškai formuojami sisteminiai pranešimai informuojantys apie naujai priskirtus pacientus. | Butina |  |
|  | Sistemoje turi būti automatiškai formuojami sisteminiai pranešimai sveikatos priežiūros specialistui informuojantys apie paciento sveikatos rodiklių pasikeitimus (rodikliai pasiekia kritines vertes). | Butina |  |
|  | Sistema turi gebėti formuoti/generuoti ataskaitas su informacija apie paciento sveikatos būklės dinamiką sveikatos priežiūros laikotarpiu. | Butina |  |
|  | Sistemoje turi būti valdymo skydeliai, kurie sveikatos priežiūros specialistui leistų matyti bendrinę paciento informaciją: - Būseną, kada paskutinį kartą duomenys buvo sinchronizuoti iš tam tikro tiekėjo. - Įspėjamųjų pranešimų skaičių. - Pacientų sąrašą su informacija: - Paciento kodas - Požymis - Vardas ir pavardė - Kita svarbi informacija - Plano galiojimo pradžią ir pabaigą. - Paskutinę ataskaitą. - Kitą stebėsenai reikalingą informaciją. | Butina |  |
|  | Matyti plano užduočių vykdymą laiko juostoje. | Butina |  |
|  | matyti įspėjamuosius pranešimus. | Butina |  |
|  | peržiūrėti sveikatos rodiklių duomenis grafikuose. | Butina |  |
|  | peržiūrėti sveikatos rodiklių duomenis lentelėje. | Butina |  |
|  | filtruoti duomenis dienai, savaitei, mėnesiui ar kitam laikotarpiui. | Butina |  |
|  | peržiūrėti sveikatos rodiklių duomenis paciento sveikatos kortelėje: sveikatos rodiklių grafikus ir jų kitimą gydymo laikotarpiu (pvz.: temperatūrą, kraujospūdžio duomenis). | Butina |  |
|  | peržiūrėti ataskaitų sąrašus. Sąraše turi matytis automatiškai sugeneruotos ir rankiniu būdu sugeneruotos ataskaitos. | Butina |  |
|  | formuoti ataskaitas pasirinktam laikotarpiui apie paciento sveikatos būklę, fizinį aktyvumą. | Butina |  |
|  | vieno mygtuko paspaudimu suformuoti ataskaitą (pvz.: pdf formatu). | Butina |  |
|  | parsisiųsti ataskaitas (pvz. pdf formatu). | Butina |  |
|  | peržiūrėti užduočių vykdymo rezultatus paciento kortelėje. | Butina |  |
|  | peržiūrėti užduočių vykdymą laiko juostoje (angl. timeline). | Butina |  |
|  | peržiūrėti paciento sveikatos rodiklių ir veiklos aktyvumą prietaisų skydelyje (angl. dashboard). | Butina |  |
|  | peržiūrėti diagnostinių klausimynų rezultatus. | Butina |  |
|  | peržiūrėti fizinio krūvio intensyvumo rezultatus. | Butina |  |
|  | peržiūrėti atliktų pratimų informaciją. | Butina |  |
|  | peržiūrėti mitybos dienoraščių informaciją. | Butina |  |

  - Reikalavimai Konsultacijų moduliui

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas | Reikalavimas | Atitikimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.7 | Reikalavimai Konsultacijų modulio funkcionalumui |  |  |
|  | Sveikatos priežiūros specialistui užpildyti nuotolinės konsultacijos išrašo formą. | Būtina |  |
|  | Įvesti konsultacijos išrašą apie paciento sveikatą ar gydymo eigą, t.y. sveikatos priežiūros specialistui atlikus paciento vertinimą ar atlikus nuotolinę konsultaciją. | Būtina |  |
|  | Įvesti rekomendacijas atvejo vadybininkui į konsultacijos išrašą. | Būtina |  |
|  | Įvesti konsultacijos aprašymą. | Būtina |  |
|  | Įvesti rekomendacijas pacientui. | Būtina |  |
|  | Įvesti nurodymus atvejo vadybininkui. | Būtina |  |
|  | Pažymėti laukus, kurie neturi būti matomi pacientui, atsidarius konsultacijos išrašą mobiliojoje programėlėje. | Būtina |  |
|  | Pažymėti laukus, kurie bus matomi pacientui, atsidarius konsultacijos išrašą mobiliojoje programėlėje. | Būtina |  |
|  | Įvesti diagnozę pildant konsultacijos išrašą. | Būtina |  |
|  | Išsaugoti konsultacijos išrašą (kai nėra siunčiamas pacientui). | Būtina |  |
|  | Paskelbti konsultacijos išrašą (kai siunčiamas pacientui). | Būtina |  |
|  | Pildyti konsultacijos išrašą naviguojant per kitus sistemos modulius ir neprarandant suvestų duomenų. | Būtina |  |
|  | Įkelti dokumentą į konsultacijos išrašą. | Būtina |  |

  - Reikalavimai Komunikacijos moduliui

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas | Reikalavimas | Atitikimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.8 | Reikalavimai Komunikacijos modulio funkcionalumui |  |  |
|  | Komunikuoti sveikatos priežiūros specialistui su pacientu. | Būtina |  |
|  | Komunikuoti atvejo vadybininkui su pacientu. | Būtina |  |
|  | Sveikatos priežiūros specialistui internetinėje programoje rašyti žinutes pacientui. | Būtina |  |
|  | sveikatos priežiūros specialistui internetinėje programoje peržiūrėti iš paciento gautas žinutes. | Būtina |  |
|  | siųsti informaciją per komunikacijos kanalą („chat“). | Būtina |  |
|  | Sistemoje turi būti pateikiami paaiškinamieji, įspėjantieji pranešimai, informuojantys apie tolimesnius veiksnius. | Būtina |  |

  - Reikalavimai Vartotojų paskyroms ir parametrams

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas | Reikalavimas | Atitikimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.9 | Reikalavimai Vartotojų paskyrų ir parametrų funkcionalumui |  |  |
|  | Sistema turi leisti įvesti ir koreguoti vartotojo kontaktinę informaciją (preliminariai turi būti galima koreguoti asmeninę informaciją, darbinės veiklos informaciją, kalbos pasirinkimus, nuotrauką). | Būtina |  |
|  | Sistema turi leisti priskirti nešiojamuosius įrenginių tiekėjus pacientui. | Būtina |  |
|  | Sistema turi leisti priskirti sveikatos priežiūros specialistui gydymo įstaigą, kurioje sveikatos priežiūros specialistas dirba. | Būtina |  |
|  | Sistema turi leisti vartotojui pasirinkti kalbą, kuria bus pateikiama Sistema. | Būtina |  |
|  | Sistema turi leisti pakeisti vartotojui slaptažodį. | Būtina |  |
|  | Prisijungimo prie sistemos metu vartotojui turi būti pateikiami sistemos privatumo politikos (angl. privacy police) informacija. | Būtina |  |
|  | Vartotojas turi būti prijungiamas tik tuomet prie sistemos, kai patvirtina (sutinka) su sistemos privatumo politika. | Būtina |  |
|  | Prisijungimo prie sistemos metu vartotojui turi būti pateikiama sistemos paslaugų teikimo tvarkos (angl. terms&conditions) informacija. | Būtina |  |
|  | Vartotojas turi būti prijungiamas tik tuomet prie sistemos, kai patvirtina (sutinka) su sistemos paslaugų teikimo tvarka. | Būtina |  |
|  | Sistema turi gebėti autentifikuoti vartotoją pagal paskyroje pateiktus ir validuotus prisijungimo duomenis. | Būtina |  |
|  | Sistema turi pateikti sistemos funkcionalumus pagal suteiktas prieigos teises rolei, įskaitant bet neapribojant prieigą prie internetinės programos. | Būtina |  |
|  | Sistemoje turi būti sukurtas funkcionalumas užtikrinant internetinės programos vartotojų autentifikavimą, vartotojų paskyrų duomenų rinkimą, tvarkymą, saugojimą ir archyvavimą. | Būtina |  |
|  | Pirmojo prisijungimo metu, pagal sukonfigūruotą veiksmų seką, internetinės programos vartotojo turi būti prašoma susipažinti su sistemos naudojimo taisyklėmis, asmens duomenų tvarkymu. | Būtina |  |

  - Bendrieji reikalavimai

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas | Reikalavimas | Atitikimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.10 | Bendrieji reikalavimai |  |  |
|  | Tiekėjas turi užtikrinti, jog naudojama sistema pilnai veikia su mobiliąja programėle ir yra vykdomas duomenų perdavimas iš tam tikrų nešiojamų įrenginių per mobiliąją programėlę į sistemą. | Būtina |  |
|  | Sistemoje turi būti užtikrinta, kad duomenų pasirinkimo laukuose vartotojas galės pasirinkti reikšmes iš sąrašo, t.y. baigtinio klasifikatorių sąrašo, išskyrus tuos atvejus, kai įvedimo laukas pagrįstai skirtas įvesti reikšmę tekstu, skaitine išraiška, data ar pasirenkamuoju lauku (angl. check box). | Būtina |  |
|  | Sistemoje turi būti pateikiama kontekstinė pagalba (angl. tooltip), prie įvedimo laukų, kuriuose reikalingas sąvokų paaiškinimas, pavyzdys ar kita pagalbinė informacija. | Būtina |  |
|  | Sistemoje turi būti nurodama sukūrimo ir/ar atnaujinimo data, sukūrusio asmens duomenys sąrašinėse formose. | Būtina |  |
|  | Sistemoje vartotojas turi būti informuojamas apie įvykius informaciniu pranešimu, ar el. paštu. | Būtina |  |
|  | Vykdyti įrašų paiešką sąrašinėse formose, pradėjus vesti paieškos raktažodį, sistema turi siūlyti galimos paieškos rezultatus. | Būtina |  |
|  | Įkelti šių tipų dokumentus į sistemą: pdf, jpg, png, tiff, docx, xslx. | Būtina |  |
|  | Eksportuoti duomenis į pdf formatą. | Būtina |  |
|  | Tiekėjas turi pritaikyti poliklinikos prekinio ženklo stilistiką ataskaitoms. | Būtina |  |
|  | Tiekėjas turi parengti sveikatos priežiūros ataskaitų formas atitinkančias perkančiosios organizacijos poreikius. | Būtina |  |
|  | Tiekėjas turi suderinti ir pasitvirtinti sveikatos priežiūros ataskaitose pateikiamą turinį su perkančiąja organizacija. | Būtina |  |
|  | Tiekėjas turi parengti sveikatos priežiūros plano struktūrą atitinkančią perkančiosios organizacijos poreikius. | Būtina |  |
|  | Tiekėjas turi susiderinti ir pasitvirtinti sveikatos priežiūros plano struktūrą su perkančiąja organizacija. | Būtina |  |
|  | Tiekėjas turi adaptuoti sistemą pagal perkančiosios organizacijos pateiktus reikalavimus pasirinktų ligų priežiūrai. | Būtina |  |
|  | organizuoti sveikatos priežiūrą pagal perkančiosios organizacijos pateiktus reikalavimus pasirinktų ligų priežiūrai. | Būtina |  |
|  | Pacientui skirta mobili programėlė turi būti suderinta su ne žemesnės kaip 10.0 Android versijos ir ne žemesnės kaip 10.0 iOS versijos. | Būtina |  |
|  | Sistema turi palaikyti ne mažiau 300 vienu metu veikiančių pacientų paskyrų su aktyviu sveikatos priežiūros planu. | Būtina |  |
|  | Kadangi sistema kaups ir apdoros sveikatos duomenis, turės būti gauti vartotojų sutikimai tokius duomenis kaupti ir apdoroti analizės tikslais. Turi būti realizuotas funkcionalumas surinkti/gauti vartotojo sutikimą ir laikantis visų duomenų saugumo ir privatumo užtikrinimo rekomendacijų pagal bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR, angl. GDPR general data protection regulation) ar kitus asmens duomenų apsaugą užtikrinančius teisės aktus. | Būtina |  |
|  | Sistemoje turi būti užtikrintas saugus prisijungimas prie internetinės programos, t.y. naudojamas šifruotas HTTPS ryšio SSL/TLS protokolus. | Būtina |  |
|  | Sistema turi būti apmokyti naudotis ne mažiau kaip 10 darbuotojų. Mokymai turi būti atlikti pademonstruojant Sistemoje realizuotas vartotojų roles, t.y. šeimos gydytojas, atvejo vadybininkas ir kitos su Pirkėju suderintos rolės. | Būtina |  |

  - Reikalavimai Analitikos servisui ir jo komponentams

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas | Reikalavimas | Atitikimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.11 | Reikalavimai Analitikos servisui ir jo komponentams |  |  |
| - 4.11.1 | Sistema turi automatiškai apdoroti iš nešiojamųjų įrenginių gautus sveikatos rodiklius, pacientų įvestus per mobilią programėlę rodiklius. | Būtina |  |
| 4.11.2 | Sistema turi automatiškai įvertinti sveikatos rodiklius pagal integruotą fizinio aktyvumo vertinimo metodiką ir nustatyti pacientui tinkamą fizinį krūvį bei teikti kas savaitines rekomendacijas krūvio didinimui. | Būtina |  |
| 4.11.3 | Sistema turi automatiškai siųsti pranešimus sveikatos priežiūros specialistui, kai pasiektos kritinės paciento sveikatos rodiklių ribos. | Būtina |  |
| 4.11.4 | konfigūruoti sveikatos rodiklių ribas, pagal kurias turės būti vertinama paciento sveikatos būklė. | Būtina |  |
| 4.11.5 | automatiškai informuoti sveikatos priežiūros specialistą apie paciento sveikatos pokyčius pagal nuolat stebimus paciento sveikatos rodiklius. | Būtina |  |
| 4.11.6 | Sistemoje turi būti integruoti fizinio krūvio intensyvumo vertinimo algoritmai paciento stebėsenai. | Būtina |  |
| 4.11.7 | Sistemoje turi būti vykdoma fizinio krūvio intensyvumo analizė bei jos rezultatų pateikimas į mobiliąją programėlę. | Būtina |  |
| 4.11.8 | Sistemoje turi būti automatiškai vykdoma paciento veiklos stebėsena, ir esant veiklos nevykdymui turi būti automatiškai formuojami įspėjamieji pranešimai pacientui bei susijusiam medicinos personalui apie veiklos nevykdymą (periodiškai, pagal nustatytus laiko intervalus). | Būtina |  |
| 4.11.9 | Sistemoje turi būti automatiškai vykdoma paciento duomenų stebėsena, ir negaunant duomenų iš nešiojamųjų įrenginių ar neįvedant pacientui per mobiliąją programėlę, turi būti automatiškai formuojami įspėjamieji pranešimai pacientui bei susijusiam medicinos personalui. Pranešimai turi būti siunčiami, jeigu parą laiko nebuvo gauti duomenys. | Būtina |  |
| 4.11.10 | Paciento vertinimui ir stebėsenai turi būti naudojami duomenys gauti iš nešiojamų įrenginių ar įvestų paciento per mobilią programėlę. | Būtina |  |
| 4.11.11 | Sistema turi automatiškai teikti rekomendacijas/formuoti užduotis sveikatos priežiūros specialistui susijusias su paciento sveikatos stebėsena, t.y., keičiantis stebėsenos rodiklių reikšmėms, pacientui nevykdant užduočių ir t.t. | Būtina |  |