| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sistemos architektūra | Mobili, su ratukais |  |
| 2. | Atliekami tyrimai: |  |  |
| 2.1. | Vidaus organų | Būtina |  |
| 2.2. | Skydliaukės | Būtina |  |
| 2.3. | Kraujagyslių | Būtina |  |
| 2.4. | Krūtų | Būtina |  |
| 3. | Sistemos ergonomika |  |  |
| 3.1. | Valdymo pulto pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija | Būtina |  |
| 3.2. | Vaizdo monitorius pritvirtintas ant pilnai artikuliuojančio šarnyrinio laikiklio (rankos) – pasukamas į šonus, palenkiamas ir pakeliamas aukštyn/žemyn | Būtina |  |
| 3.3. | Vaizdo monitoriaus įstrižainė | Ne mažiau 54.61 cm (21.5") |  |
| 3.4. | Galimas vaizdo monitoriaus nulenkimas transportavimo metu | Būtina |  |
| 4. | Atskiras, spalvotas, sistemos funkcijų valdymo monitorius | Būtina |  |
| 4.1. | Valdymo monitoriaus įstrižainė | Ne mažiau nei 25.65 cm (10.1") |  |
| 4.2. | Lietimui jautrus valdymo monitorius | Būtina |  |
| 4.3. | TGC arba STC kreivės reguliavimas valdymo panelėje arba sensoriniame ekrane | Būtina |  |
| 5. | Pagrindinės techninės charakteristikos |  |  |
| 5.1. | Maksimalus vaizduojamas gylis | Ne mažiau kaip 40 cm |  |
| 5.2. | Palaikomų daviklių dažnių diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | 1 - 18.0 MHz |  |
| 5.3. | Aktyvių jungčių davikliams skaičius | Ne mažiau kaip 3 |  |
| 5.4. | Skaitmeninių vaizdo apdorojimo kanalų skaičius | Ne mažiau kaip 560 000 |  |
| 5.5. | Sistemos dinaminis diapazonas | Ne mažiau kaip 270 dB |  |
| 6. | Vaizdavimo funkcijos ir režimai: |  |  |
| 6.1. | B režimas | Būtina |  |
| 6.2. | Vienmatis režimas M | Būtina |  |
| 6.3. | Spalvinio doplerio režimas | Būtina |  |
| 6.4. | Galios doplerio režimas | Būtina |  |
| 6.5. | Aukšto impulsų pakartojimo dažnio dopleris (HPRF) | Būtina |  |
| 6.6. | Spektrinio doplerio režimas | Būtina |  |
| 6.7. | Nuolatinės bangos doplerio režimas | Būtina |  |
| 6.8. | Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu: vienas 2D, antras 2D su spalvine vizualizacija. | Būtina |  |
| 6.9. | Audinių doplerio režimas | Būtina |  |
| 6.10. | Mikrokraujotakos vizualizacija | Būtina |  |
| 6.11. | Tripleksinis režimas | Būtina |  |
| 6.12. | Trapecinis vaizdavimas | Būtina |  |
| 7. | Tyrimo automatizavimo funkcijos: |  |  |
| 7.1. | Automatiniai dopleriniai skaičiavimai realiame laike, PW režime | Būtina |  |
| 7.2. | Automatinis PW mėginio vartelių padėties ir kampo nustatymas | Būtina |  |
| 8. | B režimas |  |  |
| 8.1 | Vaizdo padidinimas „užšaldytame“ ir realiame vaizde | Būtina |  |
| 8.2 | Aukštesnių harmonikų registravimas | Būtina |  |
| 9. | Spalvinio doplerio režimo PRF (ne siauresnis už nurodytą) | 0,2 – 19 KHz |  |
| 10. | Spektrinio doplerio režimo PRF (ne siauresnis už nurodytą) | 0,2 – 19 KHz |  |
| 11. | Reikalavimai davikliams: |  |  |
| 11.1. | Linijinis daviklis |  |  |
| 11.1.1. | Darbinis dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 5.0 MHz iki ne mažiau 13.0 MHz |  |
| 11.1.2. | Daviklio paviršiaus plotis | 40 mm + 3 mm |  |
| 12. | Tyrimo duomenų išsaugojimas ir perdavimas: |  |  |
| 12.1 | Vaizdų archyvavimas DICOM protokolu: DICOM storage, Modality worklist) | Būtina |  |
| 12.2 | Galimybė versti išsaugotus vaizdus ir vaizdų sekos kilpas į JPEG, AVI (ar lygiaverčius) formatus ir juos išsaugoti | Būtina |  |
| 12.3 | Palaikomas duomenų perdavimas per LAN | Būtina |  |
| 13. | Išorinės jungtys | - USB - LAN - HDMI arba lygiavertė |  |
| 14. | Ultragarso aparato maitinimo šaltinis | - 230 V ± 10%, 50/60 Hz elektros tinklas |  |
| 15. | Ultragarsinio gelio šildytuvas | Būtina |  |
| 16. | Komplektuojamas terminis spausdintuvas | Nespalvoto vaizdo spausdintuvas nuotraukoms spausdinti |  |
| 17. | CE sertifikatas pagal medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEC reikalavimus arba lygiavertis dokumentas | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją). |  |
| 18. | Garantijos laikotarpis | Ne mažiau 24 mėnesių garantija įrangai. |  |
| 19. | Apsauginis maitinimo šaltinis UPS | Būtina |  |
| 20. | Gamintojo įgaliojimas prekiauti siūloma įranga | Būtina |  |
| 21. | Kartu su įranga pateikiama prietaiso instrukcija ir pilnai užpildytas prietaiso pasas | Būtina. Instrukcija pateikiama anglų ir lietuvių kalbomis. |  |
| 22. | Personalo mokymai | Būtina |  |
| 23. | Garantiniu laikotarpiu nemokama techninė priežiūra | Būtina |  |
| 24. | Įranga turi būti nauja, nenaudota, pagaminta 2024 arba 2025 metais. | Būtina. Tiekėjo patvirtinimas. |  |

Kokybės kriterijai (T): 30 naudingumas, 70 kaina

| Eil. Nr. | Kriterijaus (T) parametrai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |  | Atitikimas kokybiniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą papildomoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento lapo numeris |
| 1. | Dvigubų vartelių dopleris. Funkcija, kuri vienu metu atvaizduoja dviejų skirtingų taškų doplerio spektrą. Galimos atvaizdavimo kombinacijos PW/PW, TDI/TDI, PW/TDI | Ne | Taip |  |  |  |
|  |  | 0 | 10 |  |  |  |
| 2. | Nuolatinės bangos doplerio režimas veikia su linijiniu davikliu | Ne | Taip |  |  |  |
|  |  | 0 | 10 |  |  |  |
| 3. | Dirbtiniu intelektu paremta funkcija pagerinanti signalo ir triukšmo santykį nepabloginant skiriamosios gebos, paryškinanti skirtingų struktūrų ribas, sumažinanti triukšmus, artefaktus. | Ne | Taip |  |  |  |
|  |  | 0 | 10 |  |  |  |