| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sistemos architektūra | Mobili, su ratukais |  |
| 2. | Atliekami tyrimai: |  |  |
| 2.1. | Vidaus organų | Būtina |  |
| 2.2. | Skydliaukės | Būtina |  |
| 2.3. | Kraujagyslių | Būtina |  |
| 2.4. | Krūtų | Būtina |  |
| 2.5. | Vaikų vidaus organų | Būtina |  |
| 3. | Sistemos ergonomika |  |  |
| 3.1. | Valdymo pulto pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija | Būtina |  |
| 3.2. | Vaizdo monitorius pritvirtintas ant pilnai artikuliuojančio šarnyrinio laikiklio (rankos) – pasukamas į šonus, palenkiamas ir pakeliamas aukštyn/žemyn | Būtina |  |
| 3.3. | Vaizdo monitoriaus įstrižainė | Ne mažiau 54.61 cm (21.5") |  |
| 3.4. | Galimas vaizdo monitoriaus nulenkimas transportavimo metu | Būtina |  |
| 4. | Atskiras, spalvotas, sistemos funkcijų valdymo monitorius | Būtina |  |
| 4.1. | Valdymo monitoriaus įstrižainė | Ne mažiau nei 25.65 cm (10.1") |  |
| 4.2. | Lietimui jautrus valdymo monitorius | Būtina |  |
| 5. | Pagrindinės techninės charakteristikos |  |  |
| 5.1. | Maksimalus vaizduojamas gylis | Ne mažiau kaip 40 cm |  |
| 5.2. | Palaikomų daviklių dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 1.5 MHz iki ne mažiau 18.0 MHz |  |
| 5.3. | Aktyvių jungčių davikliams skaičius | Ne mažiau kaip 4 |  |
| 6. | Vaizdavimo funkcijos ir režimai: |  |  |
| 6.1. | B režimas | Būtina |  |
| 6.2. | Audinių harmoninio vaizdavimo su impulso inversija režimas | Būtina |  |
| 6.3. | Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimo režimas | Būtina |  |
| 6.4. | Spalvinis doplerinis kraujotakos intensyvumo vaizdavimo režimas su kraujotakos krypties vaizdavimo galimybe. | Būtina |  |
| 6.5. | Didelės skiriamosios gebos kraujotakos vaizdavimo režimas nepriklausantis nuo tėkmės krypties daviklio atžvilgiu. | Būtina |  |
| 6.6. | Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas | Būtina |  |
| 6.7. | Didelio impulsų pasikartojimo dažnio pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas; | Būtina |  |
| 6.8. | Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu: vienas 2D, antras 2D su spalvine vizualizacija. | Būtina |  |
| 6.9. | Mechaniškai davikliu sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („strain elastography“ arba lygiavertis). | Būtina |  |
| 6.10. | Tyrimo su echokontrastinėmis medžiagomis vizualizacijos režimas. | Būtina |  |
| 6.11. | Panoraminių vaizdų režimas | Būtina |  |
| 6.12. | Adatos vizualizacijos režimas | Būtina |  |
| 7. | Tyrimo automatizavimo funkcijos: |  |  |
| 7.1. | Automatinė vaizdo kokybės optimizacija; | Būtina |  |
| 7.2. | Automatinis spektrinių kreivių matavimas; | Būtina |  |
| 7.3. | Automatinė kraujotakos krypties, greičio skalės ir kampo korekcijos nustatymo funkcija. | Būtina |  |
| 8. | Skenavimas be fokuso zonų | Būtina |  |
| 9. | Reikalavimai davikliams: |  |  |
| 9.1. | Konvekcinis daviklis |  |  |
| 9.1.1. | Darbinis dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 1.5 MHz iki ne mažiau 6.0 MHz |  |
| 9.1.2. | Vaizduojamas kampas | Ne mažiau 70º |  |
| 9.1.3. | Vieno kristalo technologija | Būtina |  |
| 9.2. | Linijinis daviklis |  |  |
| 9.2.1. | Darbinis dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 5.0 MHz iki ne mažiau 13.0 MHz |  |
| 9.2.2. | Daviklio paviršiaus plotis | 52mm + 6mm |  |
| 10. | Tyrimo duomenų išsaugojimas ir perdavimas: |  |  |
| 10.1 | Vaizdų archyvavimas DICOM protokolu: DICOM storage, Modality worklist) | Būtina |  |
| 10.2 | Galimybė versti išsaugotus vaizdus ir vaizdų sekos kilpas į JPEG, AVI (ar lygiaverčius) formatus ir juos išsaugoti | Būtina |  |
| 10.3 | Palaikomas duomenų perdavimas per LAN | Būtina |  |
| 11. | Išorinės jungtys | - USB - LAN - HDMI arba lygiavertė |  |
| 12. | Ultragarso aparato maitinimo šaltinis | - 230 V ± 10%, 50/60 Hz elektros tinklas |  |
| 13. | Ultragarsinio gelio šildytuvas | Būtina |  |
| 14. | Komplektuojamas terminis spausdintuvas | Nespalvoto vaizdo spausdintuvas nuotraukoms spausdinti |  |
| 15. | CE sertifikatas pagal medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEC reikalavimus arba lygiavertis dokumentas | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją). |  |
| 16. | Garantijos laikotarpis | Ne mažiau 24 mėnesių garantija įrangai. |  |
| 17. | Apsauginis maitinimo šaltinis UPS | Būtina |  |
| 18. | Gamintojo įgaliojimas prekiauti siūloma įranga | Būtina |  |
| 19. | Kartu su įranga pateikiama prietaiso instrukcija ir pilnai užpildytas prietaiso pasas | Būtina. Instrukcija pateikiama anglų ir lietuvių kalbomis. |  |
| 20. | Personalo mokymai | Būtina |  |
| 21. | Garantiniu laikotarpiu nemokama techninė priežiūra | Būtina |  |
| 22. | Įranga turi būti nauja, nenaudota, pagaminta 2024 arba 2025 metais. | Būtina. Tiekėjo patvirtinimas. |  |

Kokybės kriterijai (T): 30 naudingumas, 70 kaina

| Eil. Nr. | Kriterijaus (T) parametrai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |  | Atitikimas kokybiniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą papildomoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento lapo numeris |
| 1. | Padidintos skiriamosios gebos režimas, pasirinktoje intereso zonoje (B režime) ≥ 3 lygių | Ne | Taip |  |  |  |
|  |  | 0 | 10 |  |  |  |
| 2. | Programinė įranga automatiškai atpažįstanti pakitimus skydliaukės ultragarsinės diagnostikos metu. Dariniai automatiškai atpažįstami ir išmatuojami sustabdytame vaizde specialistui nepasirenkant intereso zonos, kurioje galimai yra tiriamas darinys. Vieno tyrimo metu programinė įranga gali ištirti ir pasirinkti ne mažiau kaip 10 skirtingų darinių. | Ne | Taip |  |  |  |
|  |  | 0 | 10 |  |  |  |
| 3. | Programinė įranga automatiškai atpažįstanti pakitimus krūtų ultragarsinės diagnostikos metu. Dariniai automatiškai atpažįstami ir išmatuojami sustabdytame vaizde specialistui nepasirenkant intereso zonos, kurioje galimai yra tiriamas darinys. Vieno tyrimo metu programinė įranga gali ištirti ir pasirinkti ne mažiau kaip 10 skirtingų darinių. | Ne | Taip |  |  |  |
|  |  | 0 | 10 |  |  |  |