Priedas Nr. 1

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS DĖL

KRAUJO KOMPONENTŲ ŠILDYTUVO

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomi parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Gamintojas, modelis, kilmės šalis | Nurodoma |  |
| 1. | Aparatas skirtas kraujo ir jo produktų, laikomų kraujo maišuose, pašildymui. | Būtina |  |
| 2. | Šilumos perdavimui naudojamas uždaroje sistemoje, 2-se pagalvėlėse cirkuliuojantis skystis. | Būtina |  |
| 3. | Mikroprocesorinė įrenginio darbo kontrolė | Būtina |  |
| 4. | Programos: |  |  |
| 4.1. | kraujo šildymas | Būtina |  |
| 4.2. | plazmos šildymas | Būtina |  |
| 4.3. | kamieninių ląstelių šildymas | Būtina |  |
| 4.4. | laisvai vartotojo sudaroma programa | Būtina |  |
| 4.5. | pastovios temperatūros palaikymo programa | Būtina |  |
| 4.6. | šildymo programa iš kelių donorų pagamintam žmogaus plazmos baltymų mišiniui | Būtina |  |
| 5. | Šviesinė įjungimo/išjungimo būsenos indikacija | Būtina |  |
| 6. | Skaitmeninė šildomų kraujo produktų temperatūros lygio indikacija | Būtina |  |
| 7. | Skystų kristalų arba lygiavertis ekranas, kuriame pateikiama darbo režimo, temperatūros, darbo laiko, sistemos gedimų ir kita informacija. | Būtina |  |
| 7.1. | Galimybė pasirinkti ekrane pateikiamą informaciją keliomis kabomis, tame tarpe ir lietuvių kalba | Būtina |  |
| 8. | Šildytuvo talpa | Ne mažiau kaip 4 kraujo maišai po 500 ml ar proporcingai kitokios talpos maišai, specialiai skirta kraujo maišams dėti |  |
| 9. | Temperatūros reguliavimas | Plazmos programoje ne siauresnėse ribose kaip nuo +37ºC iki +45ºC, kas 0,5º C |  |
| 10. | Apsauga nuo perkaitimo: | Būtina |  |
| 10.1. | Programiškai ne daugiau kaip +1°C virš nustatytos temperatūros | Būtina |  |
| 10.2. | Elektroninė apsauga ties +48º +/- 0,5°C temperatūra | Būtina |  |
| 11. | Įrenginio savikontrolės sistema, nuolat testuojanti įrenginį dėl galimų gedimų jam veikiant | Būtina |  |
| 12. | Aparato išorinės jungtys: |  |  |
| 12.1. | Įjungti į ligoninės informacinę sistemą | Būtina |  |
| 12.2. | Prijungti bar kodų skaitytuvą, | Būtina |  |
| 12.3. | Prijungti spausdintuvą | Būtina |  |
| 13. | Talpyklė su permatomu dangčiu ar durelėmis vizualiai kontrolei | Būtina |  |
| 14. | Talpyklėje integruoti drėgmės sensoriai, signalizuojantys apie kraujo produktų nutekėjimą bei stabdantys šildymo programą | Būtina |  |
| 15. | Saugumo klasė | I klasė |  |
| 16. | Garantija su garantiniu aptarnavimu | Ne mažiau 24 mėnesiai |  |

_________________________________