## Sheet1
Reagentai ir pagalbinės priemonės Mikrobiologijos laboratorijai (8044)
Eil. Nr. | Bendrieji reikalavimai
1 | Pateikti reikalingą reagentų ir kitų priemonių kiekį per 36 mėn. numatomam atlikti tyrimų skaičiui.
2 | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3 | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: gamintojo parengtus katalogus ar siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus, jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai spalvotai pažymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur nurodoma atitiktis reikalaujamų techninėms charakteristikoms bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
4 | Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos Reglamentų ir direktyvų nuostatas. Reagentai ir papildomos priemonės turi būti paženklinti CE pagal IVD Reglamentą 2017/746 (IVDR) arba lygiaverčiu ženklu, išskyrus 1, 2, 5, 7,11 pozicijose nurodytas prekes. Siūlantiems reagentus ir pagalbines priemones pateikti atitikties dokumentą pagal Europos Reglamentų ir direktyvų nuostatas, kuris atitinka Reglamento 2017/746 (IVDR) sąlygas in vitro diagnostikos medicinos prietaisams. Visos siūlomos prekės turi būti skirtos in vitro diagnostikai.
5 | Prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas: prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje perdirbamojoje pakuotėje, t. y. pagamintoje iš vienos iš šių medžiagų: stiklo (GL), popieriaus ar kartono (PAP), plieno (FE), aliuminio (ALU), polietilentereftalato (PET), aukšto tankumo polietileno (HDPE), žemo tankumo polietileno (LDPE), polivinilchlorido (PVC), polipropileno (PP), polistireno (PS), medžio ar kamštinės medžiagos (FOR), medvilnės ar džiuto (TEX), nebent tai prieštarauja higienos normoms. Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai atitikties įrodymui: gamintojo ir (ar) tiekėjo, ir (ar) importuotojo rašytinis patvirtinimas, ir (ar) pakuotės aprašymas, ir (ar) gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai.
6 | Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
7 | Sutarties vykdymo laikotarpiu apie bet kokius produktų pakeitimus, su produktais susijusius galimus nepageidaujamus įvykius keliančius pavojų tyrimų kokybei, laboratorijos personalo saugumui, tiekėjas turi nedelsiant pranešti vartotojui.
8 | Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti Prekių pristatymą gamintojo instrukcijoje numatytomis sąlygomis ir prisiima atsakomybę už netinkamomis sąlygomis transportuojant aktyvumą praradusias Prekes. Pardavėjas užtikrina kokybės reikalavimų neatitinkančių Prekių grąžinimo ir išlaidų kompensavimo galimybę.
9 | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
10 | Tiekėjas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turi pateikti prekių pavyzdžius (reikalavimas taikomas 3, 4 ir 10 pirkimo dalims). Pavyzdžius pristatyti į Viešųjų pirkimų skyrių, B326 kabinetas. Nepateikus prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas. Taip pat, pirkime gali būti reikalaujama per 7 kalendorines dienas pateikti prekių pavyzdžius kitoms pirkimo dalims, kurių PO pareikalaus pasiūlymų vertinimo metu.
11 | Prekių galiojimo terminas jų pristatymo metu turi būti ne trumpesnis nei 6 (šeši) mėnesiai ir/arba taip, kaip nurodyta atskirose pirkimo dalyse.
Pirkimo dalies Nr. | Reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Mato vienetai | BVPŽ kodas | Preliminarus perkamas kiekis | PVM tarifas, % | Vnt. įkainis Eur be PVM | Vnt. įkainis Eur su PVM | Viso kaina Eur be PVM | Viso kaina Eur su PVM | Gamintojas, tikslus komercinis prekės pavadinimas, katalogo Nr.
1. | Reagentai micelinių grybų nukleorūgščių ir atsparumo azolams genų nustatymui PGR metodu. Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai. Reagentai turi būti validuoti realaus laiko amplifikatoriui RotorGene Q, kuris yra naudojamas PO nuosavybės teise. Reagentų rinkinyje turi hūti neigiama, teigiama ir vidinė (IC) kontrolės. Reagentai turi būti validuoti su Qiagen gamintojo nukleorūgščių išskyrimo rinkiniais. 1.1.-1.3. dalyje siūlomiems reagentams turi būti vienodas temperatūrinis PGR protokolas.
1.1. | Reagentai Aspergillus spp. grybų nukleorūgščių nustatymui PGR metodu | Reagentai turi realaus laiko PGR metodu nustatyti Aspergillus genties grybų nukleorūgštis BAL skysčio ėminiuose ir kraujo serume bei plazmoje. Reagentai turi nustatyti ne mažiau kaip 3 dažniausias Aspergillus genties rūšis (A. fumigatus, A.terreus ir A. flavus) bei ne mažiau kaip 3 A.fumigatus atsparumo priešgrybiniams preparatams (azolams) genus. | testas | 33696500-0 | 250 | 5
1.2. | Reagentai Aspergillus spp. atsparumo azolams genų nustatymui PGR metodu | Reagentai turi realaus laiko PGR metodu nustatyti ne mažiau kaip 3 A.fumigatus atsparumo priešgrybiniams preparatams (azolams) genus BAL skysčio ėminiuose ir kraujo serume bei plazmoje. | testas | 33696500-0 | 250 | 5
1.3. | Reagentai Mucorales eilės grybų nukleorūgščių nustatymui PGR metodu | Reagentai turi realaus laiko PGR metodu nustatyti Mucorales eilės grybų nukleorūgštis BAL ėminiuose. Reagentai turi nustatyti ne mažiau kaip 5 dažniausias Mucorales eilės rūšis (Rhizopus spp., Mucor spp., Rhizomucor spp., Lichteimia spp, Cunninghamella spp.) biopsijos, BAL skysčio ėminiuose ir kraujo serume bei plazmoje. | testas | 33696500-0 | 250 | 5
Viso 1 p.d. kaina Eur be PVM:
PVM suma:
Viso 1 p.d. kaina Eur su PVM:
2. | Papildomos priemonės dažymo sistemai. Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai. Prekės turi būti tinkamos dažymo sistemai Axonlab Borealys Gram, kurią PO naudoja nuosavybės teise.
2.1. | Talpyklos dažų atliekoms | Plastikinis bakelis ne mažiau kaip 10 L talpos. Tinkamas Axonlab Borealys Gram dažymo sistemos atliekoms surinkti - turi būti pritaikytas užsukamas dangtis su įmontuotu filtru. | vnt. | 33196000-0 | 220 | 21
2.2. | Anglies filtrai dažymo sistemai | Turi būti tinkami Axonlab Borealys Gram dažymo sistemai. | vnt. | 33196000-0 | 36 | 21
Viso 2 p.d. kaina Eur be PVM:
PVM suma:
Viso 2 p.d. kaina Eur su PVM:
3. | Dehidratuota chromogeninė terpė Campylobacter rūšių diferenciacijai | Dehidratuota selektyvi chromogeninė terpė Campylobacter aptikti ir diferencijuoti. Terpės papildas turi būti pateikiamas kartu su terpe, o jo kaina įskaičiuota į terpės kainą. Paruošta iš miltelių chromogeninė terpė turi būti skaidri (permatoma). Chromogeninė diferenciacija turi būti galima ne mažiau kaip dviem Campylobacter rūšims: C.jejuni ir C.coli. Kitų mikroorganizmų (E. faecalis, E.coli ir Candida albicans) augimas turi būti inhibuojamas. Kolonijų diferenciavimo trukmė 36-48 val. auginant 42°C temperatūroje. Dehidratuotos terpės galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 12 mėnesių. Paruoštos terpės produkto galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 1 mėn., laikant 2-8°C temperatūroje. Kiekvienai terpės partijai turi būti pateikiamas kokybės sertifikatas. Vienos dehidratuotos terpės pakuotės turi pakakti išvirti ne mažiau kaip 25 litrus paruoštos naudoti terpės. Pateikti terpės pavyzdį išbandymui. Iš pavyzdžio turi būti galima pagaminti ne mažiau kaip 10 lėkštelių su chromagaru. | pak. | 33696500-0 | 5 | 5
4. | Chromogeninė šlapimo organų infekcijų sukėlėjų terpė | Dehidratuota chromogeninė terpė šlapimo organų infekcijų sukėlėjų išskyrimui ir spalvinei diferenciacijai. Terpės jautrumas išskiriant ir diferencijuojant E.coli turi būti ne prastesnis kaip 99%. Kolonijų diferenciavimo trukmė 18-24 val. inkubacijos (aerobinėmis sąlygomis) 35-37°C. Pateikiama prekės forma - milteliai. Miltelių galiojimo laikas ne mažiau nei 1 metai. Miltelių kiekis pakuotėje turi būti pakankamas norint paruošti 25 L terpės. Paruoštos terpės produkto galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis kaip 2 mėnesiai laikant 2-8°C temperatūroje, tamsoje. Kiekvienai terpės partijai turi būti pateikiamas kokybės sertifikatas. Pateikti ne mažiau kaip 10 vnt. pavyzdžių išbandymui. | pak. | 33696500-0 | 20 | 5
5. | Sterilios vienkartinės plastmasinės 10 µl kilpelės | 10 µl tūrio, minkštos, supakuotos ne daugiau kaip po 10 vnt. | kilpelė | 33196000-0 | 80000 | 5
6. | Skysta Amies terpė su minitip tamponėliu | Skysta transportinė Amies terpė su mini tip nazofaringiniu tamponėliu ant lankstaus plastikinio kotelio medžiagai iš nosiaryklės imti, tinkanti aerobams, anaerobams, nukleorūgštims ir antigenams. Tamponėlio kotelis su nulaužimo linija.Turi atitikti CLSI standarto M40-A reikalavimams. Terpės kiekis - ne daugiau kaip 2 ml. | vnt. | 33696500-0 | 3000 | 5
7. | Dehidratuota terpė širdies smegenų sultiniui ruošti | Dehidratuota širdies ir smegenų audinių mišinio terpė lepių ir nelepių mikroorganizmų (aerobinių ir anaerobinių bakterijų, mielių ir micelinių grybų) kultivavimui iš įvairių biologinių ėminių. Pakuotėje ne daugiau kaip 500 g | g | 33696500-0 | 1500 | 5
8. | α-ciano-4-hidroksicinaminė rūgštis | HPLC švarumo α-ciano-4-hidroksicinaminė rūgštis. [28166-41-8]. Pakuotėje ne daugiau nei 2,5 mg. | tyr. | 33696500-0 | 12500 | 5
9. | Gelinė Amies terpė be anglies | Gelinė Amies terpė be anglies su standartiniu tamponėliu standžiu plastikiniu koteliu. Turi atitikti CLSI standarto M40-A2 reikalavimus - bakterijų gyvybingumas gabenimo terpėje kambario temperatūroje turi būti 24-48 valandos. | vnt. | 33696500-0 | 5000 | 5
10. | Saburo dekstrozės agaras su chloramfenikoliu 90 mm Petri lėkštelėse | Selektyvus Saburo dekstrozės su chloramfenikoliu agaras mikroskopinių grybų (mieliagrybių ir micelinių) auginimui. Terpės paruoštos naudojimui, išpilstytos 90 mm lėkštelėse. Supakuota po ne daugiau kaip 10 vnt. Kiekvienai terpės partijai turi būti pateikiamas kokybės sertifikatas. Pateikti ne mažiau 5 vnt. terpių pavyzdžius išbandymui. | vnt. | 33696500-0 | 1300 | 5
11. | Papildomos priemonės sonifikatoriui. Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai. Prekės turi būti tinkamos Bandelin Sonorex ultragarso įrenginiui Bactosonic 14.2, kuris PO naudojamas nuosavybės teise.
11.1. | Vielinis rėmas folijos testui | Vielinis rėmas ultragarso įrenginiui, išmatavimai mm: 325 x 300 x 150 (I x P x G) | vnt. | 33196000-0 | 1 | 21
11.2. | Preparatas sonifikacijai ultragarsiniuose įrenginiuose | Skystas rūgštinis koncentratas, pagamintas citrinų rūgšties pagrindu, turi būti pritaikytas naudojimui ultragarsiniuose įrenginiuose sonifikacijos procesui atlikti. Taip pat gali būti naudojamas kaip ultragarsinės vonelės valiklis - turi pašalinti mineralinių medžiagų likučius, rūdis, lipidus bei pigmentus. Sudėtyje neturi būti fosfatų. pH ne daugiau kaip 3,0, kai koncentracija 1%. Pakuotėje ne mažiau kaip 5 L. Koncentratas turi būti biologiškai suskaidomas. | ml | 33196000-0 | 40000 | 21
Viso 11 p.d. kaina Eur be PVM:
PVM suma:
Viso 11 p.d. kaina Eur su PVM: