ATSAKYMAS Į RINKOS KONSULTACIJOS METU GAUTAS PASTABAS IR PASIŪLYMUS

Pranešame, kad LSMU Kauno ligoninė išnagrinėjo anestezijos aparatų pirkimui pateiktus tiekėjų pasiūlymus, pastabas ir nutarė (Tiekėjų pastabos, pasiūlymai yra pridedami atskiru dokumentu):

Dėl techninės specifikacijos 1.1.6. ir 2.1.6. p. reikalavimo „Anestezijos sistemos pritaikytos naudoti elektroninius garintuvus“ gautos pastabos:

- Norime atkreipti dėmesį kad reikalavimas elektroniniam garintuvui be tikslinės anestezijos neturi reikšmingos vertės. Todėl, siūlome tikslinę anesteziją įtraukti į būtinus reikalavimus, o ne į naudingumo vertinimą, tai galėtų būti šiuolaikinė standartinė funkcija anestezijos aparatuose.

ATSAKOME:

Perkančioji organizacija ruošdamasi pirkimui atliko rinkos tyrimą ir išsamiai įvertino anestezijos aparatus atitinkančius perkančiosios organizacijos poreikį. Techninė specifikacija yra sudaryta remiantis rinkos tyrimo metu surinktais duomenimis bei personalo poreikiu, todėl papildomas parametras nebus pridėtas.

Dėl techninės specifikacijos 1.1.10. ir 2.1.10. p. reikalavimo „Perjungimas tarp rankinės/automatinės ventiliacijos vienu jungikliu“ gautos pastabos:

- Pagal esamą reikalavimo formuluotę nėra aišku ar galima siūlyti tiktai mechininį jungiklį ar ir elektroninį jungiklį, kuriuo perjungiami režimai tarp rankinės/automatinės ventiliacijos. Rekomenduojame naikinti šį reikalavimą, kadagi visuose narkozės aparatuose perjungimas tarp rankinės/automatinės ventiliacijos egzistuoja, tačiau ne visuose naudojami tokie patys perjungimo sprendimai. Mechaninis perjungimas, vienu veiksmu, pestumiant jungiklį vienu rankos judesiu yra paprastas, tačiau nesaugus dėl jungiklio pozicijos, kuris būna sumontuotas dažniausiai naudojamoje prietaiso vietoje, kas neapsaugo nuo atsitiktinio perjungimo. Pažangesnių gamintojų aparautose yra naudojamas elektroninis perjungimas tarp šių režimų, kuris atliekamas prietaiso valdymo ekrane, o ne fiziniu jungiklio pagalba. Toks sprendimas yra saugesnis, elelinuojantis bet kokią netyčinio perjungimo galimybę.

ATSAKOME:

Perkančioji organizacija patikslina, jog parametras nereikalauja bei nenurodo jungiklio tipo – ar tai yra mechaninis jungiklis, ar elektroninis, todėl abu galimi variantai tenkina techninės specifikacijos punktą. Parametras nebus šalinamas.

Dėl techninės specifikacijos 1.1.29.3. ir 2.1.29.3. p. reikalavimo „Integruoti mygtukai papildomų funkcijų iššaukimui“ gautos pastabos:

- Siekiant neriboti konkurencijos prašome keisti sekančiai: ,,Integruoti mygtukai arba lietimui jautrios piktogramos papildomų funkcijų iššaukimui“.‘‘.

ATSAKOME:

Perkančioji organizacija ruošdamasi pirkimui atliko rinkos tyrimą ir išsamiai įvertino anestezijos aparatus atitinkančius perkančiosios organizacijos poreikį. Techninė specifikacija yra sudaryta remiantis rinkos tyrimo metu surinktais duomenimis bei personalo poreikiu. Perkančioji organizacija užtikrina ne mažiau trijų skirtingų Premium gamintojų anestezijos aparatų atitiktį techninei specifikacijai pilna apimtimi, o vien tai jog vienas ar kitas tiekėjas negali pasiūlyti atitinkamos įrangos neįpareigoja PO keisti savo poreikio. Iš klinikinės praktikos yra žinoma, jog integruoti mygtukai yra patogesnis ir efektyvesnis sprendimas personalui nei lietimui jautrios piktogramos, todėl atsisakome koreguoti parametrą.

Dėl techninės specifikacijos 1.1.37. ir 2.1.37. p. reikalavimo „Integruota atsiurbimo sistema su neigiamo slėgio reguliavimu“ gautos pastabos:

- Kad išvengti klaidingų interpretacijų prašome keisti sekančiai: ,,Atsiurbimo sistema su neigiamo slėgio reguliavimu“ ‘‘.

ATSAKOME:

Parametras yra aišku ir nedviprasmiškas, todėl atsisakome koreguoti parametrą.

Dėl techninės specifikacijos 1.1.39. ir 2.1.39. p. reikalavimo „Visų dujų tiekimo žarnos su greitos fiksacijos sienine jungtimi. Būtina su 3 metrų ilgio, greitos fiksacijos dujų prijungimo jungtys, techniškai suderinamos su ligoninės naudojama sistema“ gautos pastabos:

- Perkančioji organizacija nurodė tikslų žarnos ilgį, o tai riboja konkurenciją. Gamintojams, galintiems pasiūlyti ilgesnę žarną kiltų papildomų nesklandumų įrodant, kad žarną galima sutrumpinti iki PO reikalingo ilgio, atsižvelgiant į tai prašome keisti  taip: ,,Visų dujų tiekimo žarnos su greitos fiksacijos sienine jungtimi. Būtina su ≥ 3 metrų ilgio, greitos fiksacijos dujų prijungimo jungtys, techniškai suderinamos su ligoninės naudojama sistema“. ‘‘.

ATSAKOME:

Perkančioji organizacija sutinka koreguoti parametrą sekančiai: „Visų dujų tiekimo žarnos su greitos fiksacijos sienine jungtimi. Būtina su ≥ 3 metrų ilgio, greitos fiksacijos dujų prijungimo jungtys, techniškai suderinamos su ligoninės naudojama sistema“

Dėl techninės specifikacijos 1.1.50.2. ir 2.1.50.2. p. reikalavimo „Reikalavimai gyvybinių funkcijų matavimo modulio ekranui: Įstrižainė ≥ 15 cm“ gautos pastabos:

- Svarbu atkreipti dėmesį, kad šiuo reikalavimu sukuriama netiesioginė diskriminacijos situacija, pritaikyta vienam tiekėjui (ar labai siauram gamintojų ratui) ir nepagrįstai suvaržo galimybę dalyvauti tik vienam iš Premium segmento gamintojų – Mindray. Šis gamintojas gali pasiūlyti 5.5 colio įstrižainės ekraną. Atkreipiame dėmesį, kad techninėje specifikacijoje nėra reikalaujama nei žiūros kampo, nei raiškos nei kitų įprastai ekrano kokybę nusakančių parametrų. įstrižainė yra vertinama kaip ekrano parametras, kuomet ekrano kraštinių santykis (horizontalė:vertikalė) yra standartinis – t.y. 4:3, 16:9 ir pan. Šiuo atveju, vienas iš trijų galimų tiekėjų (Dreager) gali pasiūlyti > 6 colių įstrižainės monitorių, kurio realus dydis yra mažesnis už monitorių, kurio įstrižainė yra 5.5 colio (Mindray).  Pagal pateiktą techninę specifikaciją PO yra priimtinas monitorius (Dräger) su 80,46 kv. cm dydžio ekranu, kurio raiška yra 640 x 240, galintis vienu metu rodyti 3 gyvybinių funkcijų kreives. Tačiau netinkamas monitorius (Mindray), kurio ekrano dydis yra 83,46 kv. cm, o raiška 1280 x 720, rodantis 12 kreivių vienu metu. Prašome perkamų paciento monitorių funkcionalumą apibrėžti realiais ekrano parametrais ir keisti sekančiai:,,Reikalavimai gyvybinių funkcijų matavimo modulio ekranui: Įstrižainė ≥ 5,5 coliai“.

ATSAKOME:

Perkančioji organizacija ruošdamasi pirkimui atliko rinkos tyrimą ir išsamiai įvertino anestezijos aparatus atitinkančius perkančiosios organizacijos poreikį. Techninė specifikacija yra sudaryta remiantis rinkos tyrimo metu surinktais duomenimis bei personalo poreikiu. Perkančioji organizacija užtikrina ne mažiau trijų skirtingų Premium gamintojų anestezijos aparatų atitiktį techninei specifikacijai pilna apimtimi, todėl atsisako koreguoti parametrą.

Dėl techninės specifikacijos 1.1.50.4. ir 2.1.50.4. p. reikalavimo ,,Apvertus monitorių 180 laipsnių, vaizdas turi apsiversti atininkamai 180 laipsnių.“ gautos pastabos:

- Šis parametras nenusako perkamos įrangos funkcionalumo, yra neproporcingas ir  apriboja galimybę konkuruoti didesniam potencialių tiekėjų ratui. Vaizdo orientacija priklausomai nuo monitoriaus pozicijos, pas kai kuriuos gamintojus keičiasi ne dėl klinikinių priežasčių, bet todėl kad monitorius turi rankeną šone. T.y. priklausomai su kuria ranka yra paimamas monitorius – turi apsiversti vaizdas, kitaip jis bus matomas aukštyn kojomis ( Philips X3). Kitiems gamintojams, toks funkcionalumas nėra reikalingas, nes jų dydis, svoris ir kitos ergonominės savybės leidžia monitorių laikyti bet kurioje rankoje, jo neapverčiant. Antra, specialistų darbe svarbiausia yra matyti pakankamą kiekį informacijos. Galimai žemos raiškos, neinformatyviame (~ 3 kreivės vienu metu) ekrane, kurio žiūros kampas net nenurodomas, informacija bus matoma prastai nepriklausomai nuo monitoriaus orientacijos. Esant geresnėms ekrano savybėms, specialistai paciento transportavimo metu gali aiškiai matyti pakankamą kiekį informacijos nepriklausomai nuo monitoriaus padėties. Taip pat pažymėtina, kad specialistų lydinčių pacientą padėtis nuolat kinta, dažniausiai lydintis personalas yra sudarytas iš daugiau negu 1 darbuotojo, todėl visiems tinkamos paciento monitoriaus orientacijos negali būti. Medicinos personalui naudingiau būtų naudoti šiuolaikišką paciento monitorių su pažangiausių technologijų ekranu, atkreipiant dėmesį į monitoriaus dydį, svorį, ekrano skiriamąją gebą, žiūros kampą ir kt. Žinant šiuos parametrus galima vertinti vaizdo orientacijos pokyčio nuo monitoriaus padėties poreikį. Tačiau įprastai tokios funkcijos yra skirtos didelės įstrižainės pagrindiniams monitoriams (19 colių), kad specialistai galėtų pakeisti dideliame ekrane išdėstytų parametrų informacijos priklausomai nuo paciento, procedūros ar operacijos tipo. Prašome šalinti šį reikalavimą.

ATSAKOME:

Perkančioji organizacija ruošdamasi pirkimui atliko rinkos tyrimą ir išsamiai įvertino anestezijos aparatus atitinkančius perkančiosios organizacijos poreikį. Techninė specifikacija yra sudaryta remiantis rinkos tyrimo metu surinktais duomenimis bei personalo poreikiu. Perkančioji organizacija užtikrina ne mažiau trijų skirtingų Premium gamintojų anestezijos aparatų atitiktį techninei specifikacijai pilna apimtimi, todėl atsisako šalinti parametrą.

Dėl ekonomiškai naudingiausio (kainos ir kokybės santykio) pasiūlymo vertinimo kriterijų ir tvarkos techninių reikalavimų atsakome:

Užtikrinant tinkamą konkurenciją bei racionaliai naudojant lėšas, Perkančiajai organizacijai svarbu įsigyti įrangą su papildomais pranašumais, pagal kurių vertę, atitinkamai sudaryta kainos ir kokybės pasiūlymų vertinimo kriterijų tvarka. Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į savo poreikį, tiek funkcionalumo, tiek ekonomiškumo prasme nustatė atitinkamus reikalavimus, kurie yra naudingi būtent perkančiosios organizacijos poreikiui. Techniniai reikalavimai niekaip neįpareigoja vieno ir kito tiekėjo siūlyti juos visus. Perkančioji organizacija ruošdamas pirkimui atliko išsamų Premium gamintojų anestezijos aparatų techninių charakteristikų palyginimą ir yra užtikrinta savo pasirinkimu techniniams reikalavimams (T), todėl ekonominio naudingumo reikalavimai nebus keičiami.

Atsižvelgiant į Tiekėjų pastabas, sutinkame 2-ai pirkimo daliai papildyti techninius reikalavimus ir pridėti šiuos punktus:

T6: „Centralizuoto O2 tiekimo sutrikimo metu aparatu galima tęsti mechaninę ventiliaciją be deguonies balionų arba pagalbinių dujų tiekimo šaltinių“, nustatant lyginamąji svorį 0,1.

T7: „Su aparatu komplektuojamo paciento monitoriaus ekrano įstrižainė ≥ 17““, nustatant lyginamąjį svorį 0,1.